Příloha č. 8 - Technická specifikace a požadavky na předmět plnění pro část „D“ Veřejné zakázky „Snímací jednotka pro 3D analýzu lidského pohybu na principu pasivních markerů“:

Snímací jednotka pro 3D analýzu lidského pohybu na principu pasivních markerů.

Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky na předmět plnění pro část „D“ Veřejné zakázky:

Dodávka se skládá z kamerového systému určeného ke snímání pohybu objektů v pracovním prostoru a jejich přesnou lokalizaci a hardware zvýšení přesnosti a spolehlivosti měření, který bude součástí 3D kinematického analyzátoru pohybu na principu pasivních markerů.

Kamerový systém musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

- 6 ks rychloběžných kamer s IR přísvitem (vlnová délka min. 850 nm). Minimální parametry kamer: minimální rozlišení 2048 x 2048 bodů, frekvence snímání minimálně 200 Hz při výše uvedeném minimálním rozlišení a neprokládaném snímkování, objektiv s minimální ohniskovou vzdáleností f = 12,5 mm, ukládání dat přímo na disk v PC.

- 6 ks kovových stativů (každý s nosností min. 20 kg) konstrukce s masivní stativovou hlavou, aby docházelo k pouze k zanedbatelnému pohybu kamer při otřesech podlahy + rychloupínací destička s 1/4 šroubem.

- 1 ks vhodného síťového (LAN) přepínače s příslušným počtem portů a s vysokou propustností (min. 1Gbps) a PoE napájením.

- Systém musí umožnovat snímaní reflexních značek a v rámci software jejich automatické vyhledávání a označování. Rovněž musí být v rámci software umožněno z 2D souřadnic bodů z několika kamer a údajů z kalibrace 3D prostoru možné vytvořit 3D model. Součástí software musí být také možnost upravovat hrubá data pomocí běžných procedur využívaných v kinematické analýze (filtrace).

- Jako součást systému budou dodány sady prostředků pro sledování virtuálních pomůcek, dále sadu prostředků pro sledování rigidních oblastí (vhodné pro robotiku) a sadu prostředků pro biomechaniku

- Systém musí obsahovat varování před porušením geometrické kalibrace kamer například vlivem otřesu apod. Signalizace přímo na kamerách.

- Systém musí umožňovat kontrolu teploty snímacích kamer včetně varování před nesprávnou teplotou zařízení vzhledem k požadované přesnosti snímání.

- Systém musí být kompatibilní s 3D kinematickým analyzátorem pohybu na principu pasivních markerů VICON provozovaným Zadavatelem.