Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

| Popis předmětu plnění a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| --- | --- |
| Přístroj využívající magnetickou indukci o vysoké hodnotě. Neinvazivní terapeutické zařízení vytvářející elektromagnetické pole, které interaguje s tkáněmi lidského těla na úrovni svalové a neuronální a které splňuje níže uvedené funkce / parametry |  |
| Dodavatel zde doplní obchodní název nabízeného přístroje: …………………………….. |  |
| Specifikace předmětu plnění: | Níže doplní dodavatel všechny nabízené funkce či parametry nabízeného předmětu plnění: |
| 1. Elektromagnetický indukční systém s magnetickou indukcí min. 2,5 T | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 2. Ovládání pomocí barevného dotykového displeje | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| 3. Tvar pulzu - min. sinusový a bifázický | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 4. Nastavení frekvence minimálně v rozsahu 1-100 Hz | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 5. Min. 4 modulace amplitudy – např. konstantní, lichoběžníková, sinusová, schodovitá | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 6. Min. 4 modulace frekvence – např. alternující, lichoběžníková, sinusová, nahodilá | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 7. Hloubka průniku tkáněmi min. 9 cm | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 8. Chladicí systém pro intenzivní provoz, kontrola teploty přístroje a aplikátoru, kalibrace aplikátoru, kontrola kvality pulzu | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| 9. Přednastavené medicínské protokoly a možnost manuálního nastavení terapie a uložení vlastních programů | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| 10. Zařízení schopné nepřetržitého provozu po dobu 10 hodin každý pracovní den s maximální délkou jedné provozní přestávky zařízení v délce trvání třicet minut, která může být provedena kdykoli v průběhu desetihodinové provozní doby zařízení. | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| 11. Systém musí mít všechny komponenty nutné k uvedení do provozu a pro požadované využití | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| 12. Příslušenství: - 1x přístrojový stolek nebo vozík na kolečkách s brzdami - 1x ohniskový aplikátor včetně upevnění na rameni | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| Hodnocený technický parametr |  |
| 13. B: Opakovací frekvence do min. 140 Hz s možností plynulého nastavení po 1 Hz. Požadavek je v souvislosti s kódovou teorií tlumení bolesti, jež je indikována v subakutních stavech, frekvenční rozsah 120-140 Hz | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce. V případě, že dodavatel tuto funkci nenabízí, uvede v tomto poli slovo „NENABÍZÍM“ a v rámci kritéria hodnocení B. obdrží 0 bodů. |