Příloha č. 1 K výzvě k podání nabídek 2/2025 – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| TECHNICKÝ PARAMETR/požadavek na plnění | parametr nabízeného plnění (vyplní dodavatel) |
| --- | --- |
| Mrazák skříňového typu | Dodavatel vyplní ano/ne a uvede typ a obchodní název hlubokomrazicího boxu |
| Nejnižší dosažitelná teplota alespoň - 80 °C, resp. - 65 °C v nouzovém režimu | Dodavatel vyplní parametry nabízeného plnění |
| Objem minimálně 500 l | Dodavatel vyplní parametr nabízeného plnění |
| Kapacita pro standardní krabičky (výška 2“/5 cm) alespoň 325 ks | Dodavatel vyplní parametr nabízeného plnění |
| Duální chladící systém, což znamená dva nezávislé chladicí okruhy, kdy při poruše jednoho z nich je druhý stále schopen zajistit dostatečně nízkou teplotu a ochránit tak uložený termolabilní materiál. Umožňuje vynechat záložní chladicí systém založený na tekutém CO2 a snížit tak náklady na pořízení a provoz a ušetřit místo. | Dodavatel vyplní ano/ne |
| Chladivo na bázi uhlovodíků s nulovým dopadem na ozonovou vrstvu (CFC-free; ODP = 0) | Dodavatel vyplní ano/ne |
| Záložní bateriový systém minimálně na 48 hodin | Dodavatel vyplní parametr nabízeného plnění |
| Alarm vysoké teploty | Dodavatel vyplní ano/ne |
| Alarm výpadku napájení ze sítě | Dodavatel vyplní ano/ne |
| Alarm nízkého stavu baterie | Dodavatel vyplní ano/ne |
| Alarm otevřených dveří | Dodavatel vyplní ano/ne |
| Alarm závady teplotního sensoru | Dodavatel vyplní ano/ne |
| Alarm znečištěného kondenzátoru | Dodavatel vyplní ano/ne |
| Zámek dveří | Dodavatel vyplní ano/ne |
| Prostup pro instalaci IP teploměru (zadavatel disponuje centrálním systémem monitoringu teplot chladicích a mrazicích zařízení prostřednictvím dodatečně instalovaného IP teploměru a přenosu dat přes ethernetovou síť) | Dodavatel vyplní ano/ne |
| Šířka maximálně 100 cm, hloubka včetně otevřených dveří maximálně 185 cm (z důvodu omezeného prostoru na pracovním stole) | Dodavatel vyplní parametr nabízeného plnění |