Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - Cytometr se sotrem pro práci v aseptickém prostředí |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |
| --- |
| Cytometr se sotrem pro práci v aseptickém prostředí (s laminárním boxem Class II) |
| Popis přístrojového vybavení |
| Průtokový cytometr - Průtokový cytometr se 4 lasery (modrý 488 nm, fialový 405 nM, červený 63810 nm a zelenožlutý 561 nm) s rychlostí analýzy minimálně 20 tis. událostí za sekundu, analýza forward (FSC) i side scatter (SSC) rozptylu světla. Přístroj ovládán z počítače. Minimálně 30 fluorescenčních detektorů, každý dedikovaný pro vlastní fluorescenční rozsah. Cytometr bude mít AutoSampler (automatický podavač) na zkumavky se vzorky. Analýza vzorků ze zkumavek (objem 0,1 – 2ml), kultivačních plastových destiček (96jamkové), případně ze zkumavek Falkon 5 ml. Připojení k elektrické síti v ČR. Sortovací modul – Sortovací modul se 4 lasery (modrý 488 nm, fialový 405 nM, červený 63810 nm a zelenožlutý 561 nm) a možností alespoň 4 cestného sortování do různých typu kultivačního plastiku (zkumavky a kultivační destičky). Sortování pomocí minimálně 10 fluorescenčních kanálů a dvou scatter (rozptylových) kanálů. Sortovací modul umístěn v laminárním boxu biohazard II třídy pro ochranu vzorků i obsluhy. Průtokový cytometr i sorter ovládaný pomocí počítačů. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |
| Základní vlastnosti |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Cytometr | Přístroj určen k analýze krevních buněk nebo buněk buněčných kultur. Měřené výstupy –Height, Area, Width pro každý kanál. Přístroj bude mít automatizovaný softwarový modul pro analýzu a eliminaci autofluorescenčního pozadí analyzovaných partikulí. Možnost „stain-free“ analýzy autofluorescence buněčné populace kontinuálně v rozsahu alespoň 500-800nm. Možnost současného použití fluorochromů s blízkou emisní charakteristikou zejména pak kombinací GFP/FITC a RFP/DsRED/R-PE. Nastavitelná rychlost průtoku vzorků. Měření částic v rozsahu minimálně 0.5 μm do 40 μm. Citlivost minimálně 120 MESF pro FITC. Data ve formátu minimálně FCS 3.0 nebo novější verzi. |
| Sortovací modul | Uživatelem volitelný rozměr trysky v rozsahu 70-130 10μm, s možností výměny sortovací trysky uživatelem. Uživatelem snadno vyměnitelná kompletní část fluidiky vedoucí vzorek (včetně průtokové cely a sortovací trysky) pro zajištění nulové křížové (cross)-kontaminace mezi vzorky. Průtokový buněčný sorter současně využitelný jako analyzátor s rychlostí analýzy alespoň 100 000 událostí za sekundu - pevné vzájemné nastavení excitačního laseru a proudu analyzovaných částic. Automatická detekce zpoždění kapičky (drop-delay). Automatické nastavení bočních sortovacích proudů. Vzorek temperovatelný minimálně v rozmezí 5-375 °C. Citlivost minimálně 125 MESF pro FITC. |
| Laminární box | Laminární box biohazard třídy II pro uložení sortovacího modulu pro ochranu obsluhy i vzorků. |
| Aplikační podpora | Alespoň 1 den aplikační podpory. Zápůjčka analyzátoru v případě opravy přístroje (konfigurace minimálně 2 lasery a 4 detektory). |
| PC stanice a software | Dodávka bude obsahovat 2 počítače, které musí splnit technické požadavky. Jeden pro obsluhu cytometru a druhý pro obsluhu modulu sortéru, oba dodané výrobcem přístrojů s dostatečným výkonem, operační pamětí a úložnou kapacitou pro zpracování objemných dat generovaných přístroji. Každý počítač bude mít jednu volnou síťovou kartu pro připojení do sítě a záruku 2 let. Součástí počítačů bude také operační systém Microsoft Windows Professional 10 64bit OEM, předinstalovaný na pevném disku a kompatibilní s cytometrem i modulem pro sortování a nezbytný software pro ovládání přístrojů a zpracování dat s možností bezplatného upgrade po dobu životnosti přístroje. Bližší požadavky viz Příloha č. 2c Technická specifikace PC SW. |
| Software pro pokročilé zpracování dat a možnost měření za využití cytometru a sorteru | Instalace softwaru a zaškolení. Upgrade software po dobu 5 let. Minimálně 3 volné licence pro analytický software pro zpracování dat. |