Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - Přístroj na měření velikosti částic pro experimentální použití |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |
| --- |
| Laserový granulometr měřící distribuci velikosti částic v suchém i mokrém režimu |
| Popis přístrojového vybavení |
| Laserový granulometr měřící distribuci velikosti částic v suchém i mokrém režimu. Zařízení umožňující automatické rozeznávání připojené dispergační jednotky. Dispergační jednotka umožňující automatický režim nastavitelný v SW, dále jemné nastavení tlaku při dispergaci materiálů za sucha stejně jako automaticky detekovatelnou celu, která se do své pozice usadí automaticky. Dispergační jednotka za mokra umožňující automatický režim nastavitelný v SW, stejně jako jemné nastavení otáček, úrovně ultrazvuku a automaticky detekovatelnou celu, která se do své pozice usadí automaticky. Součástí zařízení je obslužný SW, který umožňuje obsluhu v režimu manuálním, stejně jako automatickém, tvorbu standardních operačních procedur, optimalizační funkci optických parametrů částic. Dále SW umožňující tvorbu protokolů, export dat v textovém souboru, který musí být rozšiřitelný o 21CFR part11. SW dále musí umět pracovat v režimu zpracování dat pomocí Mie teorie i Fraunhoferovy teorie. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |
| Základní vlastnosti |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Obecné vlastnosti přístroje a základní specifikace optické lavice: |  |
| Přístroj pracující na principu laserové difrakce, který vyhoví normě ISO 13320:2009 | ANO |
| Výrobce systému musí splňovat požadavky ISO9001:2008/ ISO14001:2004 / HSAS 18001:2007 nebo ekvivalenty zmíněných norem | ANO |
| Přístroj musí vyhodnocovat data pomocí Fraunhoferovy i Mieho teorie | ANO |
| Rozsah měřených velikostí min. 0,01 – 3 500 µm při použití jedné čočky bez nutnosti další konfigurace systému | ANO |
| Integrovaný procesor musí pracovat s akvizicí dat 10000 odečtů za vteřinu (10 kHz) v jednom kroku | ANO |
| Uspořádání čoček Reverse Fourier – umožňuje sběr dat v širokém angulárním rozsahu | ANO |
| Automatická adjustace optického systému před každým měřením za účelem nastaví uspořádání optiky, dráhy a intenzity paprsků do původní konfigurace pro usnadnění obsluhy a úsporu času | ANO |
| Přesnost min. 1% | ANO |
| Reprodukovatelnost min. 1% | ANO |
| Systém musí obsahovat možnost měření nepravidelných částic obsažených ve vzorku | ANO |
| Délka optické lavice musí být menší než 710 mm pro úsporu místa | ANO |
| Systém musí automaticky detekovat dispergační jednotku i měřící celu a zároveň celu do správné pozice automaticky aretovat | ANO |
| Systém musí být dodán se software pro měření a zpracování dat, možností vytváření neomezeného počtu procedur/metod s různými nastaveními pro fyzikálně odlišné vzorky, software kompatibilní s operačním systémem Windows 7,8 nebo 10 (vždy professional) | ANO |
| Systém bude dodán s českou uživatelskou příručkou a obsluha bude dodavatelem řádně proškolena | ANO |
| Požadované parametry pro mokrou dispergaci: |  |
| Možnost připojení termostatu a temperaci cely/cirkulujícího média | ANO |
| Možnost čištění skel v měřící cele jednoduše bez nutnosti použití nářadí | ANO |
| Možnost ultrazvukování disperze – přímá softwarová kontrola proměnného příkonu sonikace; intenzita ultrazvuku musí být nastavitelná v minimálně 80 hodnotách intenzit v celém rozsahu | ANO |
| Výkon ultrazvuku min. 35W | ANO |
| Možnost nastavení míchání na min. 3000 úrovní | ANO |
| Frekvence ultrazvuku min. 35 kHz | ANO |
| Vyprázdnění, čištění a plnění dispergační nádoby zcela automaticky, vše řízeno pomocí software, přičemž může být přenastaveno na manuální řízení | ANO |
| Objem dispergační nádoby min. 80ml a max. 150ml | ANO |
| Požadované parametry pro suchou dispergaci: |  |
| Jednotka pracující v rozsahu tlaků minimálně 0,2 – 4 bar | ANO |
| Jednotka musí mít nastavitelnou intenzitu vibrací podavače vzorku pomocí software na minimálně 90 úrovní | ANO |
| Jednotka musí mít možnost nastavení velikosti štěrbiny pro propad vzorků do podavače | ANO |
| Jednotka musí umožňovat dávkování malého množství vzorku o objemu do 1 cm3 | ANO |
| Systém musí obsahovat filtr částic pro stlačený vzduch pro dispergaci suchým způsobem splňující třídu 1 z ISO 8573.1 pro odstranění oleje (až na 0,003 mg/ m3) a třídu 1 pro odstranění částic až na 0,01µm | ANO |
| Možnost čištění skel v měřící cele jednoduše bez nutnosti použití nářadí | ANO |
| Možnost upgrade venturiho trubice z keramického materiálu pro analýzu abrazivních materiálů | ANO |
| PC a SW vč. možnosti instalovat SW k přístroji pro účely zpracování dat na dalších 10 PC, vč. dodávání bezplatných aktualizací softwaru přístroje | Viz Příloha č. 2c Technická specifikace PC a SW |