Název veřejné zakázky: „UK2LF – Mrazák pro archivaci vzorků biologického materiálu (2ks) s příslušenstvím“

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie na dodávky

Druh výběrového řízení: Uzavřená výzva

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Mrazák pro archivaci vzorků biologického materiálu (2ks) s příslušenstvím | Prodávající uvede název zboží |
| - technické parametry: |  |
| Objem minimálně 500 litrů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Provedení skříňové, max šíře 797mm ( aby prošel dveřma osmdesátkama) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Trvale udržitelná teplota cca -85 °C při okolní teplotě až +32 °C | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Spotřeba energie maximálně 14 kWh/24 h | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Typ chlazení duální (nezávislý) kompresorový systém | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Alarm funkce nízká a vysoká teplota, otev.dveře, výpadek proudu, závada na chlazení, zanesený filtr | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Optimálně : HC (uhlovodíkové ) chladivo na přírodní bázi, nulový efekt ke vztahu k ozónové vrstvě | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vyjížděcí šuplíkové nerezové skladové boxy o výšce cca 5 cm – 64 ks | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |