Příloha č. 1 Technická specifikace

Rychlý, automatizovaný stolní mikro CT skener pro skenování biologických vzorků s vysokým rozlišením

Hardware skeneru

- detektor s rozlišením minimálně 3 Mp (1944x1536 pixelů), typ detektoru “flat panel”, velikost pixelů minimálně 75 x 75 µm, minimálně 14-bit digitální výstup, kamera umožňuje provádět softwarové spojovaní pixelů (binning) 2x2, rychlost kamery minimálně 26 snímků za sekundu při plném rozlišení

- nominální rozlišení kamery rovno nebo menší než 4 µm

- zdroj rentgenového záření - vzduchem chlazená uzavřená rentgenka s maximálním urychlovacím napětím v intervalu 100- 120 kV, možnost kontinuálně měnit výkon rentgenky v rozsahu od 20 kV až po maximální urychlovací napětí, maximální výkon rentgenky alespoň 10 W, velikost spotu rentgenky menší než 5 m

- součásti zdroje integrovaný držák filtrů pro výběr energie rentgenového záření, součásti dodávky musí být alespoň jeden hliníkový a jeden mosazný filtr

- velikost skenovaného vzorku je minimálně 96 mm v průměru a minimálně 120 mm na výšku,

- možnost skenování po kruhové nebo spirální (helical scan) trajektorii, automatické spojování vícenásobných skenů u vysokých objektů včetně automatického překrývaní jednotlivých skenů tak, aby nevznikaly artefakty při rekonstrukci naměřených dat

- rekonstrukce naměřených dat urychlená pomocí procesoru grafické karty (GPU accelerated) do formátu BMP/JPEG/TIFF nebo DICOM, možnost provádět rekonstrukci zároveň se skenováním dalšího vzorku

- přístroj musí umožňovat spuštění plně automatizovaného skenu, který provede automatizovaně následující kroky: rozpoznání velikosti vzorku, nastavení zvětšení, uložení optického snímku vzorku, naskenování vzorku, rekonstrukce naměřených dat a 3D vizualizaci zrekonstruovaných dat

- možnost ukládat snímky vzorků minimálně ve formátu BMP, JPG a PNG

- přístroj bez úpravy podlahy – stolní provedení

- přístroj musí mít kompaktní rozměry tak, aby bylo možné kompletní přístroj umístit na laboratorní stůl

- součástí nabídky musí být i kompletní softwarový balík pro ovládání skeneru, rekonstrukci dat, prohlížení naměřených a rekonstruovaných dat a pro analýzu dat jak ve 2D tak 3D, viz odstavec software

- součástí nabídky musí být školení obsluhy v délce 3 dní. Součástí školení je pokročilé školení pro analýzu dat v místě instalace.

- stolní skener musí být maximálně bezpečný z hlediska radiační ochrany, maximální intenzita rentgenového záření na povrchu přístroje musí být menší než 1microSv/h