Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka CO2 inkubátorů |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |  |
| --- | --- |
| CO2 inkubátor pro kultivaci buněčných linií |  |
| Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky | Dodavatel splňuje / nesplňuje Dopsat ANO / NE |
| Požadavek na dodávku 2 kusů inkubátorů |  |
| Inkubátor pro růst buněčných kultur v regulované řízené atmosféře (CO2, vysoká vlhkost a teplota). |  |
| Objem prostoru inkubátoru 160 ± 10 litrů. |  |
| Regulace CO2 v rozmezí 0 až 20 % (přesnost nastavení 0,1 %). |  |
| Zvuková a vizuální signalizace, pokud teplota či CO2 není na nastavené hodnotě. |  |
| Automatická kalibrace teploty a hladiny CO2. |  |
| Bezúdržbový duální infračervený CO2 sensor. |  |
| Ohřev stěn, dna a dveří inkubátoru. |  |
| Nezávislá regulace ohřevu dveří pro zamezení rosení, a tedy i rizika růstu kontaminace. |  |
| Vnitřní části ze slitiny mědi a nerezu potlačující růst mikroorganismů. Oblé rohy pro snadné čištění. |  |
| Horkovzdušná sterilizace vnitřních prostor min 180°C. |  |
| Rezervoár vody pro zvlhčení vnitřní atmosféry je sterilizován pomocí UV záření (LED zdroj) pro zamezení růstu kontaminace ve vodním rezervoáru. Rezervoár je stíněn od prostor pro buněčné kultury, aby nemohlo dojít k ozáření kultur nebo personálu UV zářením. Možnost nastavení intervalu spuštění UV sterilizace rezervoáru od uzavření dveří až na 30 min. |  |
| Čidlo pro sledování hladiny vody v rezervoáru. Při nízké hladině vody dojde ke spuštění zvukové a vizuální signalizace nutnosti doplnění vody. |  |
| Nezávislá regulace ohřevu dna inkubátoru pro udržování vysoké vlhkosti atmosféry (kolem 95 %). |  |
| Vnitřní prostor inkubátoru obsahuje minimálně 4 police pro buněčné kultury. Výšku polic lze měnit. |  |
| Vnější rozměry inkubátoru jsou maximálně 100×65×75 cm (V×Š×H). Inkubátor půjde postavit na současný přístroj, jehož plocha je 62×71 cm (Š×H). |  |
| Možnost stohování inkubátoru. Buď 1) inkubátor lze postavit na jiný inkubátor, nebo 2) na inkubátor lze postavit jiný obdobný přístroje. |  |
| Součástí dodávky je doprava, nastěhování, instalace a zprovoznění přístroje a zaškolení obsluhy. |  |
| Servisní pokrytí do 48 h v záruční době. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| Požadavky na kompatibilitu |  |
| NE Přístroj nemusí být kompatibilní se stávajícím přístrojem. |  |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, vybalení, instalaci a zprovoznění.