Příloha č. 2 k čj. UK3LF/111185/2018

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | Dodávka přístrojů – vybavení laboratoře analytických metod |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1 IČO 00216208, DIČ CZ00216208 týká se součásti: 3. lékařská fakulta, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 |

Část 1

| Výstižný název přístroje | Plynový chromatograf s teplotně programovatelným injektorem |
| --- | --- |
| Kód CPV | primární zařazení | 383 – Měřící přístroje |
|  | sekundární zařazení |  |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | schopnost provozu s kolonami pro fast GC o průměru 0,15-0,1 mm a průměru cívky minimálně 18 cm regulace tlaku minimálně v rozsahu 0- 100 psi s přesností po 0,001 psi rychlost ohřevu alespoň 60 °C/min v celém rozsahu operačních teplot rychlost chlazení ze 450 °C na 50 °C minimálně za 3,5 min. ventil pro zpětný proplach kolony umožňující odstranění vysoko vroucích látek z kolony otočením průtoku a zamezující též zavzdušnění hmotnostního detektoru při výměně kolony teplotní program umožňující alespoň 20 teplotních ramp a 21 prodlev možnost změny nosného plynu na He/H2 či He/N2 teplotně programovatelný nástřik(PTV) s režimy split/splitless a režimem nástřiku velkého objemu vzorku (LVI) možnost nastavení teploty nástřikového portu s použitím až deseti teplotních ramp až do 450 °C, s rychlostí ohřevu 900 °C/min možnost rychlé výměny lineru bez použití klíčů možnost chlazení nástřikového portu vzduchem či kapalným CO2 možnost instalace vedle současného chromatografu GC-17A (Shimadzu) s využitím stávajících tlakových lahví |
| Hlavní účely využití | Analýza těkavých a tepelně stabilních látek s molekulovou hmotností do ~400 g/mol a teplotou varu do ~400 °C . A to především mastných kyselin, metabolitů, léčiv, pesticidů. |
| Počet kusů v dodávce | 1 |
| Celková maximální cena dodávky | 420 400,00 Kč bez DPH |

Část 2

| Výstižný název přístroje | Autosampler |
| --- | --- |
| Kód CPV | primární zařazení | 383 – Měřící přístroje |
|  | sekundární zařazení |  |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0,3 % RSD objem nástřiku od 0,01 až 250 l kapacita minimálně 150 vzorků možnost rozšíření autosampleru o automatickou přípravu vzorků (ohřev, míchání) |
| Hlavní účely využití | Programovatelné dávkování vzorků do GC-MS systému |
| Počet kusů v dodávce | 1 |
| Celková maximální cena dodávky | 220 426,00 Kč bez DPH za 1 ks |

Část 3

| Výstižný název přístroje | Hmotnostní detektor |
| --- | --- |
| Kód CPV | primární zařazení | 383 – Měřící přístroje |
|  | sekundární zařazení |  |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | hmotnostní rozsah m/z alespoň 2-1050 skenovací rychlost alespoň 20 000 amu/s, s možností měření v SIM modu v jednotlivých částech analýzy detekční limit pro OFN < 10 fg s možností vylepšení až na 1,5 fg upgradem iontového zdroje elektronová ionizace s možností rozšíření o NCI či PCI provozní teplota iontového zdroje až do 350 °C systém duálních vláken na iontovém zdroji turbomolekulární pumpa s výkonem minimálně 250 L/min kontrolér výstupního vakua MS detektoru možnost instalace vedle současného chromatografu GC-17A (Shimadzu) s využitím stávajících tlakových lahví |
| Hlavní účely využití | Detekce látek po separaci v GC s možností jejich identifikace dle molekulové hmotnosti a fragmentového spektra. |
| Počet kusů v dodávce | 1 |
| Celková maximální cena dodávky | 1 130 000,00 Kč bez DPH za 1 ks |

Část 4

| Výstižný název přístroje | Vyhodnocovací software a pracovní stanice |
| --- | --- |
| Kód CPV | primární zařazení | 383 – Měřící přístroje |
|  | sekundární zařazení |  |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | samostatný PC s Windows 10 řídící a vyhodnocovacím softwarem pro GC-MS systém s možností provádět vyhodnocování dat i na jiném PC možnost provádět následnou dekonvoluci naměřených dat možnost uzamčení retenčních časů v metodě nejnovější knihovna spekter NIST pro identifikaci látek zaškolení ohledně provozu, běžné údržby a práce na GC-MS systému laserová tiskárna 2x LCD monitor dostupnost servisu + poradenství ohledně údržby a tvorby metod |
| Hlavní účely využití | Ovládání, záznam a vyhodnocení analýzy na GC-MS systému |
| Počet kusů v dodávce | 1 |
| Celková maximální cena dodávky | 130 000,00 bez DPH za 1 ks |