Příloha č. 6

Tabulka technické specifikace ve formě čestného prohlášení o pravdivosti a splnění všech technických požadavků zadavatele

| Název dodavatele (vč. právní formy) |  |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání |  |
| IČ |  |
| Osoba oprávněná jednat |  |

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této nabídce, včetně údajů v níže uvedené tabulce, jsou pravdivé.

| Popis a minimální specifikace zboží stanovená zadavatelem | Popis a specifikace zboží nabízeného dodavatelem | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR |  |  |
| - hmotnostní spektrometr umožňující provádět MS/MS experimenty a zároveň měřit přesnou a správnou hmotnost s chybou ≤ 1 ppm a s rozlišovací schopností až 40000 |  |  |
| - vybavený počítačem a softwarem pro kontrolu a řízení celého systému (hmotnostní spektrometr i kapalinový chromatograf), sběr a zpracování dat |  |  |
| - vybavený iontovou mobilitou dovolující separaci iontů vzniklých v iontovém zdroji, separaci iontů vzniklých fragmentací po selekci prekurzorového iontu hmotnostním analyzátorem a jeho fragmentaci, dále dovolující provádět fragmentaci (kolizí indukovanou disociací) iontů separovaných na základě iontové mobility |  |  |
| - vybavený příslušným vakuovým systémem |  |  |
| - IONTOVÝ ZDROJ |  |  |
| - API kombinovaná sonda s elektrosprejem a chemickou ionizací (+/- ESI, +/- APCI) pro průtoky eluátu až do 2 ml /min |  |  |
| - dvojitý ortogonální interface |  |  |
| - iontový zdroj s izolačním ventilem vakua umožňujícím čištění bez zrušení vakua |  |  |
| - zpracování iontového svazku mimo osu na principu cestujících vln pro odstranění nežádoucího balastu pomocí vakua |  |  |
| - pro ESI i APCI ionizaci musí přístroj umožňovat automatickou průběžnou kalibraci přístroje kontinuálním zaváděním referenční látky tak, aby nebyla součástí měření analytů |  |  |
| - ANALYZÁTOR |  |  |
| - hybridní hmotnostní spektrometr typu kvadrupól-ortogonálně akcelerovaný analyzátor doby letu (Q-TOF) |  |  |
| - iontová mobilita musí být umístěna za prvním hmotnostním analyzátorem pro možnou selekci iontů s následnou fragmentací a separací jejich produktových iontů |  |  |
| - nezávisle programovatelná třísektorová cela skládající se ze dvou kolizních cel a iontové mobility umístěné mezi oběma kolizními celami |  |  |
| - hybridní detektor na principu elektronásobiče s převodníkem typu ADC |  |  |
| - rozsah hmot kvadrupolu v rozlišovacím režimu 20 – 4 000 amu |  |  |
| - rozsah hmot kvadrupolu v transportním režimu (RF) 20 – 16 000 amu |  |  |
| - rozsah hmot TOF analyzátoru 20 - 100 000 amu |  |  |
| - chyba měření hmotnosti ≤ 1 ppm (RMS) |  |  |
| - rozlišení RFWHM = 40 000 (při m/z = 956) |  |  |
| - spektrální výstup 30 spekter/s |  |  |
| - lineární dynamický rozsah 4 řády |  |  |
| - efektivní eliminace neutrálních částic před prvním hmotnostním analyzátorem |  |  |
| - dostupné MS režimy s měřením přesné hmoty: |  |  |
| - závislé sériové MS a MS/MS skeny (prekurzory, produkty) |  |  |
| - spřažená fragmentace ve dvou kolizních celách oddělených iontovou mobilitou |  |  |
| - paralelní multiplexní střídání nízké a vysoké kolizní energie (pro MS a MS/MS) |  |  |
| ULTRA-VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF |  |  |
| - ČERPADLO: |  |  |
| - čerpadlo s binárním gradientem a s vysokotlakým mícháním mobilní fáze |  |  |
| - přepínatelné mezi 4 mobilními fázemi |  |  |
| - maximální pracovní tlak čerpadla minimálně 18.000 psi (1200 bar) |  |  |
| - rozsah průtoků 0,010 – 2,000 ml/min |  |  |
| - minimální mrtvý objem systému < 100 μl |  |  |
| - lineární, konvexní a konkávní průběh gradientu |  |  |
| - vestavěný vakuový odplyňovač |  |  |
| - aktivní oplach pístů |  |  |
| - aktivní vstupní ventily |  |  |
| - KOLONOVÝ TERMOSTAT: |  |  |
| - kolonový termostat, rozsah teplot od +20°C do +90°C |  |  |
| - AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ: |  |  |
| - automatický dávkovač s nastavitelnou teplotou a s chlazením do +4°C |  |  |
| - volitelný objem nástřiku vzorku |  |  |
| - minimálně 96 pozic pro 2 ml vialky |  |  |
| - nízký přenos vzorku mezi nástřiky (< 0.004 %) |  |  |
| POČÍTAČ A SOFTWARE |  |  |
| - počítač s monitorem a tiskárnou odpovídajících parametrů – (minimálně s 12GB DDR3 RAM, 2TB HD) |  |  |
| - jednotný software pro řízení celého LC/MS systému a pro sběr dat umožňující identifikaci látek na základě přesné a správné hmoty a izotopového zastoupení prvků a také kvantitativní vyhodnocení (kalibrační křivky, určení poměru S/N a limitů kvantifikace a detekce, stanovení koncentrací látek) |  |  |
| - metabolomický software včetně komplexního statistického zpracování dat |  |  |
| - interpretace 4D datových souborů zahrnujících hmotu m/z, retenční čas, migrační čas, intenzitu signálu odezvy |  |  |
| ZDROJ DUSÍKU |  |  |
| - dusíkový generátor s výkonem 30 l/min plynného N2 a zajištění připojení ke stávajícímu kompresoru Atlas Copco |  |  |
| - čistota dusíku minimálně 99 % |  |  |
| - výstupní tlak 7 bar |  |  |
| UPS |  |  |
| - on-line záložní zdroj nepřetržitého napájení elektrickou energií s výkonem 13 kVA |  |  |
| - mobilní jednotka |  |  |
| KRYT VAKUOVÉ VÝVĚVY |  |  |
| - kryt tlumící hluk pomocných olejových vývěv |  |  |
| - zajištění odvětrávání vzniklého tepla |  |  |
| INSTALACE zahrnující: |  |  |
| - dopravu na místo určení |  |  |
| - úplnou instalaci hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením a kapalinového chromatografu |  |  |
| - instalaci PC s kompletním software |  |  |
| - ověření plné funkčnosti celého systému zkušebními analýzami |  |  |
| - základní zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (školení proběhne v místě instalace zařízení) |  |  |
| - pokročilé zaškolení obsluhy (na mezinárodním školícím pracovišti zajištěném vybraným dodavatelem) |  |  |

V ………………… dne …………………………

………………………………………………………

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat za uchazeče - doplní uchazeč)