Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN – Digitální PCR cyklér |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

Název přístrojového vybavení

Digitální PCR cyklér

Popis přístrojového vybavení

Digitální PCR cyklér - systém pro absolutní kvantifikaci molekul cílové DNA s unikátní přesností a citlivostí pro kvantitativní PCR analýzu bez nutnosti použití standardní křivky - umožňuje detekci variace počtu kopií, vzácně se vyskytujících sekvencí, detekci mutací, analýzu genové exprese, analýzu mRNA a miRNA, kvantifikaci vzorku pro sekvencování nové generace (NGS), apod. - systém založený na digitální technologii detekce cílové DNA v mikrokapičkách (lipozómech) – vodná fáze v oleji - požadované součásti systému: generátor mikrokapiček, čtečka mikrokapiček, poloautomatický zatavovač fólií, termocyklér, počítač - všechny součásti systému musejí být navzájem kompatibilní - možnost rozšíření systému o automatický generátor kapiček (pipetovací robot urychlující přípravu vzorků, vhodný při větším množství vzorků) vytváření mikrokapiček v mikrofluidních kartridžích s kapacitou 8 vzorků - digitální analýza vzorků v 96 jamkovém formátu (PCR-destička) - ovládací a vyhodnocovací software bez licence – možnost instalace na jakýkoliv počítač - součástí ceny systému je i doprava, instalace a zaškolení obsluhy Specifikace součástí systému: - Generátor mikrokapiček - zpracování 8 vzorků současně - tvorba mikrokapiček („dropletů“) pro 96 vzorků do 30 minut - objem vzorku: 20 µl - počet mikrokapiček: 20 000 na 20 µl vzorku - velikost mikrokapiček: 1 nl - mrtvý objem maximálně: 30 % - Čtečka mikrokapiček - čtení z 96-jamkové PCR destičky na principu průtokové cytometrie - 2 kanálový detektor fluorescence - detekce barev FAM, VIC/HEX, EvaGreen - 2,5 hod. / 1 destička

| Popis přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| - Poloautomatický zatavovač fólií na PCR-destičky - jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje - pro formát 96 jamek i 384 jamek - Termocyklér - určen pro 96 0,2ml zkumavek, 12 „stripů“ po 8 zkumavkách či 96-jamkovou destičku - kompatibilní se systémem pro digitální PCR - průměrná rychlost ohřevu: 2,5 °C / s - maximální rychlost ohřevu: 4 °C / s - teplotní rozsah bloku: 4 – 100 °C - přesnost bloku: ± 0,5 °C - uniformita bloku: ± 0,5 °C do 30 s po dosažení cílové teploty - možnost nastavení teplotního gradientu v 8 řádcích - operační rozsah teplotního gradientu: 30 – 100 °C - programovatelný rozsah gradientu: 1 – 25 °C - 1 port USB A - intuitivní ovládání přes 5,7“ barevný dotykový displej - paměť na 500 programů, které je možné třídit do různých složek - Počítač s ovládacím a vyhodnocovacím softwarem - počítač kompatibilní se systémem a s ovládacím a vyhodnocovacím softwarem - ovládací a vyhodnocovací software k digitální PCR v neomezeném množství licencí - software musí umožňovat absolutní kvantifikaci cílové molekuly (počet kopií / µl) na základě poměru pozitivních a negativních kapiček a s použitím Poissonova algoritmu - software vypočítá poměr nemutované a mutované alely - software musí umožnit sloučení výsledků z více jamek (replikátů) |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání minimálně 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Speciální provozní materiál a reagencie pro kalibraci a validaci přístroje po dobu 2 let (min. 2000 reakcí). Více viz Kupní smlouva. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Digitální PCR cykler |  |
| dynamický rozsah detekce: | 5 řádů |
| přesnost detekce: | ±10 % |
| objem vzorku: | 20 µl |
| počet mikrokapiček: | 20 000 na 20 µl vzorku |
| velikost mikrokapiček: | ~1 nl, průměr ~120 µm |
| mrtvý objem maximálně: | 30 % |
| rychlost čtení: | 2,5 hod. / 1 destička |
| Počítač na ovládání PCR cykléru, monitor, klávesnice, myš. Varianta All-in-One. Včetně aktuální verze Windows Professional. | Bližší specifikace viz příloha 2c. |