Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN – Digitální PCR cyklér |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |
| --- |
| Digitální PCR cyklér |
| Popis přístrojového vybavení |
| Digitální PCR cyklér systém pro absolutní kvantifikaci molekul cílové DNA s unikátní přesností a citlivostí pro kvantitativní PCR analýzu bez nutnosti použití standardní křivky umožňuje detekci variace počtu kopií, vzácně se vyskytujících sekvencí, detekci mutací, analýzu genové exprese, analýzu mRNA a miRNA, kvantifikaci vzorku pro sekvencování nové generace (NGS), apod. systém založený na digitální technologii detekce cílové DNA v mikrokapičkách (lipozómech) – vodná fáze v oleji požadované součásti systému: generátor mikrokapiček, čtečka mikrokapiček, poloautomatický zatavovač fólií, termocyklér, počítač všechny součásti systému musejí být navzájem kompatibilní možnost rozšíření systému o automatický generátor kapiček (pipetovací robot urychlující přípravu vzorků, vhodný při větším množství vzorků) vytváření mikrokapiček v mikrofluidních kartridžích s kapacitou 8 vzorků digitální analýza vzorků v 96 jamkovém formátu (PCR-destička) ovládací a vyhodnocovací software bez licence – možnost instalace na jakýkoliv počítač součástí ceny systému je i doprava, instalace a zaškolení obsluhy Specifikace součástí systému: Generátor mikrokapiček zpracování 8 vzorků současně tvorba mikrokapiček („dropletů“) pro 96 vzorků do 30 minut objem vzorku: 20 µl počet mikrokapiček: 20 000 na 20 µl vzorku velikost mikrokapiček: 1 nl mrtvý objem maximálně: 30 % Čtečka mikrokapiček čtení z 96-jamkové PCR destičky na principu průtokové cytometrie 2 kanálový detektor fluorescence detekce barev FAM, VIC/HEX, EvaGreen 2,5 hod. / 1 destička |
| Popis přístrojového vybavení |
| Poloautomatický zatavovač fólií na PCR-destičky jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje pro formát 96 jamek i 384 jamek Termocyklér určen pro 96 0,2ml zkumavek, 12 „stripů“ po 8 zkumavkách či 96-jamkovou destičku kompatibilní se systémem pro digitální PCR průměrná rychlost ohřevu: 2,5 °C / s maximální rychlost ohřevu: 4 °C / s teplotní rozsah bloku: 4 – 100 °C přesnost bloku: ± 0,5 °C uniformita bloku: ± 0,5 °C do 30 s po dosažení cílové teploty možnost nastavení teplotního gradientu v 8 řádcích operační rozsah teplotního gradientu: 30 – 100 °C programovatelný rozsah gradientu: 1 – 25 °C 1 port USB A intuitivní ovládání přes 5,7“ barevný dotykový displej paměť na 500 programů, které je možné třídit do různých složek Počítač s ovládacím a vyhodnocovacím softwarem počítač kompatibilní se systémem a s ovládacím a vyhodnocovacím softwarem ovládací a vyhodnocovací software k digitální PCR v neomezeném množství licencí software musí umožňovat absolutní kvantifikaci cílové molekuly (počet kopií / µl) na základě poměru pozitivních a negativních kapiček a s použitím Poissonova algoritmu software vypočítá poměr nemutované a mutované alely software musí umožnit sloučení výsledků z více jamek (replikátů) |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání minimálně 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Speciální provozní materiál a reagencie pro kalibraci a validaci přístroje po dobu 2 let (min. 2000 reakcí). Více viz Kupní smlouva. |
| Základní vlastnosti |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Digitální PCR cykler |  |
| dynamický rozsah detekce: | 5 řádů |
| přesnost detekce: | ±10 % |
| objem vzorku: | 20 µl |
| počet mikrokapiček: | 20 000 na 20 µl vzorku |
| velikost mikrokapiček: | ~1 nl, průměr ~120 µm |
| mrtvý objem maximálně: | 30 % |
| rychlost čtení: | 2,5 hod. / 1 destička |
| Počítač na ovládání PCR cykléru, monitor, klávesnice, myš. Varianta All-in-One. Včetně aktuální verze Windows Professional. | Bližší specifikace viz příloha 2c. |