## Příloha č. 4 - TS
Příloha č. 4b dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Technické parametry přestýlacího boxu
musí zajišťovat ochranu obsluhy před mechanickými a biologickými částicemi z materiálu na pracovní ploše a ochranu materiálu na pracovní ploše před průnikem kontaminace z okolního prostředí mimo laminární box | ano | [...doplní účastník...]
musí být vybaven minimálně předfiltrem třídy G4 a HEPA filtrem třídy H14 na vstupu a na výstupu vzduchu; sestava výstupních předfiltrů a filtrů musí být chráněna hrubým částicovým filtrem pod pracovní plochou; tento filtr musí být vyjmutelný bez nástroje a čistitelný vodou a běžnou dezinfekcí | ano | [...doplní účastník...]
musí obsahovat nezávisle řízené vstupní a výstupní ventilátory a musí být vybaven automatickou regulací rychlosti proudění a kompenzací zanesení filtrů | ano | [...doplní účastník...]
rychlost vertikálního laminárního proudění v každém místě pracovní plachy | 0,3 - 0,5 m/s | [...doplní účastník...]
rychlost přisávání vzduchu do pracovního okna | min. 0,25 m/s | [...doplní účastník...]
pracovní plocha musí být z chemicky a mechanicky odolného materiálu, který odolává běžné dezinfekci; musí tlumit hluk při práci s pevnými předměty; pod pracovní plochou musí být umístěna vana s odtokovým kanálem a odpadní nádobou; celá pracovní plocha musí být snadno vyjmutelná – tj. bez použití nástrojů | ano | [...doplní účastník...]
kryt nad pracovním otvorem musí být vyroben z netříštivého skla a umístěn tak, aby nebránil manipulaci s materiálem | ano | [...doplní účastník...]
minimální rozmezí elektrické regulace výšky pracovní plochy podstavce boxu | 930 - 1200 nm | [...doplní účastník...]
průměr koleček s brzdou | min. 120 mm | [...doplní účastník...]
prostor pro nohy sedící obsluhy ve spodní části boxu | ano | [...doplní účastník...]
vnitřní osvětlení pracovní plochy boxu | min. 600 Lux | [...doplní účastník...]
počet elektrických zásuvek ve vnitřním prostoru boxu | min. 2 | [...doplní účastník...]
ovládání boxu musí být digitální, pomocí voděodolné klávesnice či dotykového displeje | ano | [...doplní účastník...]
vybavení boxu indikací rychlosti proudění, alarmem chybné rychlosti proudění v pracovním prostoru i v ochranné bariéře a alarmem zanesení filtrů | ano | [...doplní účastník...]
kapacita zásobníku na krmivo | min. 7 l | [...doplní účastník...]
snadná přístupnost krmiva z pracovního prostoru boxu | ano | [...doplní účastník...]
box musí být vybaven aerosolovým generátorem sterilizačního přípravku pro desinfekci rukou s automatickým spouštěním pomocí bezdotykového senzoru | ano | [...doplní účastník...]
box musí být vybaven držákem vík klecí a alespoň jednou výklopnou poličkou umístěnou na kratší straně boxu | ano | [...doplní účastník...]
celý box musí být vyroben z chemicky odolného materiálu a umožňovat chemickou sterilizaci (např. parami H2O2) všech jeho součástí; vnitřní prostor musí být bez ostrých rohů | ano | [...doplní účastník...]
délka samonavíjecího kabelu | min. 3 m | [...doplní účastník...]
hlučnost boxu | max. 65 dB | [...doplní účastník...]
rozšiřitelnost boxu o instalaci UV lampy pro sterilizaci vnitřního prostoru boxu | ano | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 266800
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).