Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - Instrumentace pro superkritickou fluidní extrakci (SFE) |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Instrumentace pro superkritickou fluidní extrakci (SFE). |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Systém pro superkritickou fluidní extrakci a preparaci (SFE). |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Součástí záruky bude 1 preventivní údržba po prvním roce provozu Více viz Kupní smlouva. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky (ANO/NE) |
| - Systém |  |
| integrovaný systém o maximální šířce 160 cm na laboratorním stole (bez PC) |  |
| tlakový limit 300 bar pro celý systém včetně regulátoru zpětného tlaku |  |
| systém umožňující izolaci látek ze složitějších vzorků |  |
| - Čerpadlo pro CO2 |  |
| čerpadlo s chlazenými hlavami včetně chladiče |  |
| rozsah průtoku minimálně od 0,5 do 15,0 ml/min |  |
| - Čerpadlo pro organická rozpouštědla |  |
| s přepínáním minimálně pro 6 rozpouštědel |  |
| rozsah průtoku minimálně od 0,1 do 10,0 ml/min |  |
| - Automatický dávkovač |  |
| kapacita minimálně 96 vialek o objemu 2 ml |  |
| rozsah objemu nástřiku minimálně 1 - 250 µl |  |
| přenos vzorků maximálně 0,05% |  |
| - Termostat |  |
| kapacita minimálně 10 kolon nebo extrakčních nádob o variabilním objemu: 5/10/25 ml |  |
| možnost automatického přepínání |  |
| regulace teploty minimálně do 80°C |  |
| - Regulátor zpětného tlaku |  |
| možnost programování tlaku |  |
| rozsah průtoku 1,0 - 20,0 ml/min |  |
| maximální tlak 400 bar |  |
| - Sběrač frakcí |  |
| kapacita minimálně 6 lahví |  |
| variabilní objem lahví: 100/250/500 ml |  |
| - Ovládací počítač s monitorem |  |
| procesor: CPU o výkonu min. 10500 bodů v programu Passmark CPU Mark |  |
| pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 1 TB s rozhraním SATA 3 |  |
| operační paměť: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2133 MHz |  |
| grafická karta: výstup na 2 monitory |  |
| dvě síťové karty 10/100/1000, jedna integrovaná na základní desce a jedna do PCIe slotu |  |
| operační systém: Microsoft Windows Professional 10, 64bit OEM, předinstalovaný na HDD (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele) |  |
| počet interních pozic pro HDD: min. 2x |  |
| počet PCIe x16 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| počet PCIe x8 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| další: optická mechanika, myš, klávesnice. Vstupně výstupní porty: Min. 6x USB 3.1, min. 2x digitální video výstup (DP nebo HDMI) |  |
| monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS |  |
| - Ovládací software k přístroji |  |
| software musí řídit celý systém |  |