Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - NMR spektrometr min. 600 MHz II |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| NMR Spektrometr |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| NMR Spektrometr 600 MHz vysokého rozlišení pro měření kapalných a pevných vzorků s příslušenstvím dle požadavků na funkcionalitu |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Více viz Kupní smlouva. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| 1. Magnet: supravodivý aktivně stíněný magnet 14.09 T (600 MHz @ 1H) s vnitřním průměrem průchozího otvoru (RT bore tube) 54 mm. Magnet musí být vybaven tlumiči vibrací. Kryogenní kapaliny (LN, LHe) potřebné pro instalaci budou rovněž součástí dodávky. Přepouštěcí sifon (transfer line) pro plnění LHe součástí dodávky. | Drift max 6 Hz/hod (měřeno na jádru 1H) |
| 2. Konzola spektrometru | 3 RF kanály (1 HB, 2xLB nebo FullBand), min.SW 7.0 MHz, 2H lock, pulsní výkon HB zesilovače min.100W, pulsní výkon LB zesilovačů min.500 W, gradientní modul min. 50 gauss/cm (dle sondy), VT modul pro regulaci teploty v sondě (v závislosti na sondě) min. od -150 C do +200 C, Shim systém min. 30 nezávislých gradientů, modul provádějící automatické ladění a přizpůsobení RF obvodů sondy Elektronika konzoly umožňuje experimenty typu 1H-{19F} a 19F-{1H} (pokud je k dispozici sonda) |
| 3. Automatický měnič vzorků | Min. velikost zásobníku 24 vzorků, Měnič vzorků použitelný pro výměny vzorků u sond pro měření v kapalné i pevné fázi. |
| 4. HCN Triple Resonanční Sonda, 5mm, PFG, VT | 1H dsn min. 1000:1 1H puls<=8 us 13C puls<=13 us 15N puls<=40 us VT rozsah min. -20 C do +100 C |
| 5. Duální (1H-19F/15N-31P) LN chlazená sonda, 5mm, PFG, VT | 1H dsn min. 1400:1 13C dsn min. 850:1 (ASTM) VT rozsah min. od -40 C do +80 C |
| 6. Duální (1H-19F/15N-31P) sonda, 5mm, PFG, VT | 1H dsn min. 950:1 13C dsn min. 320:1 (ASTM) VT rozsah min. od -100 C do +150 C |
| 7. Duální H/X sonda pro měření malých objemů vzorků, tzv. mikrosonda s průměrem kyvety cca 3 mm, PFG, VT | Bez dalších specifikací |
| 8. Sonda pro měření pevných látek, pro dvojnou rezonanci 1H/X, (CP/MAS), 3.2 mm s modulem řízení rotace (MAS Controller) | Rotace vzorku min. 20 kHz 1H puls<=2.5 us 13C puls<=2.5 us |
| 9. Pracovní stanice s potřebným programovým vybavením (OS, software pro měření a zpracování dat), barevná laserová tiskárna, multilicence pro zpracování dat | PC, Windows nebo Linux, dva 24“ monitory, klávesnice, myš, barevná laserová tiskárna; blíže viz Příloha č. 2c Technická specifikace PC a SW |
| 10. Kryogenní kapaliny (LN a LHe) a plyny potřebné pro instalaci součástí dodávky | Požadováno |