Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN – Liquid scintillation counter (beta spektrometr) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |
| --- |
| Liquid scintillation counter (beta spektrometr) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely |
| Popis přístrojového vybavení |
| Charakteristické vlastnosti: Beta-spektrofotometr s možností duálního měření DPM, s detekcí chemiluminiscence, jednofotonová detekce pro měření bioluminiscence, s kontinuálním zobrazením průběhu měření - se zobrazením spekter a měřených hodnot, alespoň 30 protokolů pro měření, inkorporovaný/integrální počítač se software (minimálně RAM 4 GB, harddisk 250 GB). Podavač na současné měření malých i velkých zkumavek. Součástí automatická 2D barcode čtečka. Účel pořizovaného vybavení: Beta counter pro měření beta emise radionuklidů je standardním přístrojem pro farmakokinetické experimenty ve farmaceutickém výzkumu. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |
| Základní vlastnosti |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Automatický obousměrný dopravník s kapacitním počtem vkládaných vzorků | kapacita větší než 400 vzorků s objemem 20 ml, min. 600 vzorků s objemem menším. |
| Korekce barev u barevných vzorků |  |
| Ovládací software |  |
| Možnost měřit současně vzorky s různými objemy v jedné měřící kazetě |  |
| Potlačení pozadí měření, software pro vysokou citlivost měření |  |
| Zpoždění před měřením vzorků |  |
| Velká kapacitu pro jednotlivé protokoly měření | více než 30 |
| Inkorporovaný počítač | min. RAM 4 GB, harddisk 250 GB |
| Výkonnostní/účinnostní parametry | Účinnost měření: Pro 3H: 0–18.6 keV min. 60% Pro 14C: 0–156 keV min. 95% E2/B při normálním režimu měření: pro 3H více než 150 pro 14C více než 300 E2/B při režimu měření s vysokou citlivostí: pro 3H více než 250 pro 14C více než 800 |