Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Centrální generátor dusíku s kompresorem. |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Centrální generátor dusíku s kompresorem. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Součástí záruky bude 1 preventivní údržba po prvním roce provozu. Více viz Kupní smlouva. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky (ANO/NE) |
| Generátor dusíku |  |
| Membránová technologie dělení vzduchu |  |
| Generátor musí dodávat nejméně 332Nl/min dusíku o čistotě minimálně 96% a tlaku na výstupu minimálně 7,5Bar |  |
| Hlučnost při provozu maximálně 45dB |  |
| Nulový obsah prachových, olejových a vodních částic v produkovaném dusíku |  |
| Produkovaný dusík s konstantním výstupním tlakem |  |
| Neomezená životnost membrán, a tím i stálá kvalita vyráběného dusíku |  |
| Dálkové monitorování pomocí webového prostředí, včetně alarmů |  |
| Součástí dodávky budou min. 2ks rozvaděčů s manometry pro kontrolu vstupního tlaku, každý výstup rozvaděče bude opatřen redukčním ventilem a manometrem pro kontrolu výstupního tlaku a to 1. rozvaděč pro min. 10ks hmotnostních spektrometrů 2. rozvaděč pro min. 8ks hmotnostních spektrometrů (rozvaděče budou umístěny v laboratořích) |  |
| Součástí dodávky bude vedení dusíku od generátoru až po rozvaděč v laboratořích 4NP |  |
| Součástí dodávky bude vedení stlačeného vzduchu a propojení všech potřebných komponent, vše dimenzováno na provoz bez poklesu tlaku a požadované kvality N2 na výstupu. |  |
| Kompresor |  |
| Zdroj bezolejového vzduchu (oil-free kompresor) |  |
| Výkon bude naddimenzován požadavku generátoru N2 min. o 25% (tedy dle vzdušného faktoru dodaného typu generátoru N2) Např: vzdušný faktor 4, dusíku 332NL/min = 1328l, 1328 * 1,25= 1660Nl/min stlačeného vzduchu |  |
| Kompresor stlačuje vzduch plynule, bez pulzačních výkyvů |  |
| Kompresor je opatřen automatickým odkalovacím systémem vody/oleje |  |
| Vzduch je vysušen a zbaven prachových částic dle požadavků dodaného generátoru dusíku s uvedením příslušné třídy kvality. (Třída kvality stlačeného vzduchu bude určena normou ISO 8573-1:2010) |  |
| Tlak na výstupu kompresoru bude dimenzován s ohledem na délku a průřez vedení stlačeného vzduchu/dusíku |  |
| Vzdušník dimenzován dle požadavků generátoru dusíku, kompresoru, a to minimálně 500l |  |
| Hlučnost kompresoru a sušičky max. 90dB |  |
| Kompresorovna se nachází v 1NP |  |
| Vedení od kompresorovny po laboratoře bude zajištěno nerez potrubím světlosti dle požadavku na plynulý chod bez poklesu a kolísání tlaku na výstupech rozvaděče |  |
| Délka potrubí z kompresorovny do laboratoře bude cca 30m (po stěně budovy a uvnitř laboratoří) |  |
| Možnosti provedení: |  |
| Spřažení a využití stávajícího kompresoru RENNER SLDK-S 7,5 + sušička + 500l vzdušník do tandemu s dodaným kompresorem pro dosažení celkového požadovaného objemu stlačeného vzduchu a ekonomické využití strojů |  |
| Veškeré součásti dodávky budou vhodně a dle ČSN umístěny do místnosti kompresorovny. (Nákres a rozměry dle přílohy.) |  |