Příloha č. 2a zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |
| --- |
| Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou |
| Popis přístrojového vybavení |
| Charakteristické vlastnosti: CE-ESI-QqQ (CE-MS s trojitým kvadrupólem a ESI ionizací) umožní separaci, detekci a kvantifikaci jak majoritních, tak i minoritních složek v analyzovaném vzorku nutraceutik či léčivých látek a jejich metabolitů v biologických materiálech. Kromě snadné kvantifikace lze využít i možnosti fragmentace trojitého kvadrupólu pro identifikaci neznámých komponent vzorku. Technické parametry budou zahrnovat robustnost interface, citlivost, rychlost sběru dat, softwarové možnosti a v neposlední řadě servisní a zákaznická podpora. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Více viz Kupní smlouva. |
| Základní vlastnosti |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky (ANO/NE) |
| Hmotnostní spektrometr |  |
| tandemový hmotnostní spektrometr (MS/MS) typu trojitého kvadrupólu musí umožňovat připojení kapilární elektroforézy (CE) s ovládáním pomocí jednoho software – podrobná specifikace kapilární elektroforézy níže v bodu 2 |  |
| rozsah hmot minimálně 10 – 2.500 m/z |  |
| lineární dynamický rozsah minimálně 6 řádů |  |
| rychlost skenování kvadrupolů minimálně 15.000 amu/s |  |
| minimální pozorovací čas („dwell time“) ≤ 1 ms |  |
| minimální počet SRM ≥ 500/s |  |
| vysoká citlivost v pozitivním i v negativním modu ionizace: poměr signál k šumu ≥ 30.000:1 při nástřiku 1 pg/kolonu pro látky typicky používané k určení citlivosti hmotnostního spektrometru (např. reserpin, chloramfenikol) |  |
| iontový zdroj typu elektrosprej (ESI) s pomocným koaxiálním fokusačním plynem |  |
| rychlost přepínání polarity ≤ 30 ms |  |
| kolizní cela pro fokusaci produktových iontů |  |
| vakuové čerpadlo |  |
| dostupné režimy měření: sken produktových iontů, sken prekurzorových iontů, sken neutrálních ztrát, SRM, SRM s možností měření doplnitelných SRM přechodů spouštěných intenzitou hlavního přechodu a základní MS sken |  |
| příslušenství hmotnostního spektrometru musí zahrnovat součásti nutné pro jeho provoz: |  |
| vakuové čerpadlo |  |
| generátor dusíku s kompresorem pro kontinuální provoz hmotnostního spektrometru včetně vedení pro propojení s přístrojem |  |
| 2) Kapilární elektroforéza |  |
| systém umožňující práci v různých módech, kterými jsou: kapilární zónová elektroforéza (CZE), micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC), kapilární elektrochromatografie (CEC), kapilární izotachoforéza (CITP), kapilární gelová elektoforéza (CGE) a kapilární isoelektrická fokusace (CIEF). |  |
| 2.1 Kazeta kapiláry |  |
| umístění kapiláry v termostatované kazetě s regulací teploty v rozmezí od 5 °C pod teplotu laboratoře do 60 °C |  |
| teplotu lze programovat v průběhu analýzy |  |
| do kazety je možno umístit kapiláru různých rozměrů, a to minimálně 35 cm délky; a průměrů od 25 do 100 μm i.d a 365 μm o.d. |  |
| kompatibilní s bublinovou kapilárou |  |
| kompatibilní s kapilárou umožňující připojení Z-cely |  |
| 2.2 Automatický dávkovač |  |
| kapacita minimálně 48 pozic |  |
| různé možnosti nástřiku: |  |
| hydrodynamický nástřik (tlak v rozsahu minimálně -100 až 100 mbar) elektrokinetický nástřik (napětí v rozsahu minimálně -20 až 20 kV) |  |
| možnost nastavení vyšších tlaků (až 10 bar s externím zdrojem) pro aplikaci CEC |  |
| vybavení systémem pro automatické doplňování a vyměňování pufru během analýzy, které je ovládáno ze softwaru senzor zavření dveří přístroje |  |
| senzor detekce proudu mimo nastavené hodnoty |  |
| senzory pro umístění vialek |  |
| senzory úniku kapaliny |  |
| 2.3 Vysokonapěťový zdroj |  |
| rozsah nastavitelných napětí 0 až ± 30 kV |  |
| nastavitelný proud: 0 – 250 µA |  |
| možnost separace za konstantního výkonu v rozsahu minimálně 0 až 5 W |  |
| programovatelné přepínání polarity |  |
| 2.4 Detektor |  |
| vestavěný AD převodník pro připojení externích detektorů (bezkontaktní vodivostní detektor, laserem indukovaná fluorescence) |  |
| detektor diodového pole (DAD) s vysokou citlivostí, který svojí konstrukcí umožňuje detekci přímo v CE kapiláře. |  |
| detekční rozsah v rozmezí minimálně 190–600 nm s přesností minimálně 1 nm |  |
| diodové pole s minimálně 1024 diodami |  |
| šum detektoru <50 µAU |  |
| 2.5. Rozhraní pro spojení kapilární elektroforézy z hmotnostním detektorem |  |
| ionizace na principu elektrospreje |  |
| koaxiální uspořádání CE eluátu, pomocné kapaliny a sprejovacího plynu |  |
| bez nutnosti modifikace CE kapiláry na vstupu do elektrospreje |  |
| dělič toku pro přivádění pomocné kapaliny |  |
| 2.6. Pomocné izokratické čerpadlo pro spojení CE a MS |  |
| rozsah průtoku minimálně do 1 mL/min |  |
| 3) Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf |  |
| systém umožňující práci s kolonami naplněnými částicemi ˂ 2 µm |  |
| tlakový limit systému ≥ 120 MPa |  |
| senzory na únik kapaliny |  |
| ovládání tohoto systému ve spojení s hmotnostním spektrometrem v bodu 1 musí umožňovat jeden software |  |
| Čerpadlo mobilní fáze |  |
| binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo |  |
| tlakový limit minimálně 120 MPa |  |
| mrtvý objem < 100 µL |  |
| rozsah průtoků minimálně 0,1 – 2 mL/min |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází |  |
| rozsah pH 2 – 12 |  |
| 3.2 Automatický dávkovač vzorků |  |
| automatický dávkovač typu flow through needle (dávkovací jehla je součástí vysokotlaké cesty) |  |
| volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,1 – 10,0 µL |  |
| kapacita dávkovače minimálně 80 pozic pro vialky o objemu 2 mL |  |
| termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5°C až + 40°C |  |
| přenos vzorku < 0,004% |  |
| 3.3 Kolonový termostat |  |
| kolonový termostat minimálně pro 4 kolony o délce minimálně 300 mm |  |
| rozsah teplot alespoň +5° C až +90°C |  |
| ventil pro přepínání alespoň mezi čtyřmi kolonami |  |
| 4) Ovládací počítač s monitorem |  |
| procesor: CPU o výkonu min. 10500 bodů v programu Passmark CPU Mark |  |
| pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 1 TB s rozhraním SATA 3 |  |
| operační paměť: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2133 MHz |  |
| grafická karta: výstup na 2 monitory |  |
| dvě síťové karty 10/100/1000, jedna integrovaná na základní desce a jedna do PCIe slotu |  |
| operační systém: Microsoft Windows Professional 10, 64bit OEM, předinstalovaný na HDD (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele) |  |
| počet interních pozic pro HDD: min. 2x |  |
| počet PCIe x16 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| počet PCIe x8 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| další: optická mechanika, myš, klávesnice. Vstupně výstupní porty: Min. 6x USB 3.1, min. 2x digitální video výstup (DP nebo HDMI) |  |
| monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS |  |
| 5) Software pro řízení, sběr dat a vyhodnocení pro CE-MS a LC-MS systém |  |
| minimálně 1 licence akvizičního software pro řízení systému a sběr dat a 1 licence vyhodnocovacího software pro kvalitativní a kvantitativní analýzu |  |
| software pro vývoj metod, nastavení SRM přechodů a jejich automatický export do měřící metody |  |
| musí umožnit automatickou tvorbu časových oken pro SRM přechody podle retenčních časů analytů |  |
| musí umožnit automatické nastavení dwell time pro dosažení konstantního počtu bodů přes každý chromatografický pík |  |
| musí mít možnost cílené kvantifikace s využitím metod vnějšího a vnitřního standardu a variabilními možnostmi kalibračních křivek |  |
| musí mít možnost určení parametru poměru signálu k šumu |  |
| musí mít možnost hodnocení poměru dvou SRM přechodů |  |
| musí umožnit výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky |  |
| 6) Software pro řízení, sběr dat a vyhodnocení pro CE-DAD systém |  |
| minimálně 1 licence akvizičního software pro řízení systému a sběr dat a 1 licence vyhodnocovacího software pro kvalitativní a kvantitativní analýzu |  |