Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Charakteristické vlastnosti: Hlavní aplikační oblastí hmotnostních spektrometrů typu trojitého kvadrupolu je kvantitativní analýza látek ve složitých matricích, neboť dosahovaná citlivost je neustále unikátní, selektivita vysoká a rychlost analýzy umožňuje současné stanovení multi-komponentních směsí ve velmi krátkých časech analýz. Technické parametry pro výběr této instrumentace budou zahrnovat kompatibilitu se stávajícím technikami UHPLC, UHPSFC a s nově pořizovanými ultra-účinnými separačními technikami, rychlost sběru dat, citlivost, softwarové možnosti a v neposlední řadě servisní a zákaznická podpora. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Více viz Kupní smlouva. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky (ANO/NE) |
| 1) Hmotnostní spektrometr |  |
| tandemový hmotnostní spektrometr (MS/MS) typu trojitého kvadrupólu |  |
| musí umožňovat připojení ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) s ovládáním pomocí jednoho software – podrobná specifikace ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) níže v bodu 2) |  |
| musí umožňovat připojení ultra-vysokoúčinného superkritického fluidního chromatografu (UHPSFC) Acquity UPC2 prostřednictvím specializovaného spojení (interface s pre-BPR splitterem a s přídavkem pomocné kapaliny) s ovládáním pomocí jednoho software |  |
| rozsah hmot minimálně 10 – 2.000 m/z |  |
| lineární dynamický rozsah minimálně 6 řádů |  |
| rychlost skenování kvadrupolů minimálně 20.000 amu/s |  |
| minimální pozorovací čas („dwell time“) ≤ 1 ms |  |
| minimální počet SRM ≥ 500/s |  |
| vysoká citlivost v pozitivním i v negativním modu ionizace: poměr signál k šumu ≥ 500.000:1 při nástřiku 1 pg/kolonu pro látky typicky používané k určení citlivosti hmotnostního spektrometru (např. reserpin, chloramfenikol) |  |
| dva různé iontové zdroje: (1) kombinovaný ESI (ionizace elektrosprejem) / APCI (chemická ionizace za atmosférického tlaku) iontový zdroj pracující s použitím jedné sondy umožňující práci i v oddělených režimech ESI a APCI rychlost přepínání polarity ≤ 15 ms možnost přepínání ESI a APCI režimu během analýzy s rychlostí ≤ 20 ms (2) další univerzální iontový zdroj, který má napětí vloženo mimo kapiláru |  |
| dvojitý ortogonální interface |  |
| čištění vstupu do iontového zdroje bez přerušení vakua s vestavěným izolačním ventilem |  |
| separace a zaostření iontového svazku mimo osu spojené s odstraněním nežádoucích interferencí pomocí vakua |  |
| vysokoefektivní kolizní cela se selektivním zakoncentrováním iontů |  |
| detektor na principu fotonásobiče s dlouhou životností, minimálně 10 let |  |
| vakuové čerpadlo |  |
| dostupné režimy měření: sken produktových iontů, sken produktových iontů se zakoncentrováním iontů, sken prekurzorových iontů, sken neutrálních ztrát, SRM, SRM kombinovaný s konfirmačním skenem, SRM kombinovaný se skenem pozadí matrice, SIM a základní MS sken |  |
| 2) Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf |  |
| systém umožňující práci s kolonami naplněnými částicemi ˂ 2 µm |  |
| tlakový limit systému ≥ 120 MPa |  |
| senzory na únik kapaliny |  |
| - Čerpadlo mobilní fáze |  |
| binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo |  |
| tlakový limit minimálně 120 MPa |  |
| mrtvý objem < 100 µl |  |
| rozsah průtoků minimálně 0,05 – 2,00 ml/min |  |
| možnost tvorby gradientových profilů: lineární, konvexní, konkávní a skokový gradient |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází |  |
| rozsah pH 2 – 12 |  |
| - Automatický dávkovač vzorků |  |
| automatický dávkovač typu FL |  |
| volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,1 – 10,0 µl |  |
| kapacita dávkovače minimálně 80 pozic pro vialky o objemu 2 ml |  |
| tepelné termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5°C až + 40°C |  |
| přenos vzorku < 0,004% |  |
| - Kolonový termostat |  |
| kolonový termostat minimálně pro 1 kolonu o délce minimálně 150 mm |  |
| minimalizovaná délka kapiláry pro spojení s MS |  |
| rozsah teplot +25° C až +90°C |  |
| automatická identifikace kolony |  |
| 2.4 Pomocné isokratické čerpadlo pro spojení UHPSFC s MS |  |
| rozsah průtoku minimálně do 2,00 ml/min |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač |  |
| řízení z ovládacího software pro celý systém |  |
| 2.5 Dělič toku |  |
| umožňující spojení UHPSFC s MS |  |
| umožňující dělení toku |  |
| umožňující přídavek pomocné kapaliny |  |
| 3) Ovládací počítač s monitorem |  |
| procesor: CPU o výkonu min. 10500 bodů v programu Passmark CPU Mark |  |
| pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 1 TB s rozhraním SATA 3 |  |
| operační paměť: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2133 MHz |  |
| grafická karta: výstup na 2 monitory |  |
| dvě síťové karty 10/100/1000, jedna integrovaná na základní desce |  |
| operační systém: Microsoft Windows Professional 10, 64bit OEM, předinstalovaný na HDD (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele) |  |
| počet interních pozic pro HDD: min. 2x |  |
| počet PCIe x16 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| počet PCIe x8 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| další: optická mechanika, myš, klávesnice. Vstupně výstupní porty: Min. 6x USB 3.1, min. 2x digitální video výstup (DP nebo HDMI) |  |
| monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS |  |
| 4) Software |  |
| software musí řídit celý UHPLC-MS/MS systém i UHPSFC-MS/MS systém |  |
| musí mít možnost cílené kvantifikace s využitím metod vnějšího a vnitřního standardu a variabilními možnostmi kalibračních křivek |  |
| musí mít možnost určení parametru poměru signálu k šumu |  |
| musí mít možnost hodnocení poměru dvou SRM přechodů |  |
| musí umožnit výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot r2 |  |