Specifikace předmětu plnění

Obecné požadavky na předmět plnění:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno/platí:

•	napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E, příp. třífázová 400 V/50 Hz;

•	minimálně kompatibilita s prostředím OS MS Windows, resp. přenositelnost dat do MS Office;

•	nejnovější verze software;

•	je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor;

•	dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení - tedy např. i kabely, žárovky, lampy, apod. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje a k zaškolení obsluhy;

•	součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy;

•	součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (dle relevance, např. CE, revize apod.);

•	uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Část 8 veřejné zakázky - Běžné laboratorní přístroje II.:

A)	Nechlazená centrifuga (1 ks)

Nechlazená centrifuga s velkým objemem zpracovatelného biologického materiálu a možností změn rotorů pro použití v mitochondriální laboratoři s cílem zkvalitnit experimentální výstupy snížením prodlevy mezi ovlivněním biologického materiálu a jeho zpracováním v centrifuze s potřebnými parametry (objem zpracovaného biologického materiálu, potřebné parametry centrifugace) a tím zabráněním degradaci biologického materiálu, potenciální kontaminaci a snížení kvality získaných výsledků probíhajícího výzkumu. Parametry:

•	RCF - minimálně 2 800 x g

•	rychlost - minimálně 100 - 4 200 rpm (minimální krok 100 rpm)

•	maximální kapacita - 4 × 100 ml

•	rotor s adaptéry pro 15 ml a 50 ml součástí dodávky

•	doba zrychlení na maximální RCF - ≤20 s

•	doba zastavení z maximální RCF - ≤20 s

•	časovač - min. rozmezí 0 až 99 min, s funkcí trvalého provozu

•	funkce SOFT brzdy

•	maximální hlasitost - 53 dB(A)

•	maximální rozměry (š × h × v) - 35 × 40 × 25 cm

•	maximální výška (s otevřeným víkem) - 55 cm

•	maximální hmotnost bez příslušenství - 20 kg

B)	Chlazená centrifuga (1 ks)

Chlazená centrifuga s velkým objemem zpracovatelného biologického materiálu a možností výměny rotorů pro použití na pracovišti tkáňových kultur s cílem zkvalitnit zpracovávání buněčného materiálu prostřednictvím zvýšení účinnosti izolace kultivovaných buněk a tím zrychlit a zlevnit výzkum. Parametry:

•	RCF - minimálně 2 800 x g

•	rychlost - minimálně 100 - 4 200 rpm (minimální krok 100 rpm)

•	maximální kapacita - 4 × 100 ml

•	rotor s adaptéry pro 15 ml a 50 ml součástí dodávky

•	doba zrychlení na maximální RCF - ≤20 s

•	doba zastavení z maximální RCF - ≤30 s

•	časovač - min. rozmezí 0 až 99 min, s funkcí trvalého provozu

•	funkce SOFT brzdy

•	teplotní rozsah chlazení: min. rozmezí -9 °C až 40 °C

•	maximální hlasitost - 48 dB(A)

•	maximální rozměry (š × h × v) - 40 x 60 x 30 cm

•	maximální výška (s otevřeným víkem) - 60 cm

•	maximální hmotnost bez příslušenství - 40 kg