Specifikace předmětu plnění

Obecné požadavky na předmět plnění:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno/platí:

•	napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E, příp. třífázová 400 V/50 Hz;

•	minimálně kompatibilita s prostředím OS MS Windows, resp. přenositelnost dat do MS Office;

•	nejnovější verze software;

•	je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor;

•	dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení - tedy např. i kabely, žárovky, lampy, apod. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje a k zaškolení obsluhy;

•	součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy;

•	součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (dle relevance, např. CE, revize apod.);

•	uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Část 4 veřejné zakázky - Běžné laboratorní přístroje I.:

A) Autokláv (1 ks)

Zepředu plněný horizontální parní sterilizátor s válcovou komorou. Přístroj umožňuje parní sterilizaci různých materiálů včetně sterilizace chirurgických nástrojů, dutých předmětů, běžného laboratorního skla, autoklávovatelného plastu, pipetových špiček a kapalin. Přístroj umožňuje aktivní dokonalé sušení sterilizovaných předmětů, včetně vysušení porézních materiálů, dutých nástrojů a pipetových špiček. Požadované parametry:

•	sterilizační komora z nerezové oceli

•	rozměry sterilizační komory nejméně 380 mm (průměr) x 690 mm

•	vybavení mikroprocesorovým ovládacím panelem a displejem pro zobrazení stavu sterilizačního cyklu a dalších údajů

•	rozsah sterilizační teploty nejméně v intervalu zahrnujícím hodnoty od 118 °C do 137 °C

•	nejméně 5 pevných programů sterilizačních cyklů

•	nejméně 10 uživatelských programů sterilizačních cyklů

•	vybavení BD testem, programem pro testování průniku páry

•	vybavení modulem rychlého chlazení kapalin

•	vybavení vývěvou pro dokonalé odsátí vzduchu

•	generátor pro vývin páry mimo komoru přístroje

•	vybavení tiskárnou pro výstup záznamu o průběhu sterilizačního cyklu

•	vybavení demineralizační patronou, která slouží jako zdroj demivody

•	vybavení vzduchovým kompresorem

•	vybavení systémem filtrace vzduchu proti biologickým rizikům pro bezpečnou sterilizaci infekčního materiálu

•	dodávka včetně sterilizačních košů nebo podnosů

D)	Hlubokomrazící box (1 ks)

Maloobjemový hlubokomrazící box s vysokou účinností a nízkými energetickými nároky pro snížení degradace až znehodnocení zpracovaného biologického materiálu a izolované buněčné linie učené k zamrazení a uchování během přenosu na pracoviště vybavené hlubokomrazící technikou; využití malého „příručního“ boxu významně zvýší kvalitu a hospodárnost procesu zpracovaného materiálu.

•	přední otevírání dvířek

•	minimální vnitřní rozměry (š x h x v) - 300 x 450 x 500 mm

•	maximální vnější rozměry (š x h x v) - 1 000 x 800 x 900 mm

•	programovatelná kontrola teploty

•	teplotní rozsah činnosti - minimální rozmezí -40 až -86 °C

•	minimální vnitřní objem - 110 litrů

•	chlazení - hermeticky uzavřený chladicí systém, chladicí médium EP88

•	vnitřní prostor - 2 oddělené segmenty s vnitřními dvířky s teplotní izolací

•	konstrukce z nerezové oceli

•	alarmy chyb - napájení, teplotní senzor, otevřené dveře, teplota

•	záznam monitorovaných veličin na USB, komunikační rozhraní vhodně RS485, možnost GSM alarmu

•	maximální hmotnost - 100 kg

•	certifikace - c(ETL)us, CE

E)	Biologický laminární box (1 ks)

Box pro přípravu a manipulaci s buněčnými liniemi s vysokou antikontaminační kvalitou vnitřního prostředí za účelem snížení kontaminace zpracovávaného buněčného materiálu a tím snížení finančních, časových i personálních ztrát při výzkumu vlivem ztráty unikátních kultivovaných buněčných linií a vlivem nutnosti opakování experimentů.

•	laboratorní laminární box 2 třídy dle EN 12469

•	proudění vzduchu - inflow min. 0,40 m/s, downflow min. 0,35 m/s, průtočný objem vzduchu min. 1 700 m3/h

•	filtrace - HEPA - hlavní a výfukový filtr HEPA 99,999% účinnost pro částice 0,3 μm (typ H14 podle EN 1822), předfázový filtr 85% účinnost pro částice 5 μm, automatická regulace rychlosti proudění - kompenzace stavu filtrů

•	pracovní povrch z nerezové oceli

•	sterilizace vnitřních prostor - UV lampa (+ časovač doby sterilizace)

•	vnější přístupové porty - minimálně 2

•	minimální intenzita osvětlení - 1 100 lx

•	další požadované vlastnosti - počitadlo provozních hodin, skleněné boční plochy, dálkové ovládání všech funkcí laminárního boxu

•	minimální rozměry vnitřního prostoru (š x h x v) - 1 500 x 700 x 600 mm

•	maximální vnější rozměry boxu bez podstavce (š x h x v) - 1 600 x 800 x 1 600 mm

•	čelní sklo - elektrický posuvné, aerosolové (netříštivé), minimální mezera mezi čelním oknem a pracovní deskou 250 mm

•	ručně nastavovaný podlahový stojan, pracovní výška - min. rozmezí 750 až 950 mm s přírůstky po min. 50 mm

•	maximální hlučnost - 60 dB(a)

•	alarm - stav filtrů, rychlost proudění, laminarita proudění

F)	Sušárna s nucenou cirkulací (1 ks)

Laboratorní sušárna s nucenou ventilací pro vysoušení histologických řezů

•	minimálně 2 police na vzorky, každá o ploše min. 380 x 540 mm2

•	minimálně 2 náhradní police a komora na vzorky o výšce alespoň 530 mm

•	ohřev komory na 150 °C do 20 minut

•	minimální teplotní rozsah + 10 °C až max. 300 °C, možnost nastavení rychlosti ohřevu

•	udržování homogenity prostředí ventilátorem, nastavení rychlosti ventilátoru, v případě potřeby možnost jeho úplného vypnutí

•	hlučnost při plném zatížení max. 45 dB (A)

•	nastavení pracovních parametrů pro přípravu vzorků pomocí tlačítek

•	zobrazení nastavených a pracovních parametrů na displeji

•	možnost nastavení různých provozních režimů - odložené zapnutí, nastavení celkové doby provozu, nastavení doby provozu při dosažených nastavených parametrech

•	nezávislá ochrana přístroje dle technické normy DIN 12880

•	možnost externí dokumentace pracovních parametrů pomocí USB portu

•	vzdálená správa, programování a záznam dat přes Ethernet (LAN) v PC

•	povrchová úprava odolávající běžným dezinfekčním prostředkům

G)	Antistatická univerzální sada (1 ks)

Antistatická souprava pro odstranění elektrostatického náboje z vážených látek

Účel:

•	odstranění elektrostatického náboje z vážených látek

•	eliminace ztrát vážených vzorků vlivem rozptylování v okolí vah kvůli elektrostatickým nábojům

•	snížení rizika kontaminace okolí vah vlivem rozptýlení vážených látek

•	rychlejší a přesnější manipulace s váženými vzorky

Parametry:

•	přístroj umožňující odstranění elektrostatického náboje z navažovaných vzorků, zejména práškových

•	U-elektroda (přibližné rozměry 15 x 20 cm ± 2 cm, šířka x výška)

•	U-elektrodu lze umístit těsně (2 ± 2 cm) před stolní váhy

•	snadné čistění U-elektrody