Příloha č. 1 ZD

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | UK-3LF - Dodávka průtokového cytometru |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1 IČO 00216208, DIČ CZ00216208 týká se součásti: 3. lékařská fakulta, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 |
| Výstižný název přístroje | Průtokový cytometr – systém pro průtokovou analýzu buněk nervové tkáně |
| Kód CPV | primární zařazení | 383 |
|  | sekundární zařazení |  |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | Optika: Modrý laser – emisní vlnová délka 488 nm, 50 mW, Fialový laser – emisní vlnová délka 405 nm, 50 mW, Optimalizovaná excitace pro minimalizaci šumu vedlejší laserové linie a ztráty v důsledku odrazu 10 x 50 μm plochý laser zajišťující vysokou přesnost Přímý rozptyl: Fotodiodový detektor s 488/10 nm pásmovým filtrem Boční rozptyl: PMT s implicitním pásmovým filtrem 488/10 nm; volitelný pásmový filtr 405/10 nm Minimálně 9 barevných kanálů s fotonásobiči (PMT) s naladěnou vlnovou délkou; uživatelsky vyměnitelné filtry s klíčem Laserová separace 150 μm Pevné uspořádání s přednastavenými spojenými optickými vlákny; není zapotřebí uživatelská údržba Žádná prodleva v zapnutí přístroje z důvodu zahřívání; vlákno není ovlivněno stavem zapnutí / vypnutí (on/off) Okamžité zapnutí/vypnutí pro snížení opotřebení - přístroj je zapnutý (on) pouze při vhánění vzorků do kyvety; automatické měření času použití přístroje Variační koeficient (CV) < 3 % přes šířku plochého vrcholu laserového paprsku Fluidika: Kyveta z křemenného skla o velikosti 200 x 200 μm, gelem připojená ke sběrné čočce s numerickou aperturou (NA) 1,2 Objem analyzovaného vzorku: 20 μl až 4 ml Standardní průtoková rychlost vzorku: 12,5–1000 μl/min Injekční pumpa s pozitivním posunem pro volumetrickou analýzu Přístroj umožňuje použití zkumavek od 8,5 x 45 mm do 17 x 100 mm Aktivní snímání hladin kapaliny Standardní zásobníky kapalin: 1,8 l zásobník pro pufrovaný roztok, 1,8 l odpadní nádrž, 175 ml nádrž na čistící roztok a 175 ml nádrž na promývací roztok Všechny zásobníky kapalin jsou uloženy v přístroji Možnost rozšířené fluidiky: Konfigurace pro 10 litrů tekutiny Nominální spotřeba tekutiny: 1,8 l/den Cykly automatické údržby: trvání ≤ 15 min od spuštění po zastavení — režimy hloubkového čistění, dezinfekce a odstranění bublinek Výkon: Rychlost získávání dat: až 35 000 částic/s, 34 parametrů s minimalizovanou mírou koincidence částic (10% dle Poissonova rozdělení) Maximální elektronická rychlost: 65 000 částic/s se všemi parametry Detektory fluorescence: jednotlivé PMT na každý fluorescenční kanál Elektronický pulz je kvantifikován měřením plochy, výšky a šířky pulzu pro všechny detektory Citlivost přímého rozptylu (FSC) a bočného rozptylu (SSC): detekce velikost částic od 0,2 μm při bočním rozptylu při použití kalibračního kitu se submikronovými částicemi Rozlišení bočního rozptylu fialového světla: může být nakonfigurováno na fialový boční rozptyl pro lepší rozlišení částic od šumu Citlivost rozlišení fluorescence: CV < 3 % pro singletový peak jader kuřecích erytrocytů obarvených propidium jodidem Ultranízký přenos: pro formát s jednou trubicí: < 1 %; možnost vícenásobného oplachování Software: Záchyt vzorku: systém je schopný vrátit nepoužité vzorky Maximální velikost získávaní dat jako „single-event file”: až 20 milionů částic během jednoho měření s možností přidání Kompenzace: Full matrix – automatické a manuální režimy, nástroje pro on-plot kompenzaci pro jemné přizpůsobení Přesné řízení průtoku pomocí softwaru; žádné hardwarové úpravy Přímá aktualizace statistik během získávání dat až do 35 000 částic/s Překrytí: srovnávací analýza mezi vzorky; 3D zobrazení Automatické měření počtu částic bez použití kalibračních kuliček Rozložení softwaru: plně přizpůsobitelné pro každý uživatelský účet Technologie detekce bublin: zastaví automatické spuštění, aby se zachovala integrita vzorku Teplotní mapa: nastavení pro definici rozvržení desek; screeningový pohled pro analýzu zkumavek a destiček Až 4 individuální prahové hodnoty s možností uživatele použít „Boolean logic“ Hierarchický gating s možností odvození gates (oblastí) Možnost anotace názvů čtyřnásobných gates na základě názvů fluorochromů a cílů Napětí nastavitelné uživatelem, rozšíření oken a faktor škálování oblastí (ASF) Sběr dat: v FCS souborech a data musí být plně zachovaná při importu Možnost vytváření templátů z existujícich experimentů – nastavení přístroje, pracovních prostorů, protokolů analýz, nastavení teplotní mapy a dříve optimalizované a definované nastavení kompenzace Obrazové záznamy musí být v publikovatelné kvalitě; podpora pro TIF, PNG, BMP, JPG, GIF a EMF; rychlé kopírování a vkládání grafů do jakékoliv externí aplikace (např. software Microsoft™ PowerPoint™) Správa uživatelských účtů: možnost vytváření jednotlivých uživatelských účtů s určenými rolemi, oprávnění k pokročilým nastavením, správa jednotlivých účtů, sledování času uživatele a počítání vzorků Minimálně 2x licence na Software pro možnost práce na více počítačích |
| Hlavní účely využití | Kvantitativní analýza neurodegenerace (zastoupení apoptotických buněk) a neurogeneze (zastoupení proliferujících buněk), fenotypizace (zastoupení populací aktivované mikroglie, astroglie, infiltrovaných leukocytů), analýza imunitních a cytotoxických vlastností buněk v objemově malých vzorcích nervové tkáně laboratorních zvířat. |
| Další požadavky (např. na SW, servis, upgrade) | Pracovní stanice: 2x Monitor: 23-palcový plochý panel (rozlišení 1 920 x 1 200) Počítač: Minitower desktop Operační systém: Windows ™ 7 nebo vyšší, 64 bit Formát FCS: FCS 3.1, 3.0 Procesor: Intel Core™ i7 nebo vyšší RAM: 16 GB nebo větší Pevné disky: 80 GB nebo větší a 250 GB, pevné disky kompatibilní s RAID (redundant array of independent disks) Upgrade: možnost upgradu na třetí a čtvrtý laser možnost rozšíření přístroje o nástavce na automatické získávání vzorků z 96- a 384-jamkových mikrotitračních destiček Provedení: Přístroj musí být navržen tak, aby umožnil uložení všech nádob na pracovní roztoky přímo v cytometru Přístroj musí být dostatečně malý, aby mohl být umístěn v boxu s laminárním prouděním Maximální hmotnost: do 30 kg Zvukový šum: < 65 dBA při 1,0 m Rozsah provozních teplot: 15–30 °C Odvod tepla: < 150 W Kvalita a regulatorní záležitosti: Automatizovaný denní základní a funkční test s použitím Levey-Jenningsových grafů Standardy výroby přístroje vyhovují požadavkům normy ISO 13485: 2003 Rozbalení přístroje, kontrola kompletnosti dodávky, instalace přístroje a ověření výkonnosti bude provedena odborným technickým pracovníkem Přístroj se dodává se zárukou na 2 roky Certifikovaný servis v záruční i pozáruční době prostřednictvím servisních techniků vyškolených výrobcem zařízení Součástí dodávky přístroje je zaškolení zákazníka na jeho pracovišti |