Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | InoMed – Temperované CO2 inkubátory do 60 litrů objemu |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Inkubátor s řízenou atmosférou CO2 - 2 kusy |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Stolní inkubátor s řízenou atmosférou CO2 a přesnou regulací teploty a koncentrace CO2 – viz dále uvedené minimální požadavky. Účel pořizovaného vybavení: Zadavatel pořizuje inkubátory za účelem provádění kultivace buněk pro výzkumný tým v rámci projektu Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed). |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Stolní inkubátor s řízenou atmosférou CO2 a přesnou regulací teploty a koncentrace CO2. | Inkubátor s řízenou atmosférou CO2. Objem nejméně 45 litrů a maximálně 60 litrů. Vnitřní prostor ze slitiny nerez oceli s příměsí mědi. Regulace teploty nejméně v rozsahu RT+5 až 50 °C, přesnost +/-0,1 °C nebo lepší. Regulace koncentrace CO2 nejméně v rozsahu 0- 20 %, přesnost +/-0,15 % nebo lepší. Vzduchový plášť. Dveře zaměnitelné levé/pravé. Maximální vnější rozměry v x š x hl 60 x 50 x 55 cm. |