Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | InoMed – Chlazená centrifuga s výměnnými rotory a PCR gradientový cycler |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

| Název přístrojového vybavení |
| --- |
| Chlazená centrifuga s výměnnými rotory a PCR gradientový cycler včetně příslušenství - 1 kus |
| Popis přístrojového vybavení |
| Chlazená centrifuga s výměnnými rotory a PCR gradientový cycler včetně příslušenství - viz dále uvedené minimální požadavky. Účel pořizovaného vybavení: Zadavatel pořizuje chlazenou centrifugu s výměnnými rotory a PCR gradientový cycler včetně příslušenství za účelem přípravy enzymů pro předaplikační výzkum rezistence v nádorové terapii v rámci projektu: Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed). |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce a zajištění pozáručního servisu – viz návrh kupní smlouvy, jako nedílná součást zadávací dokumentace. |
| Základní vlastnosti chlazené centrifugy s výměnnými rotory a PCR gradientového cycleru |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Chlazená centrifuga s výměnnými rotory |
| Chlazená centrifuga s výměnnými rotory | Multifunkční centrifuga s výběrem rotorů - výkyvné a úhlové Rychlé uzavírání úhlových rotorů. Rotory autoklávovatelné (při 121 °C, 20 min) Rychlosti: Min 20000xg s fix rotorem, min 4500xg v výkyvným rotorem, 200 – 14 000 rpm, Nastavení času: nejméně 1 – 99 min a kontinuálně Autoklávovatelné adaptery pro širokou škálu zkumavek. Automatické rozpoznání rotoru. Možnost rychlého předchlazení, s možností nastavení času spuštění. Funkce nastavení vypnutí chlazení v případě nepoužívání. Technologie Dynamic Compressor Control (DCC) pro optimální chladicí výkon. Stálé vyhodnocování potřeby chlazení snižuje spotřebu a chrání vzorky. I po skončení stáčení udržuje nastavenou teplotu pro ochranu vzorků až do vypnutí uživatelem. Samostatné tlačítko rychlé krátké centrifugace Funkce odpočítávání času až od dosažení nastavených otáček (a ne od zmáčknutí tlačítka start). Automatická detekce imbalance s bezpečnostním zastavením. Paměť pro nejméně 30 programů. Nastavení intenzity rozběhu a brždění ve více stupních pro ochranu vzorků a speciální aplikace. Velký dobře čitelný displej. Rozměry (Š × H × V): max 65 x max 58 x max 35 cm, co nejnižší výška s otevřeným výkem, aby bylo možno umístit pod závěsné skříňky – max 76 cm. Chlazení v rozsahu nejméně -9 až 40 °C. Hlučnost < 58 dB(A). Napájení: 230 V, 50 – 60 Hz Pro budoucí aplikace možnost dokoupení rotoru pro stáčení 5 ml konických zkumavek v úhlovém rotoru. |
| Výkyvný rotor | Hranaté závěsy pro objem nejméně 100 ml, Rychlost centrifugy s daným rotorem 4 500 × g (5 000 rpm) Kapacita konických zkumavek na rotor: nejméně 16 × 15 ml/4 × 50 ml Autoklávovatelný (při 121 °C, 20 min) |
| Adaptery pro falkonky 15 a 50 ml | Do maximální kapacity rotoru, autoklávovatelné (při 121 °C, 20 min) |
| Úhlový rotor pro 1,5 ml zk | Kapacita 30 x 1,5 ml zk. Rychlost centrifugy s daným rotorem 14.000 rpm / 20.800 x g, těsný pro aerosol, autoklávovatelný (při 121 °C, 20 min) |
| Rotor pro destičky s hlubokými jamkami | Rychlost centrifugy s daným rotorem : 2 250 × g (3 700 rpm), Kapacita pro 2 × 5 MTP nebo 2 × 2 DWP nebo 2 × 1 kit filtrační destičky nebo 2 × 4 destičky k pěstování buněčných kultu, Autoklávovatelný (při 121 °C, 20 min) |
| PCR gradientový cycler se startovací sadou spotřebního materiálu |
| PCR gradientový cycler se startovací sadou spotřebního materiálu | Samostatný programovatelný přístroj s vestavěnou ovládací jednotkou Technologie přeměny teploty: Peltierovy elementy Kapacita bloku: 96 pozic pro 0,1/0,2 ml zkumavky (stripy), PCR destičky Požadovaná homogenita teplot bloku při 20 -72 °C ≤±0,2°C, při 95 °C ≤±0,3°C, Přesnost teploty bloku min. ±0,15°C Rychlost ohřevu min. 10 °C / s, rychlost chlazení min. 5 °C/s Teplotní rozsah bloku min. 4 - 99 °C Nastavitelná rychlost ohřevu (ramping) 2D-Gradient nastavitelný přes 12 sloupců a/nebo přes 8 řádků, možno nastavit ve dvou krocích jednoho cyklu, Rozsah nastavení gradientu nejméně 1 -30°C, teplotní rozsah nastavení gradientu 30 – 99°C Vyhřívané víko (min.. 37 – 110°C) s možností vypnutí vyhřívání v programu, s přispůsobením výšce jakéhokoli spotřebního materiálu, možnost použít plastový spotřební materiál od jakéhokoli výrobce Programy možno ukládat neomezeně v neomezeně složkách Správa uživatelů a programů, log informace o přístroji, uživateli, programu, chybách možno exportovat pro dokumentaci přes USB port Port min. 1xUSB, Ethernet Proudění chladícího vzduchu předozadním směrem Dotykový displej s intuitivním grafickým programováním, min. 7 palců, barevný, kapacitní, pro bezproblémové ovládání i v rukavicích Možnost budoucího rozšíření připojením jednotek bez ovládacího panelu s možností samostatného, nezávislého běhu na všech přístrojích. |
| V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, zaškolení obsluhy a dokumentaci - – viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace. . |