Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | InoMed – CO2 inkubátor pro buněčné kultury |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| CO2 inkubátor pro buněčné kultury - 1 kus |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| CO2 inkubátor pro buněčné kultury - viz dále uvedené minimální požadavky. Účel pořizovaného vybavení: Zadavatel pořizuje CO2 inkubátor pro buněčné kultury pro práci s buněčnými liniemi pro plánovaný předaplikační výzkum rezistence v nádorové terapii v rámci projektu: Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed). |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce a zajištění pozáručního servisu – viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace. |  |
| Základní vlastnosti CO2 inkubátoru pro buněčné kultury |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| CO2 inkubátor pro buněčné kultury | - inkubátor s řízenou atmosférou CO2 - objem v rozmezí od 160 do 170 litrů - vestavěný systém horkovzdušné sterilizace při teplotě nejméně +180 °C - regulace CO2 koncentrace nejméně v rozsahu 0 - 20 %, přesnost regulace +/- 0,15 % nebo lepší - duální IR CO2 senzor - teplotní rozsah nejméně v rozsahu +5 °C od okolní teploty až +50 °C přesnost regulace +/- 0,1 °C nebo lepší - vzduchový plášť - vnitřní prostor ze slitiny mědi a nerezu, oblé rohy, prostor z jednoho kusu, integrovaný vlisovaný policový systém pro snazší čištění - součástí dodávky nejméně 4 police ze slitiny mědi a nerezu - kapacita nejméně 20 ks 90mm Petriho misek na polici - vestavěná UV výbojka součástí dodávky - velký barevný dotykový grafický displej, záznam teploty a koncentrace CO2,USB port pro přenos dat - přesný redukční ventil na tlakovou láhev s CO2 součástí dodávky - vnější rozměry v x š x h: max. 90 x 65 x 75 cm - standardní napájení 230V/50Hz Účastník předloží prostou kopii dokladu v českém nebo anglickém jazyce, že je partnerem výrobce pro prodej a servis nabízených výrobků. |
| V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, zaškolení obsluhy a dokumentaci - – viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace. . |  |