Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | InoMed – Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

Požadavek na funkcionalitu

- Hmotnostní spektrometr:

Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu

Musí umožňovat připojení ke stávajícímu vysokoúčinnému kapalinovému chromatografu po jeho doplnění o nezbytné součásti (viz. bod 2) a být následně ovládán jediným softwarem

Rozsah hmot minimálně 10 – 2000 m/z

Lineární dynamický rozsah minimálně 6 řádů

Rychlost skenování kvadrupólů minimálně 30.000 amu/s

Pozorovací čas (dwell time) nižší než 1 ms

Přepínání polarity (polarity switching) nižší nebo rovno 5 ms

Rychlost MRM přechodů minimálně 550 kanálů/s

Vysoká citlivost v pozitivním i negativním modu ionizace: Při nástřiku 1pg látky typicky používané k určení citlivosti hmotnostního spektrometru (např. reserpin, chloramfenikol) je poměr signálu k šumu minimálně 250.000:1

Zdroj ionizace: ESI sonda (s možností výměny za APCI sondu)

Možnost čištění vstupu do iontového zdroje bez přerušení vakua

Detektor na principu fotonásobiče uložený mimo osu

Vakuové čerpadlo s boxem pro snížení hluku

Generátor dusíku pro zajištění stálé dodávky dusíku dle parametrů přístroje

Dostupné režimy měření: Sken produktových iontů, sken prekurzorových iontů, sken neutrálních ztrát, multiple reaction monitoring, Q1 sken a Q3 sken

- Vysokoúčinný kapalinový chromatograf

Doplnění stávající HPLC sestavy, která v současnosti obsahuje autosampler Shimadzu SIL-20AC, jedno čerpadlo mobilní fáze Shimadzu LC-20AD a UV detektor Shimadzu SPD-20A, o:

Druhé čerpadlo mobilní fáze se stejnými parametry – tlakový limit minimálně 40 MPa, rozsah průtoku minimálně 0,0001 – 10 ml/min, operační teplota minimálně 5 – 35 °C, pro izokratické i gradientové použití

Kontrolní jednotku umožňující propojení celého systému

3-kanálový vakuový degasser

Automatický oplach pístů stávající i nové pumpy

Směšovač mobilních fází pro vysokotlaký binární gradient

Kolonový termostat s možností ohřevu i chlazení minimálně pro 6 kolon o délce minimálně 200 mm, vybaven čidlem úniku mobilní fáze

Modul pro umístění mobilních fází

Upgrade stávajícího autosampleru na pracovní tlak do 35 MPa

- Ovládací počítač s monitorem

procesor: CPU o výkonu min. 10500 bodů v programu Passmark CPU Mark

pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 1 TB s rozhraním SATA 3, podpora RAID1

operační paměť: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2133 MHz

grafická karta: výstup na 2 monitory

dvě síťové karty 10/100/1000, jedna integrovaná na základní desce

operační systém: Microsoft Windows Professional 10, 64bit OEM, předinstalovaný na HDD (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele)

počet interních pozic pro HDD: min. 2x

počet PCIe x16 slotů: min. 1x v. 3.0

počet PCIe x8 slotů: min. 1x v. 3.0

další: optická mechanika, myš, klávesnice. Vstupně výstupní porty: Min. 6x USB 3.1, min. 2x digitální video výstup (DP nebo HDMI)

monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS

- Software

Jediný společný software musí ovládat jak hmotnostní spektrometr, tak stávající HPLC (po jeho doplnění o nezbytné součásti)

Možnost kvantifikace s využitím metod vnějšího a vnitřního standardu

Možnost určení parametru poměru signálu k šumu

Minimálně 1 akviziční licence a 1 vyhodnocovací licence

Požadavek na kompatibilitu - Specifikace současného vybavení

Čerpadlo mobilní fáze Shimadzu LC-20AD

Metoda čerpání rozpouštědla: Dvojitý paralelní píst

Kapacita pístu: 10 µl

Maximální plnící tlak: 40 MPa

Rozmezí nastavení průtoku: 0,0001 až 10,0000 ml/min

Přesnost průtoku (accuracy): Ne více než 1% nebo 0,5 µl/min, kterýkoliv je větší (0,01 až 2 ml/min)

Přesnost průtoku (precision): Ne více než 0,06% RSD nebo 0,02 min SD, kterýkoliv je větší

Pulzace: 0,1 MPa (pro vodu při 1,0 ml/min a 7 MPa)

Čerpání rozpouštědla za konstantního tlaku: Podporováno

Mechanismus oplachu pístů: Manuální oplach nebo automatický oplach za použití volitelného produktu

Bezpečnostní opatření: Senzor úniku kapaliny, limity vysokého/nízkého tlaku

Rozsah pracovních teplot: 4 °C až 35 °C

Rozměry, hmotnost: 260 (šířka) x 140 (výška) x 420 (hloubla) mm, 10 kg

Požadavky na zdroj proudu: 100 VAC, 150 VA, 50/60 Hz

Typ gradientu: Mísení za nízkého tlaku

Počet míchaných rozpouštědel: Maximálně 4

Autosampler Shimadzu SIL-20AC

Metoda nástřiku: Vstříknutí celého objemu vzorku, nastavitelný objem nástřiku

Rozsah objemu nástřiku: 0,1 až 100 µl (standard), 1 až 2,000 µl (volba)

Počet zpracovávaných vzorků: 175 (1 ml vialek), 70 (1,5 ml vialek), 50 (4 ml vialek), dva 96-jamkové MTPs, dva 384-jamkové MTPs, deset 1,5 ml vialek navíc k předchozímu

Přesnost objemu nástřiku (accuracy): 1% maximálně

Přesnost objemu nástřiku (precision): RSD: 0,3% max. (pro 10 µl nástřiku, za definovaných podmínek)

Zkřížená kontaminace: 0,005% max. (naftalen, chlorhexidin)

Počet opakování nástřiku: 30 max. pro vzorek

Oplach jehly: Nastaven volně před a po nástřiku vzorku

Chlazení vzorku: Blokové chlazení/zahřívání, použito společně s funkcí na odstranění vzdušné vlhkosti, 4 °C až 40 °C

Rozsah provozních hodnot pH: pH1 až pH14

Rozsah pracovních teplot: 4 °C až 35 °C

Rozměry, hmotnost: 260 (šířka) x 415 (výška) x 500 (hloubka), 30 kg

Požadavky na zdroj proudu: 100 VAC, 300 VA, 50/60 Hz

UV detektor Shimadzu SPD-20A

Zdroj světla: Deuteriová (D2) lampa

Počet diodových elementů: Žádný

Rozsah vlnových délek: 190 až 700 nm

Šířka pásma, šířka štěrbiny: 8 nm

Přesnost vlnové délky (accuracy): 1 nm max.

Přesnost vlnové délky (precision): 0,1 nm max.

Hlučnost: 0,5 x 10-5 AU (za definovaných podmínek)

Posun: 1 x 10-4 AU/h (za definovaných podmínek)

Linearita: 2,5 AU (ASTM standard)

Funkce: Duální detekce vlnové délky v rozmezí 190 až 370 nm a nad 371, poměrný výstup chromatogramu, skenování vlnové délky

Cela: Optická vlnová délka: 10 mm, kapacita: 12 µl, snese tlak 12 MPa

Rozsah kontroly teploty cely: 5 °C nad laboratorní teplotu do 50 °C

Kontrola sítě: Nastavení parametru, řízení protokolu, monitorování výstupu detektoru, řízení spotřebních částí, atd.

Paměť zásobníku: Stejná jako CBM-20A/Alite

Rozsah operačních teplot: 4 °C až 35 °C

Rozměry, hmotnost: 260 (šířka) x 140 (výška) x 420 (hloubka) mm, 13 kg

Požadavky na zdroj proudu: 100 VAC, 160 VA, 50/60 Hz