Technická specifikace

| Název zakázky: | FaF UK – Kapalinový chromatograf |
| --- | --- |
| Druh a rozsah zakázky: | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |
| Název a sídlo zadavatele: | # Univerzita Karlova # Farmaceutická fakulta v Hradci Králové # Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové |
| Osoba zastupující zadavatele: | prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. |

- 2x HPLC čerpadlo s dvěma paralelními písty

- objem vytlačovaný na jeden zdvih pístu maximálně 10 µl

- při průtoku 1 ml/min nízké pulzace max. 0,3 MPa

- rozsah nastavení průtoků od 0,0001 ml/min do 10,0000 ml/min

- tlakový rozsah  do 40 Mpa

- přesnost průtoku maximálně 0,06% RSD

- správnost průtoku maximálně ±1%

- 1x mísič vysokotlakého binárního gradientu (mixer)

- 2 pumpy zapojené v konfiguraci vysokotlakého binárního gradientu

- Softwarově ovladatelný přepínací ventil pro výběr ze 4 mobilních fází a pro výběr ze 2 rozpouštědel používaných pro oplach nástřikové jehly v autosampleru.

- Vakuový odplyňovač (degasser)

- 3-kanálový s objemem jednotlivých kanálů 400 µl / kanál

- Elektricky vyhřívaný kolonový termostat s možností chlazení

- programovatelný s kapacitou nejméně 6 kolon délky 20 cm + předkolony nebo samotných 6 kolon s délkou až 30 cm

- nucený oběh vzduchu - intenzivní převod tepla

- termostatování v rozsahu teploty od 10°C nižší než je laboratorní teplota do 85°C

- přesnost regulace minimálně ± 0,1°C

- vybaven čidlem úniku mobilní fáze pro zajištění bezpečného plně automatického chodu

- možnost instalace automatického/programovatelného přepínače kolon

- Automatický dávkovač

- Počet 1,5ml vialek až 70 kusů

- rychlost dávkování při objemu 10μl maximálně 10 s

- pracovní tlak do 35 MPa

- přenos mezi vzorky (cross-contamination) menší než 0,0025 % (pro kofein i chlorhexidin)

- rozsah dávkování v rozmezí od 0,1 do 500 l

- přesnost nástřiku nižší než 0,3% RSD při dávkovaném objemu 10 l

- vybaven čidlem úniku mobilní fáze pro zajištění bezpečného plně automatického chodu

- možnost nastavení teploty v rozsahu min. 4 až 40°C

- UV-VIS detektor s diodovým polem

- frekvence sběru dat 100 Hz

- zdroj světla deuteriová a wolframová lampa

- 512 diod

- hodnota šumu max. 0,6 x 10-5 AU

- rozsah vlnových délek od 190 do 800 nm

- přesnost vlnových délek maximálně ± 0,1 nm

- linearita do 2,0 AU

- termostatovaná měřicí cela

- Chromatografický software

- plně kompatibilní s operačním systémem MS Windows 10.

- kompletní programování parametrů analýz a ovládání HPLC sestavy (všech modulů)

- sběr a zpracování dat z PDA detektoru, jejich vyhodnocení - integrace chromatogramů, tvorba kalibračních závislostí, tvorba a využívání knihoven UV-VIS spekter pro identifikaci analytů, vytváření reportů/protokolů výsledků a možnost exportu naměřených dat a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office (Excel, Word, apod.)

- Řídící PC

- Požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2c) technická specifikace pc.