Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK - Laserový systém pro in vivo fotodynamickou terapii |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

| Název přístrojového vybavení |
| --- |
| Laserový systém pro in vivo fotodynamickou terapii |
| Popis přístrojového vybavení -účel pořízení |
| Zadavatel poptává modulární laserový systém s možností změny LED laserů s měnitelným výkonem opatřených optickým vláknem. Jedná se o laserovou sestavu určenou pro ozařování malých laboratorních zvířat (myš, potkan) s vláknovým výstupem umožňující in vivo fotodynamickou terapii v červené oblasti světelného spektra s možností budoucího rozšíření do blízké infračervené oblasti (NIR). |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje bezplatný záruční servis v záruční době minimálně 5 měsíců na laser a optická vlákna a minimálně 24 měsíců na zbylé komponenty sestavy. |
| Základní požadavky: laserová sestava určená pro ozařování malých laboratorních zvířat (myš, potkan) s vláknovým výstupem umožňující in vivo fotodynamickou terapii v červené oblasti světelného spektra s možností budoucího rozšíření do blízké infračervené oblasti (NIR) optická sestava s možností osvitu vzorků fokusovatelným laserovým svazkem o vlnových délkách 660 nm (s tolerancí ± 5 nm) s maximálním výkonem alespoň 5 W a 690 nm (s tolerancí ± 5 nm) s maximálním výkonem alespoň 2 W. Sestava musí umožňovat přidání dalších laserů o jiných vlnových délkách. možnost plynulého nastavení optického výkonu laseru pomocí samostatné řídicí jednotky s kombinovanou kontrolou proudu i teploty aktivní chlazení laserů (zavedením zpětné vazby) pro vysokou stabilitu výstupních parametrů a vyšší životnost laseru je součástí sestavy laserový svazek vedený v optickém vlákně pro snadnou manipulaci a vedení na ozařované vzorky sestava musí obsahovat nastavitelný držák pro snadné upevnění optického vlákna a dále komponenty pro fokusaci a nasměrování výstupního svazku na vzorek |
| Minimální parametry výstupních svazků laserů: | (660 ± 5) nm | (690 ± 5) nm |
| Optický výkon | ≥ 5 W | ≥ 2 W |
| FWHM | ≤ 3 nm | ≤ 5 nm |
| Celková účinnost | ≥ 20 % | ≥ 20 % |
| Režim osvitu | Kontinuální | Kontinuální |
| Navázání do optického vlákna | Ano | Ano |
| Délka optického vlákna | ≥ 1 m | ≥ 1 m |
| V nabídkové ceně dodávaného přístroje účastník zahrne i další následující náklady: doprava kompletní funkční sestavy na místo plnění, vybalení a kontrola, instalace přístroje a demonstrace jeho provozu, zaškolení obsluhy zadavatele v rozsahu -1 školení 2 osob trvajícího minimálně 2 hodiny, předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje. |