## Příloha č. 1 ZD
Příloha č. 1 ZD - specifikace předmětu plnění (položkový výkaz)
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
Část 1
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Obousměrný cévní doppler | 4 |  | 0 | Ústav biofyziky alej Svobody 1655/76 323 00 Plzeň | Minimální požadované vlastnosti: 1) Pracovní kmitočet sondy: nejméně 8MHz 2) Měření a určování průměrné a špičkové rychlosti proudění krve 3) Barevné real time grafické zobrazení křivek v x-y grafu, zobrazování rychlosti a objemu, zobrazování naměřených dat, možnost ukládání dat do paměti a jejich zpětné vyvolání 4) LCD display: rozlišení nejméně 320x240 bodů, barevný, úhlopříčka nejméně 3,5“ 5) Zvuk: kvalitní reprodukce zvuku, výkon nejméně 1,2 W 6) USB rozhraní pro připojení PC, možnost přenosu měřených křivek a dat do PC, možnost ukládání a dalšího zpracování dat. Možnost následné FFT analýzy. Kompatibilita se softwarem Smart – V-link. 7) Konektor pro připojení sluchátek 8) Možnost provozu z vnitřní baterie či akumulátoru a ze síťového adaptéru 9) Rozměry: nejméně 100x200x50 mm, hmotnost do 750 g.
2 | SW pro vyhodnocování dopplerometrických měření | 1 |  | 0 |  | 1) Výpočet indexu kotníkových tlaků a tlaků palec-paže (ABI, TBI) a rychlosti průtoku arteriální krve 2) FFT analýza naměřených dat 3) Automatické ukládání dat 4) Výpočet objemového proudění 5) Tvorba dokumentů kompatibilních s .pdf a DICOM 6) Požadujeme kompatibilitu s rutinními dopplerometry jako jsou Smartdop, Bidop atp. 7) Podpora Microsoft Windows 10
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 145000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 2
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Infuzní pumpa | 2 |  | 0 | Ústav biofyziky alej Svobody 1655/76 323 00 Plzeň | viz příloha Infuzní pumpa + injekční pumpa + infuzní stojan.pdf
2 | Injekční pumpa | 2 |  | 0
3 | Infuzní stojan | 2 |  | 0
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 134000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 3
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Laboratorní mikroskop s ergonomickým binokulárním tubusem a LED osvětlením | 1 |  | 0 | Ústav biologie alej Svobody 1655/76 323 00 Plzeň | viz příloha Laboratorní mikroskop s ergonomickým binokulárním tubusem a LED osvětlením.pdf
2 | Objektiv 40x s fázovým kontrastem k mikroskopu CKX53 | 1 |  | 0 |  | viz příloha Objektiv 40x k mikroskopu Olympus CKX53.pdf
3 | Binokulární mikroskop s objektivy 4x,10x,40x a 100x | 6 |  | 0 |  | viz příloha Binokulární mikroskop.pdf
4 | Kamera pro invertovaný mikroskop s wifi modulem pro přenos obrazu do mobilního telefonu | 1 |  | 0 |  | viz příloha Systém pro digitální záznam obrazu k mikroskopu Olympus CKX53.pdf
5 | Systém pro digitální záznam a zpracování obrazu k mikroskopu Olympus CKX41 | 1 |  | 0 | Ústav lékařské chemie a biochemie Karlovarská 48 301 66 Plzeň | viz příloha Systém pro digitální záznam a zpracování obrazu k mikroskopu Olympus CKX41.pdf
6 | Mikroskop s LED osvětlením | 12 |  | 0 | Ústav histologie a embryologie Karlovarská 48 301 66 Plzeň | viz příloha Mikroskop s LED osvětlením.pdf
7 | Imerzní objektiv | 6 |  | 0 | Ústav histologie a embryologie Karlovarská 48 301 66 Plzeň | Minimální tehnické požadavky: Plan achromatický objektiv se 100 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 1,25, pracovní vzdálenost 0,13 mm, objektiv je imersní, olejový, parfokální vzdálenost 45mm, připojovací závit RMS, kompatibilita s optickým systémem UIS/UIS2
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 820000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 4
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | USB okulárová kamera | 2 |  | 0 | Ústav biologie alej Svobody 1655/76 323 00 Plzeň | viz příloha Okulárová kamera.pdf
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 31500
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 5
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Trenažér ženské pánve | 1 |  | 0 | Gynekologicko-prodnická klinika alej Svobody 80 301 00 Plzeň | Model pro nácvik gynekologického vyšetření ženské pánve v zrcadlech a bimanuální palpací. Základní jednotka vyžadujcí moduly pro jednotlivé případy a varianty k vyšetření - viz příloha Gynekologické výukové sady.pdf
2 | Modul pro vyšetření myomatozní dělohy a vyhřeznutí děložního hrdla | 1 |  | 0 |  | Moduly pro vyšetření (viz příloha Gynekologické výukové sady.pdf): 1) myomatozní dělohy a vyhřeznutí děložního hrdla, 2) vyšetření dělohy s myomem a polypy děložního hrdla, 3) vyšetření dělohy vícerodičky s ovariální cystou, 4) vyšetření dělohy vícerodičky v retroverzi, 5) vyšetření těhotné dělohy stáří 10 - 12.týdne, 6) vyšetření těhotné dělohy stáří 14 - 16.týdne.
3 | Modul pro vyšetření dělohy s myomem a polypy děložního hrdla | 1 |  | 0
4 | Modul pro vyšetření dělohy vícerodičky s ovariální cystou | 1 |  | 0
5 | Modul pro vyšetření dělohy vícerodičky v retroverzi | 1 |  | 0
6 | Modul pro vyšetření těhotné dělohy stáří 10 - 12.týdne | 1 |  | 0
7 | Modul pro vyšetření těhotné dělohy stáří 14 - 16.týdne | 1 |  | 0
8 | Trenažér reparace epiziotomie | 1 |  | 0 |  | viz příloha Gynekologické výukové sady.pdf
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 174000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 6
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Okulár se šipkou | 3 |  | 0 | Ústav histologie a embryologie Karlovarská 48 301 66 Plzeň | Minimální tehnické požadavky: skleněná okulárová destička s chromovým nitkovým křížem s maximální tloušťkou čáry 0,04 mm, průměr 24 mm, tloušťka 1,5 mm
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 2100
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 7
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Vodní lázeň (15 l) | 1 |  | 0 | Ústav lékařské chemie a biochemie Karlovarská 48 301 66 Plzeň | viz příloha Vodní lázně + míchačky.pdf
2 | Vodní lázeň (6 l) | 1 |  | 0
3 | Míchačka s ohřevem | 1 |  | 0
4 | Míchačka bez ohřevu | 1 |  | 0
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 80850
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 8
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Automatické pipety | 24 |  | 0 | Ústav lékařské chemie a biochemie Karlovarská 48 301 66 Plzeň | viz příloha Automatické pipety.pdf
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 143000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 9
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Souprava pro nácvik venepunkce | 1 |  | 0 | Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny ul. dr. E. Beneše 13 305 99 Plzeň | Souprava pro nácvik venepunkce, včetně aplikace léků u dospělých pacientů. Technická specifikace: model lidské paže s možností simulovaného odběru „žilní“ krve (obarvená tekutina je v zásobníku napojeném na cévy v modelu paže).
2 | Souprava pro nácvik lumbální punkce u dětských pacientů | 1 |  | 0 |  | Souprava pro nácvik lumbální punkce u dětských pacientů. Technická specifikace: ležící figura na boku, výměnný segment LS oblasti (po opakovaných punkcích dojde k poškození a bude nutná výměna tohoto segmentu), možnost měření tlaku a odběru mozkomíšního moku.
3 | Souprava pro nácvik lumbální punkce u dospělých pacientů | 1 |  | 0 |  | Souprava pro nácvik lumbální punkce u dospělých pacientů. Technická specifikace: ležící figura na boku, výměnný segment LS oblasti (po opakovaných punkcích dojde k poškození a bude nutná výměna tohoto segmentu), možnost měření tlaku a odběru mozkomíšního moku.
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 48000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 10
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Model pro koniopunkci | 6 |  | 0 | Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) alej Svobody 80 301 00 Plzeň | Model pro nácvik život ohrožujícíh zákroků - nácvik koniopunkce ev. koniotomie - požadavek na věrné anatomické provedení oblasti přední strany krku. Další požadavky: dostatečná výdrž při opakovaném používání a případná schopnost výměny zničených částí
2 | Koniopunkční sety | 6 |  | 0 |  | Sety s materiálem na provádění pro nácvik život ohrožujícíh zákroků - nácvik koniotomie typu BACT - tedy skalpelová metoda, nutnou součástí je skalpel, zavaděč a vlastní kanyla
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 60500
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 11
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Intraoseální vrtačka | 2 |  | 0 | Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) alej Svobody 80 301 00 Plzeň | Bateriová vrtačka pro zavedení kanyly pro intraoseální podání léků při resuscitaci a krizových stavech
2 | Resuscitační sada - model dospělý, dítě, kojenec | 1 |  | 0 |  | Sada pro nácvik neodkladné resuscitace kojence, dítěte a dospělého se zpětnou vazbou kontroly do mobilní aplikace
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 38500
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 12
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks/sada) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Jednorázový bronchoskop (1 balení = 5 ks) | 5 |  | 0 | Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) alej Svobody 80 301 00 Plzeň | Spotřební materiál pro nácvik fibrobronchoskopie a fibroptické intubace pro využití s videopříslušenstvímn AMBU aView
2 | Videopříslušenství k provádění fibro-bronchoskopie | 1 |  | 0 |  | Příslušenství k výuce a nácviku fibrobronchoskopie a fibroptické intubace - viz výše (možnost opakovaných použití ve spojení s opakovaně používaným jednorázovým materiálem) - obrazovka s možností přenosu na obrazovku s cílem lepší vizualizace většímu počtu studentů
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 65000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 13
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Mikrochirurgický mikroskopický systém | 1 |  | 0 | Neurochirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň alej Svobody 80 301 00 Plzeň | viz příloha Mikrochirurgický mikroskopický systém.pdf
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 160000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 14
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Přímopíšící EKG přístroj | 1 |  | 0 | Ústav patologické fyziologie alej Svobody 1655/76 323 00 Plzeň | viz příloha Přímopíšící EKG přístroj.pdf
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 36000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 15
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Fonendoskop | 2 |  | 0 | Kardiologická klinika alej Svobody 80 301 00 Plzeň | Fonendoskop umožňující snížení zvuků z okolí a jejich odfiltrování s možností zesílení poslechových nálezů pacienta. Možnost nahrávání záznamů do cca 30s smyček. Možnost vyšetřování omezeně vyšetřitelných osob. Možnost zesílení ozev alespoň 20x. Možnost bezdrátového přenosu pomocí bluetooth.
2 | Tlakoměr | 1 |  | 0 | Ústav patologické fyziologie alej Svobody 1655/76 323 00 Plzeň | Požadovaný tlakoměr musí využívat k měření tlaku krve u lidí dvě profesionální metody měření: oscilometrickou a poslechovou – auskultační (tzv. duo control). Minimální parametry zařízení: - obvod manžety na paži 32 – 42 cm - kapacita paměti pro 2 uživatele (až pro 200 měření) - napájení přes nejvýše 4 alkalické baterie typu AA - výdrž baterií nejméně 800 měření - USB kabel pro připojení k PC - ovládací software pro komunikaci s PC součástí dodávky nebo bezplatně dostupný (např. pro stažení z webových stránek výrobce) a plně kompatibilní s Microsoft Windows 10
3 | Pulzní oxymetr | 1 |  | 0 | Ústav patologické fyziologie alej Svobody 1655/76 323 00 Plzeň | viz příloha Pulzní oxymetr.pdf
4 | TENS přístroj pro transkutánní elektrickou stimulaci | 2 |  | 0 | Klinika pracovního lékařství alej Svobody 80 301 00 Plzeň | 8 svodové ( 8 elektrod), funkce transkutánní elektrická nervová stimulace, elektrická stimulace svalů, popřípadě masážní funkce. Lehký mobilní přístroj na dobíjecí články, popřípadě baterie. Vhodné jsou i přístroje s přednastavenými programy stimulace.
5 | Tonometr bezrtuťový pro praktickou výuku | 8 |  | 0 | Ústav fyziologie alej Svobody 1655/76 323 00 Plzeň | • Bezrtuťový tonometr k měření systolického a diastolického tlaku a tepové frekvence • LCD sloupcový a číselný displej (podsvícený) • Paměť pro alespoň 5 naměřených hodnot • Rozsah měření tlaku 0-300 mmHg • Rozsah měření tepové frekvence 30-200 tepů/min • Přesnost měření tlaku ± 3 mmHg • Napájení bateriemi • Součástí dodávky fonendoskop (jednohlavý, jeden fonendoskop na jeden tonometr)
6 | Holter TK, přístroj ke kontunuálnímu sledování TK během dne | 2 |  | 0 | Klinika pracovního lékařství alej Svobody 80 301 00 Plzeň | záznam TK 24 (s výhodou i 48 hodin záznamu), zaznamenání systolického a diastolického TK, tepovou frekvenci, čas měření. Odolnost proti artefaktům (např. fyzická práce by neměla zhoršovat práci přístroje, ale nemělo by vadit ani užití přístroje v blízkosti jiných strojů v pracovním prostředí), nízká hmotnost přístroje (bude používán i během prácovní zátěže), odolnost, snadná obsluha, zhodnocení výsledků, vytištěný protokol na 24 hod. 1 list záznamu, možnost připojení k PC.
7 | pH metr + dávkovače | 3 |  | 0 | Ústav lékařské chemie a biochemie Karlovarská 48 301 66 Plzeň | viz příloha pH metr + dávkovač.pdf
8 | Laboratorní předvážky | 4 |  | 0 | Ústav lékařské chemie a biochemie Karlovarská 48 301 66 Plzeň | • váživost min. 220 g • interní kalibrace • skutečný dílek 0,0001g • průměr vážící desky min. 80 mm • krátká doba stabilizace hodnoty (<4 s) • plastový kryt proti průvanu
9 | Systém elektrodové čepice EEG | 1 |  | 0 | Ústav patologické fyziologie alej Svobody 1655/76 323 00 Plzeň | viz příloha Systém elektrodové čepice EEG.pdf
10 | Klinický tonometr s automatickým měřením tlaku a možností auskultační metody včetně náhradních manžet | 2 |  | 0 | Ústav biofyziky alej Svobody 1655/76 323 00 Plzeň | viz příloha Tonometr.pdf
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 370000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 16
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks/sada) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | EKG | 1 |  | 0 | Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví Lidická 6 301 66 Plzeň | 12-kanálové počítačové EKG - zařízení na snímání EKG během fyzické zátěže, bude sloužit k prezentaci reakce kardiovaskulárního systému na zátěž a nácviku tohoto vyšetření - propojení s PC přes USB, zobrazení odpadlých elektrod, on-line analýza variability TF a komorových událostí, komunikace s ambulantním programem WinMedicalc, propojitelnost se spiroergometrickým systémem Cortex a programem pro zátěžové EKG Custo
2 | Elektroda EKG hrudní (balónková, AgCl) | 6 |  | 0 |  | spotřební materiál k EKG
3 | Elektrody EKG končetinové AgCl klipsové - sada (= 4 ks) | 1 |  | 0
4 | Jednorázová elektroda (57x34 mm) | 1000 |  | 0
5 | Pacientský kabel, kleštinky | 1 |  | 0
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 43000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 17
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Pulsní oxymetr | 1 |  | 0 | Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví Lidická 6 301 66 Plzeň | Přenosné zařízení na měření saturace hemoglobinu kyslíkem, možnost upevnit na zápěstí, snímací čidlo navlékací na prst. Zařízení bude sloužit k prezentaci reakce kardiovaskulárního systému na zátěž a nácviku tohoto vyšetření.
2 | Spirometr (komplet) | 1 |  | 0 |  | Spirometr s ultrazvukým snímáním, automatickou kalibrací, s vyhodnocovacím SW, připojení k PC za pomoci USB. Zařízení bude sloužit k prezentaci úlohy dýchacího systému v reakci na fyzickou zátěž.
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 43000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 18
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Přístrojový vozík | 1 |  | 0 | Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví Lidická 6 301 66 Plzeň | Vozík s kolečky umožňující umístit zařízení měřící fyzický výkon - 2 ramena s držáky na upevnění monitorů nad 19", vnější držák na PC, přístroj spiroergometrie, držák na kalibrační pumpu, košík, rozvod elektřiny přes společnou zásuvku.
2 | Držák dvojitý nad 19" VESA 75/100 | 1 |  | 0 |  | materiál k přístrojovému vozíku
3 | Držák na kalibrační pumpu | 1 |  | 0
4 | Držák PC vnější | 1 |  | 0
5 | Košík velký čelní montáž | 1 |  | 0
6 | Pár přídavných ramen pro TFT nad 19" | 1 |  | 0
7 | Zásuvka s otvorem pro kabel s madlem | 1 |  | 0
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 70000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 19
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Mužský cévkovací simulátor | 1 |  | 0 | Urologická klinika ul. dr. E. Beneše 13 305 99 Plzeň | • cévkovací simulátor v reálné velikosti, ohebný penis s močovou trubicí a močový měchýř • při zavádění lubrikovaného katétru do ústí močové trubice budou studenti cítit běžná omezení způsobená slizničními řasami, bulbózní uretrou a vnitřním uretálním svěračem těsně před proniknutím do močového měchýře • při úspěšném zacévkování vytéká katétrem voda • student se naučí správné nastavení a pohyb penisem, aby bylo vložení katétru pro pacienta co nejméně nepříjemné
2 | Trenažér pro vyšetření prostaty | 1 |  | 0 |  | Čtyřstranná krabička obsahující 4 prostaty: normální benigní, zvětšená benigní, raně maligní, pokročile maligní. • Realistický hmatový vjem • Prostaty není třeba měnit • Každá může být určena pomocí přístupového otvoru použitím prstu v rukavici
3 | Novorozenec - trenažér zpřístupnění dýchacích cest | 1 |  | 0 | Neonatologické oddělení alej Svobody 80 301 00 Plzeň | • celotělová figurína dítěte • pohyblivá hlava, krk a čelist, které umožňují záklon hlavy a zvednutí brady • anatomicky přesná ústa, jazyk, dýchací cesty a jícen objasňují rozdíly intubace u kojenců, dětí a dospělých • nazální průchod umožňuje zavést ET kanylu • jemný krk s prstencovou chrupavkou umožňující klasický Sellickův manévr zaručující lepší pohled na hlasivky a/nebo minimalizuje gastrický zpětný tok • realistické průdušnice, průdušky a plíce umožňují jednostranné nebo oboustranné roztažení plic při správném dýchání • zúžená, měkká a lehce ohnutá příklopka hrtanová • zepředu umístěné hlasivky • realistická 3,8mm dýchací cesta, která se pod hlasivkami zužuje • návod k použití • lehký úložný vak • dekomprese a drenáž hrudníku
4 | Profesionální vložka na kůži velká | 10 |  | 0 | Ústav patologické fyziologie alej Svobody 1655/76 323 00 Plzeň | Profesionální vložka na kůži pro demonstraci a nácvik incizí a technik chirurgického šití • bez obsahu latexu • rozměry vložky: 145 mm x 125 mm • imituje struktury kůže: epidermis, dermis, subdermální vrstvy • je kompatibilní s držákem kůže Mk 2 - 00500 (Helago)
5 | Figurína dospělého pro nácvik auskultace v krizových stavech s EKG simulátorem | 1 |  | 0 | Kardiologická klinika alej Svobody 80 301 00 Plzeň | viz příloha Figurína dospělého pro nácvik auskultace v krizových stavech s EKG simulátorem.pdf
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 285000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 20
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Simulátor automatizovaného externího defibrilátoru (AED) (sada 4 ks) | 1 |  | 0 | Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) alej Svobody 80 301 00 Plzeň | Simulátor automatizovaného externího defibrilátoru - součástí musí být trvanlivé nebo snadno vyměnitelné nalepovací elektrody
2 | Dálkový ovladač (sada 4 ks) - příslušenství k AED trenéru | 1 |  | 0 |  | Ovladač simulátoru AED - nutný k plné funkcionalitě při výuce - možnost výměny aktuálního rytmu a testování adaptace strategie postupu probandy
3 | Trenažér pro epidurální a spinální injekci | 2 |  | 0 |  | Model pro nácvik základních anesteziologických dovedností - nácvik provádění neuroaxiálních blokád - požadavek na věrné anatomické provedení. Další požadavky: dostatečná výdrž při opakovaném používání a případná schopnost výměny opotřebených částí
4 | Model pro periferní žilní kanylaci | 2 |  | 0 |  | Model pro nácvik základních dovedností - nácvik periferní žilní kanylace - požadavek na věrné anatomické provedení vč. žilní náplně umělou krví pod přiměřeným tlakem. Další požadavky: dostatečná výdrž při opakovaném používání a případná schopnost výměny opotřebených částí
5 | Studentská figurína pro nácvik auskultace | 1 |  | 0 | II. Interní klinika ul. dr. E. Beneše 13 305 99 Plzeň | o Přenosná figurína určená k nácviku auskultace karotid, srdce a plic a střev. o Fyziologické i patologické zvuky slyšitelné jen po přiložení fonendoskopu na správné poslechové místo. o Několik kombinovaných zvuků srdce a plic o Měnitelná frekvence dechu a srdeční frekvence o Volitelné nastavení hlasitosti o Studenti používají vlastní fonendoskopy o Návod k použití v angličtině a pokud možno také v češtině.
6 | Simulátor zavádění centrálního žilního katétru i pomocí ultrazvuku | 1 |  | 0 |  | o Přenosný simulátor k nácviku bezpečné kanylace centrální žíly o K orientaci slouží možnost hmatatelnosti pulzace karotidy o Možnost simulací stavů, které znesnadňují kanylaci o Možnost kontroly zavádění kanyly ultrazvukem o Součástí balení by měly být barvy k výrobě umělé krve
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 645000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Část 21
Položka číslo | Název položky | Měrná jednotka (MJ) (ks) | Cena za MJ v Kč bez DPH (doplní dodavatel) | Celková cena v Kč bez DPH | Místo dodání | Specifikace položky | Popis nabízeného plnění (doplní dodavatel)
1 | Snímač tepové frekvence | 6 |  | 0 | Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví Lidická 6 301 66 Plzeň | Snímač tepové frekvence s duálním přenosem signálu ANT+ i Bluetooth
2 | Cyklopočítač | 2 |  | 0 |  | Cyklopočítač s GPS a připojením Bluetooth i ANT+ s dobře čitelným displejem
Maximální celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 17000
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0