Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN – Liquid scintillation counter (beta spektrometr) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely III |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Liquid scintillation counter (beta spektrometr) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Charakteristické vlastnosti: Beta-spektrofotometr s možností duálního měření DPM, s detekcí chemiluminiscence, měření bioluminiscence, s kontinuálním zobrazením průběhu měření - se zobrazením spekter a měřených hodnot, alespoň 15 protokolů pro měření, počítač se software (minimálně RAM 4 GB, harddisk 250 GB). Podavač na současné měření malých i velkých zkumavek. Účel pořizovaného vybavení: Beta counter pro měření beta emise radionuklidů je standardním přístrojem pro farmakokinetické experimenty ve farmaceutickém výzkumu. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Přístroj v uspořádání Microplate Readeru, Dispensor s 2 pumpami, modul přímé radioaktivity, dále chemiluminiscence, absorbance a fluorescence | full range supplementary filter set (20 filtrů -filtr 320nm (BW 40), 340nm (BW 80), 340nm (BW10), 390 nm (BW20), 405nm (BW50), 444nm (BW12), 485nm (BW10), 490 nm (BW20), 520 nm (BW14), 560 nm (BW40), 570 m (10), 590 nm (BW10), 595 nm (BW10), 610nm (BW 20), 630 nm (BW 40), 675nm (BW50), 680 nm (BW20), 720 nm (BW 10), 750 nm (BW 530), 800 nm (BW40) |
| součástí jsou adaptéry a plata (adaptér na zkumavky) |  |
| Automatický obousměrný dopravník s kapacitním počtem vkládaných vzorků |  |
| Korekce barev u barevných vzorků |  |
| Ovládací software |  |
| Možnost měřit vzorky s různými objemy v měřící v kazetě či destičce |  |
| Potlačení pozadí měření, software pro vysokou citlivost měření |  |
| Zpoždění před měřením vzorků |  |
| Velká kapacitu pro jednotlivé protokoly měření |  |
| Inkorporovaný počítač |  |
| Výkonnostní/účinnostní parametry |  |
| Moduly pro měření : | LSC modul pro beta a gamma emitery do 2000keV, luminiscence, fluorescence (top/bottom), absorbance |
| LSC: | Detektor: 1 PMT Typ destiček a zkumavek: 24, 96, 384 jamkové a zkumavky Účinnost: 3H 50% ±3%, 125I > 65%, 14C > 90% (96 B/W Isoplate, 10μL organického vzorku + 190 μL MaxiLight cocktail) Pozadí: < 80 CPM Přesah měření: < 0,05 %, pro 3H a 14C na standartních destičkách |
| Přímá luminiscence: | Citlivost : < 6 amol ATP / 96 jamková destička |
| Flurescence (top/bottom): | < 0.025 fmol / 384 jamková destička / < 0.05 fmol / 384 jamková destička |
| Absorbance: | 200 - 1 000 nm |
| Filtrovaná luminiscence: | < 30 amol ATP / 96 jamková destička |
| Fluorescenční polarizace: | < 1 mP SD / 96 jamková destička |
| Temperováná komora: | +2°C nad okolí až 65°C Přesnost: +-0,5°C při 37°C |
| Třepání : | lineární, orbitální, 2x orbitální (vše ve 3 rychlostech nastavení) |
| Endpoint měření: | ve všech módech |
| Kinetická měření: | ve všech módech |
| Dva integrované injektory: | ANO |
| Počítač AllinOne: | Počítač typu all-in-one dle přílohy č. 2c) |
| Záložní zdroj energie (UPS) | výkonem 5000 W, alespoň 4 zásuvky |
| Nutné příslušenství pro správný chod zařízení a optimalizaci radioaktivních vzorků na destičkách před měřením: |  |
| Stolní chlazená odstředivka s rotory pro 96 jamkové destičky nebo zkumavky kompatibilní s beta spektrometrem | maximální otáčky 18.000 ot./min, rozsah otáček 200 - 18.000 ot./min. krok nastavení po 10 ot./min. nebo 10 xg. maximální přetížení alespoň 23 000 xg., rozsah teplot -20°C až +40°C, chladí a udržuje teplotu v rozmezí 4°C-teplota okolí možnost nastavení času v rozpětí 1 -59 min. možnost nastavení 10 různých rozběhových stupňů, možnost nastavení 10 různých brzdících stupňů, automatický přepočet RCF – RPM na displeji funkce udržovací teploty při nečinnosti možnost manuální krátkodobého stáčení (Quick nebo Impuls), hlučnost centrifugy při max. otáčkách menší jak 55 dB, hmotnost do 70 kg, Vnější rozměry š x hl. x v: 40 x 36 x 70 cm Angle rotor pro 24 x 1,5/2 ml zkumavek kompatibilních s beta spektrometrem, Swing out rotor pro dvě 96 jamkové destičky (MTP) kompatibilní s beta spektrometrem |