## VŘ0005 - tech. spec.
Příloha č. 2a dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Přístroj pro ultrasonografické vyšetření
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: |  | [...doplní účastník...]
Základní parametry: | mobilní UZ diagnostický přístroj | [...doplní účastník...]
| pojízdný stojan určený pro transport přístrojové sestavy (nikoliv pouze pro popojíždění po místnosti), výškově nastavitelný | [...doplní účastník...]
| přístroj napájený z elektrorozvodné sítě musí být vybaven vlastním záložním zdrojem umožňujícím provedení minimálně 30 minut trvajícího vyšetření nezávisle na elektrorozvodné síti | [...doplní účastník...]
| min. 15“ LCD Hi-Res monitor | [...doplní účastník...]
| minimálně 3 aktivní konektory pro připojení sond, včetně sondy pro transezofageální echokardiografické vyšetření | [...doplní účastník...]
| přístroj musí umožňovat připojení matrixových sond (High density sond s více jak 2000 elementy) a musí umožňovat rozšíření o jícnovou sondu | [...doplní účastník...]
| archivace obrazových dat, nejlépe v původní formě zachovávající obrazové parametry (např. gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu) s možností dodatečného zpracování dat na externí pracovní stanici | [...doplní účastník...]
| počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech DICOM. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií | [...doplní účastník...]
| černobílá tiskárna | [...doplní účastník...]
Sondové vybavení: | bezpinové („pinless“) sondy | [...doplní účastník...]
| sondy musí být plně elektronické, v provedení nejnovějších technologií výrobce | [...doplní účastník...]
| sektorová sonda určená pro transthorakální echokardiografii s monokrystalovou technologií elementů, kmitočtový rozsah min. 1,0 (1,5) – 4,0 (4,5) MHz, umožňující zobrazení v následujících zobrazovacích módech: 2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI | [...doplní účastník...]
| břišní sonda s monokrystalovou technologií elementů, kmitočtový rozsah min. 2-5 MHz, umožňuje zobrazení v následujících zobrazovacích módech: 2D, CFM, PW, CPA | [...doplní účastník...]
| Lineární sonda pro vyšetření cév s kmitočtový rozsahem min. 4 -12 MHz. Tato sonda je požadována pouze v případě, že nabízený ultrasonografický přístroj nebude kompatibilní se sondou L12-3 (Philips), kterou má zadavatel již k dispozici. | [...doplní účastník...]
| Jícnová sonda pro dospělou echokardiografii s min. frekvenčním rozsahem 2-7 MHz, umožňující zobrazení v následujících módech: 2D včetně THI, M-mód, barevný M-mód, barevný dopple, PW Doppler, CW Doppler, Live 3D, PW a color TDI. Tato sonda je požadována pouze v případě, že nabízený ultrasonografický přístroj nebude kompatibilní se sondou X7-2t (Philips), kterou má zadavatel již k dispozici. | [...doplní účastník...]
Sondové vybavení - kompatibilita: | Nabízený ultrasonografický přístroj bude kompatibilní se sondou L12-3 (Philips), kterou má zadavatel již k dispozici. | [...doplní účastník...]
| Nabízený ultrasonografický přístroj bude kompatibilní se sondou X7-2t (Philips), kterou má zadavatel již k dispozici. | [...doplní účastník...]
Podrobnější specifikace režimů zobrazení: | možnost manuální úpravy TGC a LGC pomocí mechanických jezdců tahového potenciometru nebo automaticky | [...doplní účastník...]
| M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase | [...doplní účastník...]
| PW doppler včetně HPRF módu, možnost automatického nastavení úhlové korekce | [...doplní účastník...]
| CW doppler na všech kardio sondách | [...doplní účastník...]
| barevné mapování (CFM) na všech kardio sondách | [...doplní účastník...]
| barevný tkáňový doppler na všech kardio sondách | [...doplní účastník...]
| PW tkáňový doppler na sondách pro echokardiografii | [...doplní účastník...]
| automatická optimalizace 2D obrazu a dopplerovského zobrazení, kontinuální optimalizace obrazu | [...doplní účastník...]
| nedopplerovské zobrazení krevního toku | [...doplní účastník...]
| 2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách | [...doplní účastník...]
| zobrazení redukující ultrazvukové speckle | [...doplní účastník...]
| předdefinované presety min. pro kardio (TTE a TEE) a vaskulární použití (včetně TCD) | [...doplní účastník...]
Možnost upgrade přístroje v budoucnu: | software pro barevné offline parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, možnost zobrazení ve formě křivek | [...doplní účastník...]
| software pro barevné offline parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování, možnost zobrazení ve formě křivek | [...doplní účastník...]
| software pro zátěžovou echokardiografii | [...doplní účastník...]
| software pro 4D zobrazení pomocí transezofageální sondy | [...doplní účastník...]
| SW/HW o ICE | [...doplní účastník...]
Váha: | váha přístroje včetně vozíku max. 60 kg z důvodu dobré mobility a jednoduchého transportu mezi pracovišti | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 1140000
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).