Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN – Pultový freezer na -150°C |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Pultový freezer na -150°C |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Charakteristické vlastnosti: - hluboko mrazící pultový box pro uchovávání vzorků s trvale udržitelnou cílovou teplotou nižší nebo rovnou -150 °C - vnitřní objem nejméně 230 litrů - vnitřní rozměry boxu (š x h x v): minimálně 75 x 50 x 60 cm - vnější rozměry boxu (š x h x v): maximálně 175 x 79 x 105 cm (box musí být možné nastěhovat dveřmi 80 cm) Účel pořizovaného vybavení: - hluboko mrazící pultový box pro uchovávání vzorků |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| - trvale udržitelná cílová teplota nižší nebo rovna -150 °C - grafický LCD panel pro zobrazení teploty a dalších údajů - záznam průběhu teploty v čase po dobu nejméně 4 týdnů do vnitřní paměti ovládací elektroniky zařízení, možností vyvolání na displeji - historie všech poruchových a provozních událostí: teplota, otevírání víka, poruchové události, spuštění zálohy - průchodka pro čidlo externího monitoringu - spínaný kontakt pro externí monitoring alarmových stavů - standardní napájení 230V/50 Hz - databázový PC software v českém jazyce pro organizaci a správu vzorků, demo verzi požadujeme přiložit k nabídce | - doba vychlazení z +20 °C na uvedenou cílovou teplotu (pull-down): nižší nebo rovna 17 h - hlučnost maximálně 55 dB |
| - záložní LN2 backup systém součástí zařízení (kontejner na LN2 není předmětem poptávky) |  |
| - doklad o autorizaci prodávajícího výrobcem k prodeji a servisu jeho výrobků, požadujeme předložit prostou kopii dokladu v AN nebo ČJ |  |
| V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady: - doprava na místo plnění, vybalení a kontrola, - instalace přístroje a demonstrace jeho provozu, - zaškolení obsluhy zadavatele v rozsahu 1 školení trvající minimálně 2 hodiny, - likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje. - záruka nejméně 24 měsíců |  |