Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | InoMed - Počítač buněk s možností fluorescenční analýzy |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Počítač buněk s možností fluorescenční analýzy |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Malý stolní přístroj umožní přesné určení koncentrace buněk v suspenzi pro přesné nasazení počtu buněk na experimentální kultivační plata nebo do kultivačních láhví. Dále umožňuje určit viabilitu buněk v buněčné suspenzi. Přístroj pracuje s kyvetami (slidy), do kterých se aplikuje buněčná suspenze. Buňky jsou počítány opticky např. na základě přítomnosti barvičky (např. trypanové modři), v brighfield modu nebo na základě fluorescence. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Přístroj pro počítání a jednoduchou analýzu buněk buněčných kultur pro jejich přesnější použití při experimentech. Přístroj musí být schopen: - analyzovat velikost částic a zobrazit histogram. - rychlé automatické analýzy buněk ve viditelném spektru nebo pomocí barvičky např. trypanové modři - fluorescenční analýzy pomocí alespoň jednoho vyměnitelného modulu s filtrem (např. pro barvičku DAPI, 357 -447 nm) Přístroj musí mít: - automatický autofokus a musí umět digitální analýzu a rozpoznání objektů měření. - histogram živých a mrtvých buněk - možnost ukládání obrázků ve formátu TIF nebo JPG pomocí UBS portu - možnost současného použití skleněných kyvet (slides) pro opakované měření a jednorázových plastových - vestavěný kalkulátor ředění - histogram velikosti buněk - možnost připojení do běžné elektrické sítě v ČR | -měření je provedeno do 30 sekund -rozsah měření v široké škále koncentrací alespoň 1 x 104–1 x 107 buněk/mL -objem vzorku do 20 mikrolitrů -průměr měřených buněk alespoň ~7–50 μm nebo širší rozmezí |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, demonstraci /ukázku/ provozu přístroje, zaškolení obsluhy v rozsahu min. 2 osob v délce 2 hodin a dokumentaci - – viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.

Účel pořizovaného vybavení:

Přístroj umožní přesné určení koncentrace buněk v suspenzi pro přesné nasazení počtu buněk na experimentální kultivační plata nebo do kultivačních láhví. Dále umožňuje vyloučit případné nekvalitní kultury z experimentů na základě zjištění viability buněk. Tím se zpřesní a zefektivní experimenty s buněčnými kulturami.