Příloha č. 2a) Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN – Hmotnostní spektrometr TLC-MS |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb. |

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Hmotnostní spektrometr TLC - MS |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Plně funkční sestava hmotnostního spektrometru (ionizace ESI, APCI) s rozsahem min. do m/z 2000 Da v kombinaci s TLC-interface, který umožňuje přímou izolaci a následnou přímou analýzu zkoumaného vzorku z TLC desek bez nutnosti přípravy vzorku. Součástí dodávky je i počítač a MS software pro řízení a přímou kontrolu všech součástí sestavy (hmotnostní spektrometr, TLC interface, HPLC pumpa) a který umožňuje zpracování a vyhodnocení naměřených spekter. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání minimálně 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| - Hmotnostní spektrometr | Rozsah m/z min. 10-2000 Da. Minimální správnost m/z 0,1 Da v celém rozsahu. Minimální stabilita m/z 0,1 Da po dobu 12 hod při teplotě 20 °C (+/- 1 °C). Minimální rychlost skenování 10 000 Da/s. Citlivost měření s využitím ESI ionizace definovaná pro 10 pg reserpinu při průtokové analýze 100 μl/min (m/z 609) je min. S/N = 100:1. Dynamický rozsah min. 4 řády. Maximální spotřeba dusíku 10 litrů/min. |
| - Isokratická HPLC pumpa | Rozsah průtoků min. od 0,01 do 10 ml/min. Tlakový limit do 3000 PSI. Max. váha 10 kg. |
| - Olejová rotační pumpa s olejovým filtrem |  |
| - TLC interface pro přímou analýzu TLC desek |  |
| - Iontový zdroj ESI |  |
| - Kombinovaný zdroj APCI s ASAP ionizací pro přímé zavádění kapalného nebo pevného vzorku za atmosférického tlaku včetně sondy pro pevné vzorky a sondy pro zavádění pevného vzorku pod inertní atmosférou. |  |
| - Skleněné kapiláry pro ASAP ionizaci | Min. 300 ks |
| - Ovládací počítač typu all-in-one vč. komponent | Viz. Specifikace, příloha č. 2c) |
| - Software ovládající celý systém a umožňující zpracování a vyhodnocení naměřených spekter | Bezplatný upgrade po dobu životnosti přístroje |
| - Doprava a instalace |  |
| - Záruka na všechny komponenty | Min. 24 měsíců |
| - Zaškolení obsluhy | Min. 2 dny, min. 6 hodin/den |
| - Bezplatná servisní prohlídka po dobu záruky | Min. 1× ročně |
| V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci a demonstraci /ukázku/ provozu přístroje a shora uvedené zaškolení obsluhy v rozsahu min. 2 hodiny a dokumentaci - viz návrh kupní smlouvy, jako nedílná součást zadávací dokumentace. |  |