Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK - Automatický polarimetr |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Automatický polarimetr |  |
| Popis přístrojového vybavení – účel pořízení |  |
| Polarimetr je přístroj určený k měření úhlu otočení roviny polarizovaného světla při průchodu opticky aktivní látkou. Polarimetr bude využíván studenty při výuce praktických cvičení z předmětů Farmakognozie, Fytochemických metod, dále při vypracovávání bakalářských a diplomových prací. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Požadavky na záruční a pozáruční servis jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Měření na 2 desetinná místa, automatická kalibrace, dotykový displej pro ovládání, port pro výstup dat | Měřicí rozsah ±90° Rozlišení ±0,01° Přesnost ±0,01° Reprodukovatelnost 0,01° Měřicí rozsah teploty 0 až 99,9°C Zdroj světla 1 LED s filtrem Rozlišení/přesnost teploty 0,1°/ ±0,2°C Napájení 100-250 V, 50/60 Hz Trubice s optickou délkou 100 mm 1x Trubice s optickou délkou 200 mm 1x |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci a demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.