## Ultrazvukový přístroj
Příloha č. 3c dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Ultrazvukový přístroj
Přístroj pro triplexní ultrazvukové zobrazování v přenosném provedení, včetně lineární a konvexní sondy, s výstupem obrazu do rozhraní HDMI a podporou DICOM.
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Součásti dodávky: | Přenosný UZ přístroj, 1x lineární sonda a 1x konvexní sonda, pojízdný stolek vhodný pro nabízený přístroj | [...doplní účastník...]
Pracovní režimy přístroje: | 2D zobrazení, barevné dopplerovské zobrazení, spektrální doppler | [...doplní účastník...]
Režimy zobrazení: | Možnost triplexního zobrazení (2D + barevný doppler + spektrální křivka najednou na obrazovce); všechny části obrazu nemusí být zároveň real-time (např. při real-time zobrazení spektrální křivky může být 2D + barevný doppler zmražený) | [...doplní účastník...]
Konektory pro sondy: | nejméně 1 aktivní konektor pro připojení sondy | [...doplní účastník...]
Frekvenční rozsah dodané lineární sondy: | minimální pracovní frekvence 5 MHz nebo méně; maximální pracovní frekvence 10 MHz nebo více | [...doplní účastník...]
Frekvenční rozsah dodané konvexní sondy: | minimální pracovní frekvence 2 MHz nebo méně; maximální pracovní frekvence 5 MHz nebo více | [...doplní účastník...]
Rozhraní pro výstup obrazu: | nejméně 1x HDMI (lze řešit i externím převodníkem v rámci dodávky) | [...doplní účastník...]
Konektor rozhraní LAN: | RJ-45 | [...doplní účastník...]
Podpora standardu DICOM: | podpora služby DICOM Store pro ukládání vyšetření na PACS server | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH: | 150475
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).