Příloha č. 2a Technická specifikace_úprava 7.4.2020

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK - Jednoduchý výukový HPLC chromatograf |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |
| Název přístrojového vybavení |
| Jednoduchý výukový HPLC chromatograf |
| Základní vlastnosti, požadavek na funkcionalitu a minimální požadavky |
| HPLC čerpadlo 1x pumpa pro isokratický systém s paralelně zapojenými dvěma písty pro zajištění minimální pulzace rozsah nastavení průtoků od 0,001 ml/min do 10,000 ml/min s krokem po 0,001 ml/min tlakový rozsah minimálně 400 bar do průtoku až 5,000 ml/min flow rate accuracy maximálně ±1% v rozmezí průtoků od 0,01 do 2 ml/min flow rate precision maximálně 0,1% RSD pH odolnost čerpadla 1 – 12,5 automatický oplach pístů Ruční nástřik Ruční nástřik pomocí 6-ti cestného ventilu Automatické startování analýzy při nástřiku vzorku do průtoku mobilní fáze 20ul smyčka součástí UV-Vis detektor zdroj záření deuteriová lampa hodnota šumu max. 1,0 x 10-5 AU drift max. 0,1 x 10-3 AU/h rozsah vlnových délek minimálně od 200 do 700 nm přesnost vlnových délek maximálně ± 1,0 nm reprodukovatelnost vlnové délky maximálně ± 0,1 nm linearita až 2,5 AU možnost měření až 2 vlnových délek současně – tzv. „dual wavelenght mode“ s hodnotou šumu max. 1,6 x 10-5 AU termostatovaná měřicí cela s optickou délkou 10 mm, objemem maximálně 12 µl a tlakovou odolností minimálně 10 MPa pH odolnost měřicí cely 1 – 12,5 Chromatografický software plně kompatibilní s operačním systémem MS Windows 10. pro zajištění maximální kompatibility (i dlouhodobé) musí být nabízený software a hardware plně kompatibilní je požadováno přímé softwarové ovládání všech modulů HPLC bez nutnosti manuálního nastavení parametrů analýzy na některém z modulů přístroje (čerpadlo, UV/Vis detektor) sběr a zpracování dat z detektoru, jejich vyhodnocení - integrace chromatogramů, tvorba kalibračních závislostí, vytváření reportů/protokolů výsledků a možnost exportu naměřených dat a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office (Excel, Word, apod.) Schopnost počítat standardní chromatografické parametry (např. rozlišení, šířka píku, počet teoretických pater, symetrie píku, poměr signálu k šumu, apod.) dle uznávaných lékopisných monografií (zejména Ph. Eur., USP, JP). Řídící PC 1x vhodné PC, monitor 23“, klávesnice a myš. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Požadavky na záruční a pozáruční servis jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace . |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci a demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.