Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – Inkubátor CO2 |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Inkubátor CO2 |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Laboratorní inkubátor s možností regulace teploty, koncentrace CO2, s možností dekontaminace vnitřního prostoru a redukčním ventilem na CO2. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Objem a hmotnost | Vnitřní objem min. 165 l |
| Regulace teploty | Minimálně v rozmezí 5-50 °C nad okolní teplotu, odchylka max. 0,1 °C, uniformita při 37 °C 0,3 °C nebo lepší |
| Konstrukce a ohřev | Stěny dvojité, ohřev celé komory, vnitřní rohy zaoblené pro lepší dekontaminaci a údržbu, skleněné dveře, vnitřní prostor z nerez oceli |
| Senzory | Teplota a CO2, průchodka pro externí senzor |
| Rozhraní a obsluha | Přes LCD displej na dveřích inkubátoru Dotykový display na dveřích inkubátoru s ukazatelem teploty a CO2, možnost záznamu teploty a CO2 v paměti |
| Regulace CO2 | Aktivní v rozmezí 0,1-20 %, odchylka max. 0,15 %, možnost přepínání mezi dvěma CO2 bombami, redukční ventil |
| Regulace vlhkosti | Nerez nádoba na dně inkubátoru, musí udržet vnitřní vlhkost min. na 90 % RV |
| Cirkulace vzduchu | Nucený oběh (přes UV nebo HEPA filtr) |
| Kondenzace vlhkosti | Musí mít systém zabraňující kondenzaci par ve vnitřním prostoru |
| Systém dekontaminace | Alespoň 2 strategie dekontaminace (z toho alespoň jeden program vysokoteplotní sterilizace), možnost provádět odloženou sterilizaci (odložený start) |
| Počet polic | Min. 4 výsuvné police |
| Alarmy | Překročení teploty, koncentrace CO2, případně indikátor nedovřených dveří |
| Redukční ventil CO2 | Pro připojení tlakové lahve dle platných norem, Součástí dodávky |
| Napájecí napětí | 230 V, 50-60Hz |
| Další | Nový přístroj, ne demo, ne repas |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci – demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - – viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.