Příloha č. 2 k čj. Č.j.: UK3LF/243343/2020-

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | 3.LF UK - Dodávka přístroje – vybavení laboratoře analytických metod |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1 IČO 00216208, DIČ CZ00216208 týká se součásti: 3. lékařská fakulta, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 |

Část 1

| Výstižný název přístroje | Čerpadlo |
| --- | --- |
| Kód CPV | primární zařazení | 383 – Měřící přístroje |
|  | sekundární zařazení |  |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | nízkotlaký kvartérní gradient průtok mobilní fáze v rozmezí 0,001 – 5 ml/min, v 0,001 ml krocích tlaková odolnost minimálně 800 bar (80 MPa) možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12 integrovaný víceúčelový ventil pro možnost softwarem řízeného ovládání přídavného mixéru a filtru integrovaný vakuový 4-kanálový degasser v čerpadle senzor úniku mobilní fáze |
| Hlavní účely využití | Analýza tepelně labilních či vysoko-vroucích látek s molekulovou hmotností nad ~ 400 g/mol. A to především metabolitů, léčiv a pesticidů. |
| Počet kusů v dodávce | 1 |
| Celková maximální cena dodávky | 431 000,00 Kč bez DPH |

Část 2

| Výstižný název přístroje | Autosampler s termostatem kolon |
| --- | --- |
| Kód CPV | primární zařazení | 383 – Měřící přístroje |
|  | sekundární zařazení |  |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | flow-through design nástřikového systému objem nástřiku od 0, 1 - 100 l (v 0,1 l krocích) bez výměny dávkovací smyčky programování dávkovacího cyklu – online derivatizace, příprava vzorku, ředění, mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce kapacita minimálně 130 pozic pro 2-ml vialky tlaková odolnost minimálně 800 bar (80 Mpa) senzor úniku mobilní fáze teplotní rozsah termostatu kolon minimálně 80 °C chlazení a ohřev termostatu kolon na principu bez nuceného oběhu vzduchu kapacita termostatu kolon pro minimálně dvě 30 cm kolony senzor úniku mobilní fáze v termostatu kolon |
| Hlavní účely využití | Programovatelné dávkování vzorků do UHPLC systému a udržení konstantní teploty kolony. |
| Počet kusů v dodávce | 1 |
| Celková maximální cena dodávky | 261 000,00 Kč bez DPH za 1 ks |

Část 3

| Výstižný název přístroje | Detektor diodového pole (DAD) |
| --- | --- |
| Kód CPV | primární zařazení | 383 – Měřící přístroje |
|  | sekundární zařazení |  |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | zdroj světla deuteriová lampa diodové pole s minimálně 1024 diodami vlnová délka nastavitelná minimálně v rozsahu 190-600 nm nastavitelná šířka štěrbiny v rozsahu 1-8 nm sběr dat při minimálně 6ti vlnových délkách současně nebo jejich časové programování průtočná cela délky maximálně 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 0,6 l průtočná cela délky maximálně 60 mm s osvětleným objemem cely maximálně 4 l tlaková odolnost průtočné cely v rozsahu 70-150 bar rychlost sběru dat minimálně 240 Hz senzor úniku mobilní fáze možnost spojení detektoru s druhým detektorem diodového pole za účelem zvýšení dynamického rozsahu detektoru |
| Hlavní účely využití | Detekce látek separovaných v koloně přístroje. |
| Počet kusů v dodávce | 1 |
| Celková maximální cena dodávky | 427 000,00 bez DPH za 1 ks |

Část 4

| Výstižný název přístroje | A/D převodník |
| --- | --- |
| Kód CPV | primární zařazení | 383 – Měřící přístroje |
|  | sekundární zařazení |  |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | umožňuje připojení externího zdroje signálu, jeho záznam a zpracování |
| Hlavní účely využití | Připojení detektorů vlastní konstrukce. |
| Počet kusů v dodávce | 1 |
| Celková maximální cena dodávky | 38 024,00 bez DPH za 1 ks |

Část 5

| Výstižný název přístroje | Software |
| --- | --- |
| Kód CPV | primární zařazení | 383 – Měřící přístroje |
|  | sekundární zařazení |  |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | umožňuje záznam a vyhodnocení signálů z detektorů společně s ovládání celé sestavy přístroje umožňuje ukládání parametrů analýzy pro různé skupiny látek |
| Hlavní účely využití | Ovládání UHPLC-DAD systému, vyhodnocení chromatogramů. |
| Počet kusů v dodávce | 1 |
| Celková maximální cena dodávky | 132 000,00 bez DPH za 1 ks |

Část 6

| Výstižný název přístroje | školení |
| --- | --- |
| Kód CPV | primární zařazení | 383 – Měřící přístroje |
|  | sekundární zařazení |  |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | zaškolení obsluhy v zacházení s UHPLC-DAD systémem |
| Hlavní účely využití | školení obsluhy |
| Počet kusů v dodávce | 1 |
| Celková maximální cena dodávky | 18 000,00 bez DPH za 1 ks |