## část 2
Laboratorní přístroje 3/2020, část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název požadovaného vybavení | Počet požadovaných kusů | Specifikace (minimální požadované parametry) | Termín dodání (od nabytí účinnosti smlouvy) | DPLNIT Nabízené parametry dodávaného zboží (obchodní název, popis) | Místo dodání a kontaktní osoba k převzetí zboží k převzetí zboží | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | UV lampa | 3 | UV Lamp 4, dual wavelength, EU-plug, kompatibilní se stávajícím vybavením - s uv kabinetem CAMAG 4 | 4 |  | Katedra organické a bioorganické chemie, doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. | 27720 |  | 0 | VYHOVUJE
2 | Vakuometr | 10 | Digitální zobrazovač, rozsah měření 1 až 1080 mbar, 1 až 1080 hPa, 1 až 810 torr, přesnost ±1 mbar ±1 digit, napájení bateriové | 4 |  | Katedra organické a bioorganické chemie, doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. | 12998 |  | 0 | VYHOVUJE
3 | Magnetická míchačka s ohřevem | 20 | Ovládání analogové, maximální zatížení 25 kg, rozsah otáček 100 – 1400 ot/min, přesnost nastavení otáček ±2 %, rozsah teploty pracovní plochy +20 až +300 °C, přesnost nastavení teploty ±5 °C, přesnost teploty pracovní plochy ±5 °C, rozměr pracovní plochy Ø 140-150 mm, kontrolka zbytkového tepla, součástí závit pro stativ, nastavení rychlosti otáček a teploty ohřevu, ohřevná plocha ze slitiny hliníku s keramickým povrchem. | 4 |  | Katedra organické a bioorganické chemie, doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. | 16529 |  | 0 | VYHOVUJE
4 | Dynamometr | 2 | Úchop: Pevný, kovový Měření hodnot: 0 – 90 kg Provedení: kov, plast Rukojeť: pohyblivá, 5 pozic Typ: analogový Indikátor dynamometru zůstává v naměřené pozici, dokud se přístroj nerestartuje Stupnice měření: kg | 4 |  | Katedra biologických a lékařských věd, prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. | 6323 |  | 0 | VYHOVUJE
5 | Adaptér do rotoru pro 50ml | 6 | 6x adaptér, do kterého lze umístit 50ml zkumavky falcon se šroubovacím uzávěrem. Kompatibilita se stávajícím zařízením Hettich Rotanta 460 R | 4 |  | Katedra biologických a lékařských věd, prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. | 743 |  | 0 | VYHOVUJE
6 | Adaptér do rotoru pro 15 ml | 6 | 6x adaptér, do kterého lze umístit 15ml zkumavky falcon se šroubovacím uzávěrem. Kompatibilita se stávajícím zařízením Hettich Rotanta 460 R | 4 |  | Katedra biologických a lékařských věd, prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. | 695 |  | 0 | VYHOVUJE
7 | Densitometr | 1 | Denzitometr je určen pro měření zákalu v rozsahu 0,0 – 6,0 McFarland (0-180x10^7 buněk/ml). Tento přístroj může měřit i v šírším rozsahu (5,0 – 15,0 McFarland) | 4 |  | Katedra biologických a lékařských věd, prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. | 12877 |  | 0 | VYHOVUJE
8 | Minitřepačky | 1 | Vibrační třepačka s kruhovým pohybem o amplitudě 4,5 mm na zkumavky a malé nádobky, s nastavitelnými otáčkami v rozsahu 1000 - 2800 min-1 a dotykovým spouštěním. Natavení otáček pomocí otočného knoflíku bez zpětné kontroly. | 4 |  | Katedra analytické chemie, prof. RNDr. Petr Solich, CSc. | 7221 |  | 0 | VYHOVUJE
9 | UV lampa | 2 | Náhradní baktericidní UV lampa určená pro samostatné automatické sanitační moduly, kompatibilní se stávajícím vybavením - Milli Q systémy | 4 |  | Katedra analytické chemie, prof. RNDr. Petr Solich, CSc. | 22610 |  | 0 | VYHOVUJE
10 | Magnetická míchačka s teplotním čidlem | 1 | Magnetická míchačka s vysokým topným výkonem pro zajišťení rychlého ohřevu roztoku. Topná deska (průměr 145 mm) je osazena dvěmi teplotními čidly, jedno pro regulaci teploty pracovní plochy s přesností ±5 °C a druhé pro ochranu proti překročení nastavené teploty. Magnetická míchačka je vhodná pro objem až 20 l vody, topný výkon 800 W, kontrolka zbytkového tepla. Nastavení umožněno pomocí otočného spínače s kontrolou hodnot na digitálním displeji. Otáčky nastavitelné v rozmezí od 100 do 1400 min-1 s odchylkou ± 2 %. Rozsah teploty desky 20-300 °C. | 4 |  | Katedra analytické chemie, prof. RNDr. Petr Solich, CSc. | 18423 |  | 0 | VYHOVUJE
11 | Ph elektroda - pro malé objemy | 1 | Sonda s iontově selektívními tranzistory s efktem pole, neobsahující skleněné komponenty, pro malé objemy kapalných vzorků, s průměrem 3 mm. Tato mikrosonda umožňuje měření pH v malých nádobkách, např. mikrozkumavkách nebo mikrokyvetách. Rozsah měření 0,00-14,00 pH, rozsah teploty 0-80 °C, rozměry sondy 157x3 mm, ponor 110 mm. Kompatibilní se stávajícím vybavením - s pH metrem Sentron SI400. | 4 |  | Katedra analytické chemie, prof. RNDr. Petr Solich, CSc. | 17307 |  | 0 | VYHOVUJE
12 | Ph elektroda - standardní | 1 | Standardní sonda s iontově selektivními tranzistory s efektem pole, neobsahující skleněné komponenty, pro běžná měření pH s rozsahem 0-14 u kapalných vzorků a vzorků nízké viskozity. Rozsah teploty 0-80 °C, rozměry sondy 183x10 mm, ponor 134 mm. Kompatibilní se stávajícím vybavením - pH metrem Sentron SI400. | 4 |  | Katedra analytické chemie, prof. RNDr. Petr Solich, CSc. | 10024 |  | 0 | VYHOVUJE
13 | Byrety | 70 | Byreta 25 ml, třída AS se Schellbachovým pruhem pro lepší odečítání menisku, postranní ventil PTFE, sklo borosilikátové. Dělení byrety po 0,10 ml. | 4 |  | Katedra analytické chemie, prof. RNDr. Petr Solich, CSc. | 648 |  | 0 | VYHOVUJE
14 | Dávkovač na kyseliny a zásady 1 – 10 ml | 10 | Odměrný válec z borosilikátového skla, pružiny ventilů z platiny. Další části ve styku s dávkovanou kapalinou jsou z keramiky, fluorovaných polymerů. Vypouštěcí trubice a systém ventilů bez potřeby těsnění. Malá síla nutná ke stlačení pístu. Nastavení objemu pomocí jezdce na boku válce. Hlavice na závit GL 45. Součástí dodání redukce na různé druhy závitů (GL24-25, GL 28/s 28, GL 32-33, GL 38, S40). Vhodné pro kapaliny do tlaku par max. 600 mbar, viskozity max. 500 mm²/s, teploty max. 40°C a hustoty max. 2,2 g/cm³. Vhodné i pro agresivní látky jako je kyselina sírová, fosforečná, hydroxid sodný a draselný a většinu roztoků solí. Nastavení 1 - 10 ml; dělění po 0,2 ml | 4 |  | Katedra analytické chemie, prof. RNDr. Petr Solich, CSc. | 6423 |  | 0 | VYHOVUJE
15 | Dávkovač na organická rozpouštědla 0,5 – 5 ml | 5 | Odměrný válec z borosilikátového skla, pružiny ventilů z platiny. Další části ve styku s dávkovanou kapalinou jsou z keramiky, fluorovaných polymerů. Vypouštěcí trubice a systém ventilů bez potřeby těsnění. Malá síla nutná ke stlačení pístu. Nastavení objemu pomocí jezdce na boku válce. Hlavice na závit GL 45. Součástí dodání redukce na různé druhy závitů (GL24-25, GL 28/s 28, GL 32-33, GL 38, S40). Vhodné pro kapaliny do tlaku par max. 600 mbar, viskozity max. 500 mm²/s, teploty max. 40°C a hustoty max. 2,2 g/cm³. Vhodné i pro agresivní látky jako je kyselina chlorovodíková, dýmavá kyselina dusičná, peroxidy i organické látky. Nastavení 0,5 - 5 ml; dělění po 0,1 ml. | 4 |  | Katedra analytické chemie, prof. RNDr. Petr Solich, CSc. | 6423 |  | 0 | VYHOVUJE
16 | Stolní refraktometr | 1 | Abbéův refraktometr pro měření indexu lomu s možností termostatování měřicí části, měřící rozsah indexu lomu 1,3000 až 1,700, teplotní rozsah 10-70 °C. | 4 |  | Katedra biofyziky a fyzikální chemie, doc. Tebbens | 24760 |  | 0 | VYHOVUJE
17 | Kruhový polarimetr | 1 | Kruhový polarimetr, rozsah stupnice 180°, dělění po 0,05°, kyvety dlouhé 100a 200 mm; kruhový polarimetr | 4 |  | Katedra biofyziky a fyzikální chemie, doc. Tebbens | 21623 |  | 0 | VYHOVUJE
18 | Spirometr | 1 | Použití samostatně jako přenosný spirometr nebo připojení k PC pomocí USB. PC softwareWinspiro PRO - vyobrazení aktuálních křivek, PRO / POST bronchodilatačním testem atd., integrované teplotní čidlo pro BTPS (body temperature press saturated), vnitřní paměť, dobíjecí long-life baterie, možnost měření parametrů FVC, VC, IVC, EVC, FEV1, FEV1%, PEF, ELA | 4 |  | Katedra biofyziky a fyzikální chemie, doc. Tebbens | 20661 |  | 0 | VYHOVUJE
19 | Míchadlo magnetické | 2 | Plotýnka z chemicky odolného materiálu o průměru 10 cm, regolovatelný rozsah otáček 0 - 2200 min-1, maximální míchaný objem 5 l vody. | 4 |  | Katedra biofyziky a fyzikální chemie, doc. Tebbens | 7450 |  | 0 | VYHOVUJE
20 | Laboratorní zdroj napájení | 1 | Laboratorní zdroj napájení s rozsahem napětí do 40 V a proudu do 20A (230 V, 50/60 Hz) | 4 |  | Katedra biofyziky a fyzikální chemie, doc. Tebbens | 9720 |  | 0 | VYHOVUJE
21 | UV lampa s kabinetem | 2 | UV lampa s dvěma zářivkami (366 a 254 nm) se stínícím kabinetem a adaptérem pro napájení z elektrické sítě pro výuku profilového státnicového předmětu Farm. chemie I, povinně volitelného předmětu Technologie syntetických léčiv zařazeného do specializace Farm. chemie. lampa s pozicemi pro 2 zářivkové trubice, včetně stínícího kabinetu s průzorem a uzavíratelnými dvířky, výkon zářivek 2 x 8 W, vlnové délky zářivek 254 nm a 366 nm, časovač vypnutí | 4 |  | Katedra farmaceutické chemie a farm. Analýzy, doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. | 29836 |  | 0 | VYHOVUJE
22 | Výměnný termoblok 8x 5ml | 1 | Výměnný termoblok - nástavec k již existujícímu zařízení pro přesné temperování vzorků - využívané v rámci výuky pro hodnocení stability léčivých látek. Z důvodu stávajícího zařízení požadujeme kompatibilitu s Thermomixer comfort pro 8 zkumavek objemu 5ml. Výměnný termoblock je nezbytné příslušenství umožňující používat stávající Thermoxier pro výuku. | 4 |  | Katedra farmaceutické chemie a farm. Analýzy, doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. | 13520 |  | 0 | VYHOVUJE
23 | vodní lázeň | 1 | Termostatovaná vodní lázeň s teplotou nastavitelnou s přesností ±1°C Rozsah teplot od +25 °C do +95 °C Digitální kontrola a nastavení teploty, LED displej Vnitřní rozměry lázně cca: šířka 30 x délka 20 x výška 10 cm Vana z nerez oceli, vnější pevný kovový plášť Topné těleso uložené pod dnem vany Senzor nízké hladiny vody Ochrana před přehřátím Integrovaný výpustný ventil | 4 |  | Katedra biochemických věd, prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. | 13779 |  | 0 | VYHOVUJE
24 | malá laboratorní třepačka | 4 | Jednoduchá třepačka pro třepání vzorků (vortex) Použití pro 0,5 až 2,0 ml mikrozkumavky a zkumavky do objemu 50 ml Nastavitelná rychlost třepání Jednoduché ovládání, spínač na přítlak nebo kontinuální provoz Regulovatelné otáčky v režimu kontinuálního provozu i při použití spínače na přítlak Reprodukovatelné jemné i intenzivní míchání | 4 |  | Katedra biochemických věd, prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. | 3939 |  | 0 | VYHOVUJE
25 | mini centrifuga | 2 | Malá laboratorní odstředivka včetně rotorů: • úhlový rotor na 1,5 ml zkumavky, vč. redukčních vložek pro 0,5 ml zkumavky • rotor na 2 PCR stripy, tj. 2x 8 pozic pro 0,2 ml zkumavky Snadno vyměnitelné rotory pro mikrozkumavky 1,5 ml a PCR stripy Přetížení 2 000× g | 4 |  | Katedra biochemických věd, prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. | 5865 |  | 0 | VYHOVUJE
26 | tužkový pH metr | 1 | Ruční přístroj pro měření pH v malých objemech tekutin, vhodný pro stanovení pH v malých lahvičkách s úzkým hrdlem. Rozsah měření: 0,00 až 14,00 pH Rozlišení: minimálně 0,01 pH Přesnost: minimálně ± 0,1 pH Automatická kalibrace: minimálně dvoubodová Průměr měřícího hrotu: maximálně 8 mm ve výšce 6 cm od začátku hrotu | 4 |  | Katedra farmakologie a toxikologie, prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. | 7749 |  | 0 | VYHOVUJE
27 | vyhřívaná míchačka | 1 | Keramická vyhřívaná plocha o rozměrech 100 x 100 mm (tolerance +- 10 mm) Digitální display pro nastavení přesné teploty (přesnost snímání teploty na 1 des. místo) Připojení externího teplotního čidla PT1000 nebo ekvivalent. Možnost umístění stojanu pro teplotní čidlo Rozsah otáček míchadla min. 100 – 1500 Rozsah teploty (°C) min. 20-200 °C (bude sloužit primárně pro ohřev roztoků v rozsahu 20°C – 100 °C) Možnost automatického vypnutí při překročení nastavené teploty | 4 |  | Katedra farmakologie a toxikologie, prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. | 12310 |  | 0 | VYHOVUJE
28 | orbitální třepačka | 1 | Digitální kontrola rychlosti orbitálního pohybu v rozsahu alespoň 50-400 RPM Možnost načasování v rozsahu min. do 96 hodin. Možnost nepřetržitého (non-stop) třepání po dobu nejméně 5 dnů. Min. nosnost 2,5 kg Možnost práce v inkubátoru (37°C) Max rozměry bez platformy 255 x 255 x 100 mm (tolerance +- 10 mm) Odnímatelná platforma ve velikosti 230 x 230 mm (tolerance +- 10 mm) Napájení trafem 12 V | 4 |  | Katedra farmakologie a toxikologie, prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. | 17470 |  | 0 | VYHOVUJE
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny a nesplnění podmínek stanovených zadavatelem. Takováto nabídka bude při posouzení vyřazena. | [6 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za část 2 v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244. | [6 empty] | 1061421 | 0