## VŘ0013 - tech. spec.
Příloha č. 4e dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 5 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Digitální cholangioskop
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
systém pro přímou endoskopickou digitální obrazovou vizualizaci žlučových cest s možností provedení výkonu jedním endoskopistou | ano | [...doplní účastník...]
Digitální cholangioskop | ano | [...doplní účastník...]
maxim. šíře tubusu | 10,5 Fr | [...doplní účastník...]
digitální obrazový senzor | rozlišení minimálně 5 MPx | [...doplní účastník...]
zorné pole | minimálně 110° | [...doplní účastník...]
ohyby distálního konce katetru | minimálně 80° na každou stranu | [...doplní účastník...]
min. šíře pracovního kanálu | 1,2 mm | [...doplní účastník...]
délka katetru | min. 200 cm | [...doplní účastník...]
obrazový procesor kombinovaný s LED zdrojem světla | ano | [...doplní účastník...]
automatické vyvážení bílé barvy | ano | [...doplní účastník...]
možnost ruční regulace světla | ano | [...doplní účastník...]
pokročilé High-Dynamic Range zobrazení | ano | [...doplní účastník...]
výstupní nezávislé video rozhraní | DVI, VGA a S-Video | [...doplní účastník...]
Kompatibilita s digitálními cholangioskopy | ano | [...doplní účastník...]
generátor pro elektrohydraulickou mechanickou litotripsi žlučových kamenů | ano | [...doplní účastník...]
barevný dotykový displej | ano | [...doplní účastník...]
ovládání v českém jazyku | ano | [...doplní účastník...]
ovládací nožní pedál | ano | [...doplní účastník...]
možnost volby 3 stupňů výstupního výkonu | ano | [...doplní účastník...]
možnost volby počtu pulzů na sešlápnutí pedálu | ano | [...doplní účastník...]
ukazatel životnosti sondy | ano | [...doplní účastník...]
max. průměr sondy pro litotripsi | 1,9 Fr | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 1652893
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).