Příloha č. 2a Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FAF UK – Sušička s horkovzdušným sterilizátorem** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| **Název poptávaného zboží** |
| --- |
| **Sušička laboratorního skla s horkovzdušným sterilizátorem** |
| **Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky** |
| Objem vnitřního prostoru: 100 až 110 litrů.  Nucená ventilace  Možnost nastavení parametrů:  teplota (°C nebo Fahrenheit), doba trvání programu,  množství přisávaného předehřátého vzduchu s krokem 10%, časová pásma, letní / zimní čas,  Možnost nastavení jazyka.  Vnitřní plášť skříně z nerez oceli  Otvírání dveří pomocí madla  Mikroprocesorové regulační jednotky optimalizované pro teploty nad 70°C  Vnitřní paměť s možností ukládat údaje o všech nastavitelných parametrech, jako např. teplota, vlhkost, obsah CO2 atp. za posledních 10 let.  Funkce započetí odpočtu nastaveného času až při dosažení nastavené teploty.  Tříbodová kalibrace dle volitelných teplotních hodnot.  Ovládání pomocí dotykového displeje a otočného tlačítka |
| **Požadavek na záruku a servis** |
| *Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.*  *Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.* |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci *– viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.*