## DZŘ - Příloha č. 3
Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
real time qPCR cyklér
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Základní parametry přístroje: | Excitační (minimálně 5) a emisní filtry (minimálně 5) pro detekci co nejširšího spektra fluorescenčních barev | [...doplní účastník...]
| Validovaný reakční objem PCR reakce minimálně 10 – 100 µl (pro 96-jamkovou destičku) | [...doplní účastník...]
| Blok pro 96-jamkovou destičku, možnost budoucího upgradu na 384 jamkový formát s možností výměny bloků uživatelem, bez nutnosti rekalibrace po každé výměně bloků | [...doplní účastník...]
| Minimální rozsah excitace 455-650 nm, minimální rozsah emise 505-695 nm | [...doplní účastník...]
| Teplotní uniformita mezi jednotlivými pozicemi v desce 0,25°C nebo méně | [...doplní účastník...]
| Peltier blok na zahřívání a chlazení | [...doplní účastník...]
| Rychlost ohřevu minimálně 3,9°C/s | [...doplní účastník...]
| Rychlost chlazení minimálně 2°C/s | [...doplní účastník...]
| Systém nevyžadující výhradní používání spotřebního materiálu jediného dodavatele, možnost použít širokou škálu laboratorního plastu (PCR destičky pro qPCR bílé/čiré, skirted/non-skirted/semi-skirted, 0,2 µl zkumavky, resp. 8-12 stripy) | [...doplní účastník...]
| Přístroj bez nutnosti údržby a kalibrace před každým během nebo po každém x-tém runu | [...doplní účastník...]
Aplikace: | Analýza exprese genů, absolutní kvantifikace, relativní kvantifikace, genotypizace, mutační analýza, methylační analýza | [...doplní účastník...]
| Kompatibilita s různými fluorofory (min. FAM, HEX, Texas Red, VIC, Cy5, SYBR Green, EvaGreen, ROX) a s různými typy sond (min. TaqMan) | [...doplní účastník...]
| Možnost použití všech dostupných fluoroforů bez nutnosti výměny zdroje excitace | [...doplní účastník...]
| Možnost analýzy i bez použití pasivní referenční barvy | [...doplní účastník...]
| Možnost uskutečnit multiplexní analýzu několika templátů | [...doplní účastník...]
| Možnost analyzovat i menší počet vzorků než 96 v jedné desce/běhu | [...doplní účastník...]
| Možnost programování vlastních analýz | [...doplní účastník...]
| Možnost uložení standardní kalibrační křivky u experimentů a její import do dalších experimentů | [...doplní účastník...]
Ovládací jednotka a software: | Součástí nabídky musí být i kontrolní jednotka k ovládání přístroje – tj. počítač nebo notebook s příslušenstvím a software potřebným k ovládání přístroje, včetně nainstalovaného analyzačního a hodnotícího software | [...doplní účastník...]
| Analyzační software – k analýze a vyhodnocení absolutní kvantifikace, relativní kvantifikace, endpoint genotypizaci a genotypizace pomocí křivky tání (HRM) | [...doplní účastník...]
| software pro vyhodnocení nevyžadující pořízení další licence k instalaci na jiné PC uživatele | [...doplní účastník...]
Rozměry přístroje: | Stolní (benchtop) provedení, maximální rozměry: hloubka 60 cm, šířka 80 cm | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 597.251,00
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).