Příloha č. 1 - Technická specifikace

Superkritický fluidní extraktor (SFE)

Minimální technické požadavky:

- Systém
- integrovaný systém o maximální šířce 150 cm na laboratorním stole (bez PC)
- tlakový limit 300 bar pro celý systém včetně regulátoru zpětného tlaku

- Čerpadlo pro CO2
- chlazené hlavy (včetně chladiče)
- rozsah průtoku minimálně od 0,5 do 15,0 ml/min

- Čerpadlo pro organická rozpouštědla
- s přepínáním minimálně pro 6 rozpouštědel 
- rozsah průtoku minimálně od 0,1 do 10,0 ml/min

- Extraktor
- kapacita minimálně 10 extrakčních nádob o objemu o variabilním objemu: 5/10/25 ml
- rozsah teploty minimálně do 90°C
- veškeré spoje pro výměnu extrakčního materiálu musí být rozpojitelné bez použití nářadí

- Regulátor zpětného tlaku
- možnost programování tlaku

- rozsah průtoku 1,0 - 20,0 ml/min
- maximální tlak 400 bar

- Sběrač frakcí
- kapacita minimálně 12 lahví
- variabilní objem lahví: 100/250/500 ml

- Izokratické "make-up" čerpadlo
- rozsah průtoku minimálně od 0,1 do 5,0 ml/min

- Software
- software musí řídit celý SFE systém