Příloha č. 1 - Technická specifikace

Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS)

Minimální technické požadavky:

1) Systém

- nezávislý UHPSFC systém umožňující práci s kolonami naplněnými částicemi ˂ 2 µm

- kompatibilní s detekcí UV, ELSD a MS

- rozměr maximálně do šířky 100 cm na laboratorním stole

- tlakový limit systému > 40 MPa pro celý systém včetně regulátoru zpětného tlaku

- senzory na únik kapaliny

2) Čerpadlo mobilní fáze
- binární vysokotlaký gradient
- jedno čerpadlo pro CO2 (chlazené hlavy) a druhé pro organická rozpouštědla
- čerpadlo pro organická rozpouštědla s přepínáním minimálně 4 rozpouštědel 
- rozsah průtoku minimálně od 0,05 ml/min do 4,00 ml/min

- přesnost průtoku mobilní fáze s RSD ˂ 0,1%

- přesnost složení mobilní fáze s RSD ≤ 0,15%
- vestavěný vakuový odplyňovač pro čtyři přívody
- rozsah pH minimálně 2 - 12

3) Automatický dávkovač vzorků
- volitelný rozsah nástřiku v rozsahu minimálně od 0,1 µl do 20,0 µl

- možnost dávkování plné i částečně plněné smyčky
- kapacita dávkovače minimálně 96 vialek o objemu 2 ml
- tepelné termostatování vzorků v rozsahu minimálně +5°C až +40°C
- přenos vzorku ˂ 0,005%

4) Kolonový termostat pro vývoj chirálních i achirálních metod
- minimálně pro 8 kolon o délce až 300 mm
- regulace teploty: minimálně do 90°C
- přepínání mezi kolonami umožněné z ovládajícího software

5) Regulátor zpětného tlaku (BPR)
- stabilita regulace zpětného tlaku +/- 0,5 bar

- dvojstupňová regulace zpětného tlaku

- možnost programování zpětného tlaku v čase, možnost lineární změny tlaku v čase
- vestavěné čidlo na únik CO2

6) spektrofotometrický UV-VIS detektor
- na principu detektoru s diodovým polem

- rozsah vlnových délek 190 - 750 nm
- optické rozlišení minimálně 1,5 nm
- objem optické cely ˂ 9 µl

- délka optické dráhy paprsku ≤ 10 mm

- rychlost sběru dat minimálně do 80 Hz
- tlakový limit optické cely > 40 MPa

7) Pomocné isokratické čerpadlo pro spojení UHPSFC s MS
- rozsah průtoku minimálně do 2,00 ml/min
- vestavěný vakuový degasser
- řízení z ovládacího software pro celý systém

8) Rozhraní pro spojení UHPSFC a MS
- dělič toku umožňující přídavek pomocné kapaliny a připojení BPR

-  možnost kontrolované volby poměru splitu s využitím hardware rozhraní

9) Hmotnostní detektor
- typu jednoduchý kvadrupól
- ionizace elektrosprejem umožňující přepínání pozitivní a negativní polarity

- geometrie iontového zdroje využívající dvojitý orthogonální vstup

- rozsah m/z 50 - 1.200 amu

- rychlost přepnutí polarity ≤ 25 ms
- správnost hmoty +/- 0,25 Da přes celou hmotnostní škálu 
- skenovací rychlost minimálně 10 Hz ve skenovacím módu, minimálně 80 Hz v módu SIM
- automatické ladění a kalibrace vždy při spuštění bez zásahu obsluhy

příslušenství detektoru musí zahrnovat součásti nutné pro jeho provoz:

- vakuové čerpadlo

- generátor dusíku s kompresorem pro kontinuální provoz hmotnostního spektrometru

10)  Ovládací počítač s monitorem

- procesor: CPU o výkonu min. 8900 bodů v programu Passmark CPU Mark

- pevný disk: dva HDD o velikosti min. 3 TB s rozhraním SATA 3 v RAID1

- operační disk: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2400 MHz

- grafická karta: integrovaná, výstup na 2 monitory

- síťová karta: dvě, jedna integrovaná na základní desce a jedna přidaná do PCIe slotu, obě s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x

- operační systém: Microsoft Windows Professional 10 nebo 7, 64bit OEM, CZ, předinstalovaný na HD

- počet interních pozic pro HDD: min. 2x

- počet PCIe x1 slotů: min. 2x v. 3.0

- počet PCIe (x16) slotů: min. 1x v. 3.0

- další: optická mechanika, myš, klávesnice, vstupní a výstupní porty USB, analogový, digitální

- monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS

11) Software
- software musí řídit celý SFC/MS systém
- možnost práce v certifikovaném prostředí pro farmaceutickou analýzu (audit trail, SST parametry, možnosti nastavení uživatelských práv, možnost tvorby individuálních reportů dle požadavků uživatele)

- vestavěná relační databáze ORACLE pro snadné a rychlé vyhledávání dat

- možnost výpočtů přímo v software

- možnost tvorby uživatelských polí

- bezplatný upgrade na softwarovou licenci po dobu  5 let