Příloha č. 2a Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FaF UK - Myčka laboratorního skla II** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |
| --- |
| **Myčka laboratorního skla** |
| **Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky** |
| * volně stojící jednodveřový mycí automat * vnitřní kapacita minimálně 150 L * dopředu výklopné dveře * přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo * tryskové stojany ve dvou úrovních * sušící agregát pro horkovzdušné sušení * bezespárový mycí prostor * zakrytá topná tělesa mimo mycí prostor * blokované dveře během mycího cyklu * výkonné oběhové čerpadlo * elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 10 zákl. programů) * modulární koncepce vnitřního košového vybavení   Mycí koše – musí obsahovat   * spodní koš základní * horní koš základní * 3 modulární inzerty (2x modul s pružinami na skleněné nádobí, 1x modul na petriho misky) * koš (modul) min. s 25 tryskami   Kapacita netlakového zásobníku min. 50 L  Součástí dodávky proto musí být úpravna vody, protože voda ve vodovodním řadu v Hradci Králové je velmi tvrdá a musí být před vstupem do myčky upravována.  Předpokládaná spotřeba myčky za 8 hodinovou směnu cca 150 L DEMIvody do vodivosti 15 mikroS. |
| **Požadavky na záruční a pozáruční servis** |
| **Záruční servis:**  Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.  Kompletní podmínky záručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Na ukázku zde uvádíme jeden z odstavců kupní smlouvy, a to odstavec 10.8.:*„Prodávající se zavazuje do 24 hodin potvrdit Kupujícímu přijetí reklamace. Do 48 hodin od potvrzení přijetí reklamace se Prodávající zavazuje v místě plnění dle čl. 7 této smlouvy reklamaci prověřit, diagnostikovat vadu, oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává, a písemně sdělit Kupujícímu, zda je k odstranění vady nutný běžně dostupný nebo specializovaný náhradní díl. V případě, že Prodávající reklamaci uzná a k odstranění vady není nutný specializovaný náhradní díl, opraví přístroj v uvedené lhůtě, tj. do 48 hodin od potvrzení přijetí reklamace. Doba sobot, nedělí a svátků se do lhůty dle věty první nezapočítává.“* **Pozáruční servis:**  Kompletní podmínky pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Na ukázku zde uvádíme jeden z odstavců kupní smlouvy, a to odstavec 11.1.: *„Prodávající se zavazuje po dobu 5 let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby na přístroj zajistit Kupujícímu na jeho výzvu pozáruční servis formou servisních prohlídek za cenu v místě a čase obvyklou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Kupujícího k provedení pozáručního servisu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě vad bránících užívání přístroje, které se vyskytnou do 5 let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby na přístroj, se Prodávající zavazuje ve lhůtě 72 hod od oznámení vadu prověřit, diagnostikovat a v případě, že k jejímu odstranění není nutný specializovaný náhradní díl, vadu odstranit. Doba sobot, nedělí a svátků se do této lhůty nezapočítává.“* |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - *viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.*