Příloha č. 2a Technická specifikace_úprava 25.3.2022

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK - Vysokootáčková chlazená centrifuga |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Poptávané zboží

Stolní vysokootáčková chlazená centrifuga

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Minimální teplotní rozsah od -5 °C do +40 °C Minimální rozsah otáček od 200 až 300 do 20 000 rpm Hlučnost při maximálních otáčkách < 65 dB Centrifuga musí umožnit nastavení rychlosti s přírůstkem 10 rpm či 10 ×g Centrifuga musí mít rotorovou komoru vyrobenu z nerezové oceli Centrifuga musí mít automatické zamykání a odemykání víka Centrifuga musí mít mikroprocesorové řízení, digitální a dobře čitelný displej, odolnou bezespárou klávesnici nebo dotykový displej (možno ovládat i v rukavicích) a bezúdržbový motor Centrifuga musí umožnit automatický přepočet otáček na odstředivou sílu Centrifuga musí mít nastavitelnou rychlost otáček a čas odstřeďování Centrifuga musí mít paměť minimálně pro 9 programů Centrifuga musí mít výměnné rotory s automatickou identifikací Centrifuga musí mít minimálně 9 rychlostí rozběhu a 9 rychlostí brždění Centrifuga musí umožnit nastavení času v rozmezí od 0 sekund nebo od 10 až 30 sekund do 99 minut, nepřetržitý chod a krátkodobé točení („short spin“) Centrifuga musí mít audio signál při ukončení každého běhu centrifugace Centrifuga musí umožňovat použití různých rotorů, závěsů, adapterů. Součástí dodávky je hermeticky uzavíratelný úhlový rotor dosahující relativní centrifugační síly (RCF): minimálně 35 000 ×g pro min. 24 ks 1,5/2 ml zkumavek. Součástí dodávky je úhlový rotor dosahující relativní centrifugační síly (RCF): minimálně 22 000 ×g pro min. 6 ks 50 ml zkumavek. Adaptéry do tohoto rotoru pro 15 ml zkumavky. Součástí dodávky je výkyvný rotor dosahující relativní centrifugační síly (RCF): minimálně 4 000 ×g pro min. 12 ks 15 ml kónických zkumavek a 8 ks 50 ml kónických zkumavek.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, vybalení, instalaci, zprovoznění a demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.