## LMCH 04-2022
Specifikace zboží
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
| Část 01 | Elektroforéza
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N028 N051 N052 | 1 | Zařízení pro horizontální elektroforézu včetně zdroje • Laboratorní použití • Rychlé a rutinní analýzy, analytické a preparativní výzkumy, oblast kontroly PCR produktů • 3 x 8 zubových hřebenů 1,5 mm • Možnost separace až 64 vzorků • Cirkulace pufru • Barevné pruhy pro snadnou detekci • Nalévací pryžové mantinely • Postranní úchytky pro snadnou manipulaci • Objem pufru 225 ml • Bezpečnostní transparentní víko s barevně odlišenými konektory Zdroj: • Napěťový zdroj 300 V/500 mA • Pro 4 elektroforézy • Možnost běhu min. 2 elektroforézy současně 230V /50 Hz • Časovač 0-99h 59min • 0-300 V, 0-500mA, 0-90 W • včetně zdroje – 200V, 200mA, 20W • záruční doba min. 24 měsíců | set | 6 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 01 |  |  | 0
| Část 02 | UV Lampa a UTZ čistička
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N030 N107 | 1 | Přenosná UV lampa - germicidní lampa UV (110W) • výkonné baktericidní svítidlo s ventilátorem a nuceným oběhem vzuchu • Pojízdný germicid vybavený dvěmi UVC trubicemi s výkonem 2x 55W s počítadlem provozních hodin • Životnost germicidů min. 8000 hodin • Rozměry: min 112 x 21x 130 cm • Germicidní lampa do místnosti min. 30m2, max. 60m2 • povrch lampy z nerezu • záruční doba min. 24 měsíců | ks | 3 |  |  | 0
N116 | 2 | Ultrazvuková čistička • Kapacita alespoň 3 l • Výkon ultrazvuku 80 W • Frekvence zvuku 40 kHz • Časovač, ale i možnost nepřetržitého provozu • Záruční doba min. 24 měsíců | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 02 |  |  | 0
| Část 03 | Box pro přípravu PCR mixů
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N032 | 1 | Box pro přípravu PCR mixů Box poskytuje ochranu H35, např. ochrana proti kontaminaci při přípravě PCR směsi • vertikální laminární proudění pro účinnou ochranu po celou dobu práce v boxu • polyuretanový předfiltr • hlavní HEPA filtr, účinnost filtrace > 99,99 % pro částice 0,3 μm • v souladu s normami IEST-RP-CC002.2, ISO 14644.1 tř. 3, EN1822 (H 13) vestavěná germicidní UV lampa pro dekontaminaci povrchů uvnitř boxu po skončení práce, s časovačem • polička pod UV lampou pro účinnější sterilizaci nástrojů • polykarbonátové čelní sklo, výklopné, s bezpečnostním spínačem UV lampy • výška otvoru: při práci alespoň 16,5 cm, při plném vyklopení alespoň 35 cm (čištění apod.) vestavené osvětlení 5000 K > 800 Lux (optimální zbarvení a intenzita) • antimikrobiální nátěr na hlavním těle boxu snižuje riziko kontaminace uzavíratelný otvor v zadní stěně pro snadný přívod elektřiny do boxu • rozměry vnitřní alespoň 600x530x550 mm (ŠxHxV) • záruční doba min. 24 měsíců | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 03 |  |  | 0
| Část 04 | Pipety
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N004 | 1 | Pieta objem 0,1-2 ul autoklávovatelné všechny části pipety UV odolné možnost kalibrace možnost uvedení do továrního nastavení zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen přesnost ≤ 0,1% objemu odpruženéní kónusu špičky kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců | ks | 4 |  |  | 0
N005 | 2 | Pipeta 0,5-10 ul autoklávovatelné všechny části pipety UV odolné možnost kalibrace možnost uvedení do továrního nastavení zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen přesnost ≤ 0,1% objemu odpruženéní kónusu špičky kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců | ks | 3 |  |  | 0
N006 | 3 | Pipeta 2-20 ul autoklávovatelné všechny části pipety UV odolné možnost kalibrace možnost uvedení do továrního nastavení zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen přesnost ≤ 0,1% objemu odpruženéní kónusu špičky kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců | ks | 3 |  |  | 0
N007 | 4 | Pipeta 20-200ul autoklávovatelné všechny části pipety UV odolné možnost kalibrace možnost uvedení do továrního nastavení zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen přesnost ≤ 0,1% objemu odpruženéní kónusu špičky kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců | ks | 3 |  |  | 0
N008 | 5 | Pipeta 100-1000 ul autoklávovatelné všechny části pipety UV odolné možnost kalibrace možnost uvedení do továrního nastavení zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen přesnost ≤ 0,1% objemu odpruženéní kónusu špičky kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců | ks | 3 |  |  | 0
N039 | 6 | Sada základních pipet • každá sada obsahuje: pipeta 2-20 ul, pipeta 20 - 200 ul, pipeta 100 - 1000 ul • plynule nastavitelné se systémem uzamčení pipetovaného objemu (nastavovací mechanizmus odpojený od počítadla – indikátoru objemu, takže v průběhu pipetování není možné objem náhodně změnit) • vysoká mechanická a chemická odolnost • autoklávovatelné • vybavené odhazovačem špiček nastavitelným pro praváky i leváky • ergonomický design, velmi lehké pipety, velmi nízké pipetovací síly • barevně označené tlačítko odpovídající špičkám • identifikační 2D čárový kód, krytý popisný štítek • rozsah 2 - 20 ul -> max. povolená chyba (objem/systematická/nahodilá) - 2/± 0.10/≤ 0.030; 10/± 0.10/≤ 0.050; 20/ ± 0.20/≤ 0.060 • rozsah 20 - 200 ul -> max. povolená chyba (objem/systematická/nahodilá) - 20/± 0.50/≤ 0.20; 100/± 0.80/≤ 0.25; 200/ ± 1.60/≤ 0.30 • rozsah 100 - 1000 ul -> max. povolená chyba (objem/systematická/nahodilá) - 100/± 3.00/≤ 0.60; 500/± 4.00/≤ 1.0; 1000/ ± 8.00/≤ 1.50 | sada | 4 |  |  | 0
N040 | 7 | Sada automatických pipet pro pipetování velkých objemů • každá sada obsahuje: pipeta 500 – 5000 ul, pipeta 1000 – 10000 ul • plynule nastavitelné se systémem uzamčení pipetovaného objemu (nastavovací mechanizmus odpojený od počítadla – indikátoru objemu, takže v průběhu pipetování není možné objem náhodně změnit) • vysoká mechanická a chemická odolnost • autoklávovatelné PE filtry, které prodlužují životnost pipety a snižují riziko kontaminace. • ergonomický design, velmi lehké pipety, velmi nízké pipetovací síly • barevně označené tlačítko odpovídající špičkám • identifikační 2D čárový kód, krytý popisný štítek • rozsah 500 - 5000 ul -> max. povolená chyba (objem/systematická/nahodilá) - 500/± 12.00/≤ 3.00; 2500/± 15.00/≤ 5.00; 5000/ ± 30.0/≤ 8.00 • rozsah 1000 - 10000 ul -> max. povolená chyba (objem/systematická/nahodilá) - 1000/± 30.00/≤ 6.00; 5000/± 40.00/≤ 10.00; 10000/ ± 60.00/≤ 16.50 | sada | 5 |  |  | 0
N044 | 8 | Sada pro pipetování mikroobjemů • každá sada obsahuje: pipeta 0,1 – 2 ul, pipeta 0,5 – 10 ul, pipeta 2-20 ul, pipeta 20- 200 ul • plynule nastavitelné se systémem uzamčení pipetovaného objemu (nastavovací mechanizmus odpojený od počítadla – indikátoru objemu, takže v průběhu pipetování není možné objem náhodně změnit) • vysoká mechanická a chemická odolnost • autoklávovatelné PE filtry, které prodlužují životnost pipety a snižují riziko kontaminace. • ergonomický design, velmi lehké pipety, velmi nízké pipetovací síly • barevně označené tlačítko odpovídající špičkám • identifikační 2D čárový kód, krytý popisný štítek • rozsah 0,1 - 2 ul -> max. povolená chyba (objem/systematická/nahodilá) - 0,2/± 0.024/≤ 0.012; 0,5/± 0.025/≤ 0.012; 1/ ± 0.027/≤ 0.013; 2/ ± 0.030/≤ 0.014 • rozsah 0,5 - 10 ul -> max. povolená chyba (objem/systematická/nahodilá) - 1/± 0.025/≤ 0.012; 5/± 0.075/≤ 0.03; 10/ ± 0.10/≤ 0.04 • rozsah 10 - 100 ul -> max. povolená chyba (objem/systematická/nahodilá) - 10/± 0.35/≤ 0.10; 50/± 0.40/≤ 0.12; 100/ ± 0.80/≤ 0.15 | sada | 5 |  |  | 0
N057 | 9 | Automatická pipeta • plynule nastavitelné se systémem uzamčení pipetovaného objemu (nastavovací mechanizmus odpojený od počítadla – indikátoru objemu, takže v průběhu pipetování není možné objem náhodně změnit) • vysoká mechanická a chemická odolnost • autoklávovatelné • vybavené odhazovačem špiček nastavitelným pro praváky i leváky • ergonomický design, velmi lehké pipety, velmi nízké pipetovací síly • barevně označené tlačítko odpovídající špičkám • identifikační 2D čárový kód, krytý popisný štítek • rozsah 2 - 20 ul -> max. povolená chyba (objem/systematická/nahodilá) - 2/± 0.10/≤ 0.030; 10/± 0.10/≤ 0.050; 20/ ± 0.20/≤ 0.060 | ks | 15 |  |  | 0
N057 | 10 | Automatická pipeta • plynule nastavitelné se systémem uzamčení pipetovaného objemu (nastavovací mechanizmus odpojený od počítadla – indikátoru objemu, takže v průběhu pipetování není možné objem náhodně změnit) • vysoká mechanická a chemická odolnost • autoklávovatelné • vybavené odhazovačem špiček nastavitelným pro praváky i leváky • ergonomický design, velmi lehké pipety, velmi nízké pipetovací síly • barevně označené tlačítko odpovídající špičkám • identifikační 2D čárový kód, krytý popisný štítek • rozsah 20 - 200 ul -> max. povolená chyba (objem/systematická/nahodilá) - 20/± 0.50/≤ 0.20; 100/± 0.80/≤ 0.25; 200/ ± 1.60/≤ 0.30 | ks | 15 |  |  | 0
N057 | 11 | Automatická pipeta • plynule nastavitelné se systémem uzamčení pipetovaného objemu (nastavovací mechanizmus odpojený od počítadla – indikátoru objemu, takže v průběhu pipetování není možné objem náhodně změnit) • vysoká mechanická a chemická odolnost • autoklávovatelné • vybavené odhazovačem špiček nastavitelným pro praváky i leváky • ergonomický design, velmi lehké pipety, velmi nízké pipetovací síly • barevně označené tlačítko odpovídající špičkám • identifikační 2D čárový kód, krytý popisný štítek • rozsah 100 - 1000 ul -> max. povolená chyba (objem/systematická/nahodilá) - 100/± 3.00/≤ 0.60; 500/± 4.00/≤ 1.0; 1000/ ± 8.00/≤ 1.50 | ks | 20 |  |  | 0
N096 | 12 | Pipety v setu o objemu 0.5-10 uL, 10-100 uL a 100-1000 uL, včetně kompatibilního autoklávovatelného boxu na špičky s kompatibilními špičkami • autoklávovatelné všechny části pipety • UV odolné • možnost kalibrace • možnost uvedení do továrního nastavení • zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám • schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen • přesnost ≤ 0,1% objemu • odpruženéní kónusu špičky • kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců | set | 1 |  |  | 0
N097 | 13 | Pipety v setu o objemu 100-1000 uL, 0,5-5 mL a 1-10 mL, včetně kompatibilního autoklávovatelného boxu na špičky s kompatibilními špičkami autoklávovatelné všechny části pipety • UV odolné • možnost kalibrace • možnost uvedení do továrního nastavení • zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám • schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen • přesnost ≤ 0,1% objemu • odpruženéní kónusu špičky • kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců | set | 1 |  |  | 0
N098 | 14 | Pipeta jednokanálová, variabilní, včetně kompatibilního autoklávovatelného boxu na špičky s kompatibilními špičkami, 0,1 – 2,5 µL • autoklávovatelné všechny části pipety • UV odolné • možnost kalibrace • možnost uvedení do továrního nastavení • zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám • schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen • přesnost ≤ 0,1% objemu • odpruženéní kónusu špičky • kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců | ks | 1 |  |  | 0
N100 | 15 | Pipeta jednokanálová, nastavitelný objem, objem (1-10 mL), včetně kompatibilního autoklávovatelného boxu na špičky s kompatibilními špičkami, autoklávovatelné všechny části pipety UV odolné možnost kalibrace možnost uvedení do továrního nastavení zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen přesnost ≤ 0,1% objemu odpruženéní kónusu špičky kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 04 |  |  | 0
| Část 05 | Bunsenův kahan
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N013 N031 N062 | 1 | Bunsenův kahan se zapalovací pojistkou a jehlovým ventilem Plynné médium - propan Plynulá regulace průtoku vzduchu Jehlový ventil regulace spalování Možnost úsporného plamene Výška ca. 150 mm Záruční doba min. 24 měsíců | ks | 76 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 05 |  |  | 0
| Část 06 | PH metr
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N018 N029 N042 | 1 | Stolní přístroj PH metr s jednoduchým ovládáním Velký podsvícený displej zobrazující měřené údaje, stav elektrody, stabilitu, kalibrační hodnoty Měří pH, mV a teplotu Rozsah měření -2,000 až 20,000 pH, rozlišení 0,001/0,01/0,1 pH, přesnost +/- 0,002 pH Rozsah měření napětí +/- 2000 mV, rozlišení 0,1 mV, přesnost +/- 0,2 mV Rozsah měření teploty 0 až 100 oC, rozlišení 0,1 oC, přesnost +/- 0,3 oC Až šestibodová kalibrace pH s rozlišením 0,001 pH Automatické rozpoznání pufru standardního nebo s možností pufru vlastního Elektrody připojitelné přes BNC konektor Paměť až na 500 hodnot Automatická teplotní kompenzace Výstup dat pomocí RS232 a USB, vstup pro připojení míchací sondy Vícejazyčné menu Dodání v setu s držákem elektrod, univerzální kombinovanou pH elektrodou, míchací sondou s pěti nastavitelnými rychlostmi, napájecím adaptérem a kabely Záruční doba min. 24 měsíců | ks | 17 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 06 |  |  | 0
| Část 07 | Výrobník suchého ledu
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N058 | 1 | Výrobník suchého ledu • Výrobník vloček nebo tablet ze suchého ledu • Vhodný pro všechny evropské tlakové nádoby pro oxid uhličitý s ventilem (W 21,80 x 1 ¼ ") • Váha tablet suchého ledu 50 – 250 g • Velikost tablet suchého ledu 40 – 85 cm × 20 – 70 cm • Bez elektrického napájení • Záruční doba min. 24 měsíců | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 07 |  |  | 0
| Část 08 | Elektronické pipetovací nástavce
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N038 | 1 | Elektronický pipetovací nástavec • Pro všechny skleněné i plastové pipety od 1 ml do 100 ml. • Plynule nastavitelná rychlost sání až do 25 ml za 5 sec. • Zobrazení nastavené rychlosti a stavu akumulátoru • Lithium-iontový akumulátor s výdrží delší než 8 hodin. • Velká, měkká ovládací tlačítka pro přesné dávkování vyfukováním i gravitačním vypouštěním. • Stabilní, bezpečný a snadno zvednutelný – s nastavitelnou boční opěrkou • Nabíjecí stojánek pro vodorovné i svislé odložení s výkonným permanentním magnetem nebo k přilepení - součástí balení • Odložení i s pipetou • Kryt držáku pipety • Tichý chod bez vibrací, ergonomický tvar držadla • Bezpečnostní filtr 0,45 µm • Bezpečnostní filtr sterilní 0,45 µm • Bezpečnostní filtr 0,22 µm • Bezpečnostní filtr sterilní 0,22 µm • Gumová spojka filtru a gumový držák pipety • včetně sady plastových pipet - 100x 10 ml, 100x50 ml, 100x 100ml | set | 12 |  |  | 0
N099 | 2 | Elektrický pipetovací nástavec typu accu jet, AC/DC vstup 230 V AC, Euro zásuvka včetně kompatibilního autoklávovatelného boxu na špičky s kompatibilními špičkami, • autoklávovatelné všechny části pipety • UV odolné • možnost kalibrace • možnost uvedení do továrního nastavení • zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám • schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen • přesnost ≤ 0,1% objemu • odpruženéní kónusu špičky • kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců | ks | 1 |  |  | 0
N020 | 3 | Pipetovací nástavec + stojánek možnost použít plastové i skleněné pipety objemu 0,5 – 100 ml bezpečnostní ventil proti náhodnému nasátí kapaliny možnost volitelné rychlosti nasávání i vypouštění kapaliny akumulátor s ochranou proti přebití součástí dodávky nabíjecí stojánek možnost dokoupit samostatně nabíjecí stojánek | ks | 3 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 08 |  |  | 0
| Část 09 | Pipety vícekanálové
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N093 | 1 | Pipeta 12-kanálová, nastavitelný objem, objem (0.5-10 μL) včetně kompatibilního autoklávovatelného boxu na špičky s kompatibilními špičkami • autoklávovatelné všechny části pipety • UV odolné • možnost kalibrace • možnost uvedení do továrního nastavení • zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám • schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen • přesnost ≤ 0,1% objemu • odpruženéní kónusu špičky • kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců | ks | 1 |  |  | 0
N094 | 2 | Pipety 12-kanálová, nastavitelný objem, objem (10-100 μL) včetně kompatibilního autoklávovatelného boxu na špičky s kompatibilními špičkami • autoklávovatelné všechny části pipety • UV odolné • možnost kalibrace • možnost uvedení do továrního nastavení • zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám • schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen • přesnost ≤ 0,1% objemu • odpruženéní kónusu špičky • kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců | ks | 1 |  |  | 0
N095 | 3 | Pipeta 12-kanálová, nastavitelný objem, objem 120-1200 μL včetně kompatibilního autoklávovatelného boxu na špičky s kompatibilními špičkami • autoklávovatelné všechny části pipety • UV odolné • možnost kalibrace • možnost uvedení do továrního nastavení • zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám • schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen • přesnost ≤ 0,1% objemu • odpruženéní kónusu špičky • kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 09 |  |  | 0
| Část 10 | Pipety pro laboratorní cvičení (stanovení Leidenské mutace)
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N046 | 1 | Nastavitelné pipety každá sada obsahuje pipety: • autoklávovatelné / rozebiratelné, vysoká mechanická a chemická odolnost • o objemech 0,1-2 ul, 0,5-10ul, 2-20ul, 20-200ul, 100-1000ul • v každé sadě otočný stojánek • kompatibilita se všemi druhy špiček, díky ejektoru s nastavitelnou výškou konusu • uzamykatelný objem • odhazovač s nastavitelnou výškou konusu • vysoká přesnost dle ISO 8655 • odolné vůči UV záření • záruční doba 5 let • servisní pokrytí 24/7 hodin/dní | sada | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 10 |  |  | 0