Příloha č. 1 kupní smlouvy - Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis přístroje: Videookulograf/eye-tracker + pupilometr kompatibilní s MRI** | **Obchodní název přístroje:**  **DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ** |
| **Požadované technické parametry přístroje:** | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a vypíše nabízené parametry/plnění: |
| 1. Monokulární / binokulární záznam | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Záznam bez potřeby fixace hlavy | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Možnost přesného záznamu i s korekčními brýlemi nebo očními čočkami | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Záznam bez rušivých zvukových nebo světelných doprovodů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Relativní přesnost bez fixace hlavy < 0.1° RMS | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Absolutní přesnost bez fixace hlavy < 0.5° RMS | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Vzdálenost mezi přístrojem a sledovanou osobou 50-70 cm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. EEG synchronizace TTL / analog | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Vzorkovací frekvence; >= 1000 Hz | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. řídící počítač (součástí základní sestavy s technickými parametry umožňujícími všechny funkce VOG přístroje a zejména také využití záruk a upgradů, volně stojící v laboratoři) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. propojovací kabely mezi řídícím počítačem a kamerou | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |
| 1. Grafické programové prostředí umožňující tvorbu úloh pro různé experimenty | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a **vypíše nabízené parametry/plnění:** |