## Příloha č. 1_LMCH 07
Specifikace zboží
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
| Část 01 | Výrobník deionizované vody
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N025 | 1 | Výrobník deionizované vody • Zdroj vody: Kohoutková voda • Výkon : 10 l / h • Rychlost dodávky vody: 1-2 l / min • Retence: > 96-99% • Standard: voda III. třídy • Napájení: 230 V / 50 Hz | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 01 |  |  | 0
| Část 02 | Vodní lázně, ploténky a termoblok
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N002 | 1 | Vyhřívaná vodní lázeň pro napínání histologických řezů černá, eloxovaná vana • možnost sušení preparátů po obvodu lázně • ochrana proti přehřátí • ochrana pro případ provozu bez vody • digitální regulace teploty • min. rozměry vnitřní nádoby 240x180x54 mm • min. objem nádoby 2l | ks | 1 |  |  | 0
N003 | 2 | Vyhřívaná ploténka pro napínání histologických řezů • kapacita min 40 kusů podložních sklíček • povrch - eloxovaný černý hliník (kontrastní povrch) • konstantní a rovnoměrný ohřev po celé ploše • dotykový displej a vypínač chráněný před kontaktem s vodou a parafínem bezpečnostní pojistku proti překročení teploty • vizuálně signalizuje zapnutí zařízení • přesnost: ±1,0 °C • digitální termostat • teplotní rozsah okolní teplota do 89 °C | ks | 1 |  |  | 0
N021 N023 N101 | 3 | Vodní lázně s termoregulátorem a časovačem objem min 11,5 litrů, max 15 l • teplotní rozsah +5 °C od okolní teploty až +100 °C ± 0,1 °C • nucená cirkulace kapaliny • digitální LED displej • mikroprocesorové PID řízení • nerez vana • bezpečnostní termostat a alarm • k dispozici různé typy vík a vnitřních stojánků • rozměr 30-35 cm x délka 26-30 cm, hloubka 23-28 cm | ks | 7 |  |  | 0
N034a | 4 | Vodní lázně (objem 10 litrů +/- 1 litr) • Použitelná pracovní hloubka: pro objem 10 l min. 10 cm, • Teplotní rozsah od okolní teploty +5 °C do 99°C • Teplotní stabilita: ±0,15 °C • Možnost nastavení rozlišení teploty: 0,1 °C • Jednoduchý podsvícený displej pro snadné ovládání • Přesné digitální ovládání teploty s časovačem • Nerezová vana bez vnitřních komponentů pro snadné čištění • Integrovaný vypouštěcí šroub pro snadné vyprazdňování a čištění • Ergonomické zapuštěné boční úchyty pro snadnou přepravu • Protiskluzové gumové nožičky pro bezpečnou stabilitu • Jako příslušenství ke každé lázni: - plastové víko - stojany na skleněné varné zkumavky (ca. 60 zkumavek 100 x 16/17 mm dia) - ochranné médium zastavující růst řas, baktérií a dalších mikroorganismů | ks | 8 |  |  | 0
N034b | 5 | Vodní lázně (objem 25 litrů +/- 1 litr) • Použitelná pracovní hloubka: pro objem 25 l min. 15 cm • Teplotní rozsah od okolní teploty +5 °C do 99°C • Teplotní stabilita: ±0,15 °C • Možnost nastavení rozlišení teploty: 0,1 °C • Jednoduchý podsvícený displej pro snadné ovládání • Přesné digitální ovládání teploty s časovačem • Nerezová vana bez vnitřních komponentů pro snadné čištění • Integrovaný vypouštěcí šroub pro snadné vyprazdňování a čištění • Ergonomické zapuštěné boční úchyty pro snadnou přepravu • Protiskluzové gumové nožičky pro bezpečnou stabilitu • Jako příslušenství ke každé lázni: - plastové víko - stojany na skleněné varné zkumavky (ca. 60 zkumavek 100 x 16/17 mm dia) - ochranné médium zastavující růst řas, baktérií a dalších mikroorganismů | ks | 2 |  |  | 0
N060 | 6 | Vodní lázeň s integrovanou třepačkou • objem lázně 15 - 20 litrů • rozsah teploty do 100°C ± 0,1 • třepání 20 - 250 rpm, nastavení / zobrazení po 1 rpm • amplituda 15, 20, 30 mm (výchozí nastavení 20) • časovač 99 hod. 59 min. / nepřetržitý provoz • odložený start • hlášení překročení teploty, chybová hlášení • displej LCD s podsvícením • digitální fuzzy regulátor s Jog-Shuttle přepínačem • materiál vnitřní: nerez (304), vnější: lakovaná ocel • stojan univerzální nerezový (součást dodávky) • vypouštěcí ventil • paměť posledních nastavených parametrů | ks | 1 |  |  | 0
N048 | 7 | Vyhřívaný termoblok • Teplotní rozsah okolí +5°C až +105°C s rozlišením 0,1°C • Stabilita nastavené teploty 0,3°C • Časování v rozpětí 1 min.-100 h • Kombinace peltierova článku a hliníkového bloku • Vyměnitelný blok na zkumavky 24 x 15 ml • Vyměnitelný blok na zkumavky 40 x 2,0 ml • Vyměnitelný blok na zkumavky 40 x 1,5 ml • Vyměnitelný blok na zkumavky 96 x 0,2 ml | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 02 |  |  | 0
| Část 03 | Analytické váhy
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N012 N105 | 1 | Analytické váhy • Váživost 82 – 320 g, přesnost 0,1 mg • interní automatická kalibrace nebo externí kalibrace • procentuální vážení • totalizace (postupné navažování) • kontrolní vážení (High-OK-Low) • automatický export dat po stabilizaci • dynamické vážení (vážení živých zvířat) • počítání kusů • procentuální vážení • rozměr platformy (Ø): min. 90 mm • přesnost ≤ 0,1 mg • úřední ověřitelnost | ks | 2 |  |  | 0
N033 N104 N049 | 2 | Předvážky - Přené laboratorní váhy s velkým vážícím rozsahem • Interní automatická kalibrace zaručující vysoký stupeň přesnosti • Podsvětlený LCD displej, výška číslic minimálně 15 mm • Vážící deska z nerez oceli, minimálně Ø 80 mm • Funkce: vážení, počítání kusů, tárování (odečet hmotnosti obalu), totalizace (postupné navažování) • Ochranný kryt proti průvanu • Přípustná teplota prostředí: minimálně +15°C až +30°C • váživost min. 300 g • citlivost min. 0,001 g | ks | 7 |  |  | 0
N041 | 3 | Přené laboratorní váhy s velkým vážícím rozsahem • Interní automatická kalibrace zaručující vysoký stupeň přesnosti • Podsvětlený LCD displej, výška číslic minimálně 15 mm • Vážící deska z nerez oceli, minimálně Ø 80 mm • Funkce: vážení, počítání kusů, tárování (odečet hmotnosti obalu), totalizace (postupné navažování) • Ochranný kryt proti průvanu • Přípustná teplota prostředí: minimálně +15°C až +30°C • váživost min. 420 g • citlivost min. 0,001 g | ks | 10 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 03 |  |  | 0
| Část 04 | Míchačky, třepačky a centrifugy
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N014 N024 | 1 | Magnetická míchačka bez ohřevu digitální displej regulace otáček 0 – 2500 ot/min maximální objem 1,5 litru kruhový tvar, rozměry (průměr x výška) 180mm x cca 50 mm | ks | 6 |  |  | 0
N015 | 2 | Magnetická míchačka s ohřevem a teplotním senzorem digitální displej regulace otáček 50 – 1500 ot/min maximální objem ≥10 litrů teplotní rozsah: okolní teplota až ≥ +360 °C ponorný teplotní senzor PT 1000 bez displeje, regulace teploty ±1 °C možnost připojení externího teploměru rozměry cca (v x š x h) 85 x 160 x 270 mm kruhová platforma Ø ≥135 mm | ks | 1 |  |  | 0
N017 N103 | 3 | Malý vortex na jednu zkumavku, kompaktní, univerzální malá třepačka vhodná pro protřepávání se všemi malými nádobami a mikrotitračními destičkami zvýšená chemická odolnost povrchu identifikace platformy rychlost třepání 0 – 3000 ot/min spouštění dotykem nebo kontinuální provoz důlek pro 1 zkumavku nástavce pro zkumavky a mikrotitrační destičku | ks | 4 |  |  | 0
N026 N037 | 4 | Robustní vortexová třepačka s kontinuálním nastavením rychlosti Pro každodenní použití v laboratoři Rychlost do 2800 RPM Pro zkumavky až 50 ml Gumový držák zkumavek Včetně gumových nástavců pro sadu mikrozkumavek, destičku, lahev Použitelnost při teplotě od +5 do +40°C Odolnost proti chemikáliím Manuální nastavení typu nástavce, otáček | ks | 10 |  |  | 0
N027 N102 | 5 | Malé centrifuga Max RCF: 2 000g, Min 1900g Max RPM: 6 000, Min 5900 Max kapacita: 8 x 1,5 / 2 ml, Min 7 x 1,5 / 2 ml kompaktní provedení, 2 rotory redukce na mikrozkumavky 0,5 ml 4 x PCR 8-strip 0,2 ml | ks | 6 |  |  | 0
N035 | 6 | Chlazená centrifuga ( 15 ml zkumavky) • určená pro každodenní práci v laboratoři • RPM min. 16 000 s krokem nastavení 10 • nastavení rychlosti/odstředivé síly a času • nastavení času v min. 1 -99 min s krokem 1 min • nastavení času v sec: 1 -59 sec s krokem 1s • úhlový rotor na 8 x 15 ml zkumavky • mikroprocesorové řízení, membránová klávesnice • paměť pro poslední nastavení • senzor nerovnováhy rotoru spojený s automatickým vypnutím centrifugy • elektronické víko – zabraňuje otevření centrifugy při provozu a roztočení rotoru s otevřeným víkem • velký voděodolný ovládací panel s digitálním displejem • pulsní tlačítko pro krátké centrifugace. • jednoduché čištění, odolný materiál vhodný do laboratoře | ks | 1 |  |  | 0
N036 | 7 | Mikrocentrifuga jednoduché ovládání pomocí dvou membránových tlačítek a otočného knoflíku • dobře čitelný podsvícený LCD displej (nastavení otáček a času) • doba zrychlení/brzdění: <15 s • RCF min. 12000 xg; RPM min. 13000 ot/min, krok 10 ot/min. • bezpečnost obsluhy (automatické zastavení přístroje v případě otevření víka během provozu) • snadná obsluha, kompaktní design, tělo z ABS plastu, rotor z PE, víko z PC součástí dodávky centrifugy je úhlový rotor s kapacitou 12x 0,2/0,5/1,5/2,0 ml, 6 ks adaptérů pro 0,2ml mikrozkumavky a 6 ks adaptérů pro 0,5ml mikrozkumavky | ks | 4 |  |  | 0
N047 | 8 | Centrifuga pro dvě 96ti jamkové destičky • Rychlé stočení kapiček v PCR destičkách zajišťující správné koncentrace reaktantů ve spodní části jamek, a tak lepší výtěžky • Rychlost otáček min. 2700 rpm, 700xg • Konstrukce výklopného rotoru zabraňující rozlití i bez použití těsnící pásky • Doba odstřeďování max. 30 sekund • Automatická elektrická brzda, zpomalení do 5 sekund • Vhodná pro většinu používaných PCR destiček a mikrotitračních destiček • Max. hmotnost 5 kg | ks | 1 |  |  | 0
N053 | 9 | Gradientový mixér pro přípravu lineárních gradientů 500 ml • pro přípravu polyakrylamidových elektroforetických gradientových gelů nebo pro centrifugace v gradientu sacharózy či chloridu cesného • možnost umístění magnetického míchadla do míchací komory • přesné ovládání výstupních toků • plochá základna umožňující umístit na magnetickou míchačku • možnost použití s pufrovou recirkulační pumpou | ks | 1 |  |  | 0
N054 | 10 | Třepačka - kývačka se třemi směry pohybu pro jemné míchání • pro míchání zkumavek , centrifugačních zkumavek a různých nádob • gumový povrch platformy se zarážkami • kapacita cca 2kg • rozměr platform cca 30 x 20 cm • rychlost kývání fixní– 20 kyvů/min; 24rpm • úhel náklonu ± 20° od vodorovna • provozní teplotní rozsah +4 až +45°C • tlumící podložka se zarážkami, autoklávovatelná • bezuhlíkový AC motor s převodovkou • bezúdržbová • včetně druhé platformy s možností umístění nad sebou (mezera mezi platformami 7 – 10 cm), včetně zarážek | ks | 1 |  |  | 0
N055 | 11 | Třepačka - multirychlostní centrifuga / vortex • určená pro mikro zkumavky, vhodná např. pro PCR, DNA analýzu • max RCF: až 2350 x g; 1000 – 6000 rpm (krok nastavení 100 rpm) • kapacita 12 mikrozkumavek (15 ml, 17 x 120 mm) • plně automatická • mikroprocesorové řízení • senzor nerovnováhy rotoru spojený s automatickým vypnutím centrifugy. • elektronické víko – zabraňuje otevření centrifugy při provozu a roztočení rotoru s otevřeným víkem • velký voděodolný ovládací panel s LCD displejem • nastavení rychlosti, intenzity, odstředivé síly a času • doba odstředění 1 s – 30 min • přehledné zobrazení všech údajů. • tlačítko pro krátké centrifugace • Regulace cyklů – 1 -999 | ks | 14 |  |  | 0
N059 | 12 | Mikrocentrufuga rychlootáčková Kompaktní vysokorychlostní minicentrifuga pro aplikace v molekulární biologii • včetně rotoru alespoň pro 12 mikrozkumavek • ovládání tlačítky a knoflíkem jako u velké centrifugy, digitální displej • bezuhlíkový motor, rychlá akcelerace a brzdění • tichý provoz • rychlost otáček nastavitelná po 100 ot/min. • kapacita min. 12 x 1,5/2,0 ml • nastavení času 20 s až 99 min./ nepřetržitě • doba rozběhu max. 10 s, doba brzdění max. 12 s • rychlost otáček min. do 15000 ot/min • odstředivá síla min. do 16000 x g | ks | 1 |  |  | 0
N106 | 13 | Magnetická míchačka s ohřevem • digitální displej • regulace otáček 50 – 1500 ot/min • maximální objem 20 litrů • teplotní rozsah: okolní teplota až +360 °C • ponorný teplotní senzor PT 1000 bez displeje, regulace teploty ±1 °C • ponorný teploměr s displejem ETS-D5, regulace teploty ±0,5 °C • kruhová platforma max Ø 135 mm, min Ø 120 mm – aluminiová | ks | 1 |  |  | 0
N045 | 14 | Minicentrifuga pro rychlé stáčení včetně rotorů • rychlá výměna rotorů bez použití nástrojů • 2 rotory: pro zkumavky a stripy • 4 adaptéry na 0,2 a 0,5 ml zkumavky • tichý provoz • start a stop otevřením a zavřením víka • včetně rotorů min. 8 x 1,5/2,0 ml a 32 x 0,2 ml zkumavky nebo 4 PCR stripy • odstředivá síla 2000 x g (1000 x g pro strip rotor) • rychlost otáček 6000 ot/min | ks | 2 |  |  | 0
N043 | 15 | Magnetická míchačka s topnou deskou s odolností proti poškrábání a chemikáliím • nastavení teploty a otáček • digitální displej • maximální míchané množství – 10l • rozsah otáček od ca. 100 – min. 1 400 ot/min s přesností nastavení ±10 • rozsah teploty pracovní plochy – 20 - +300°C s přesností nastavení ±5°C • maximální teplota média - +250°C • krátká doba ohřevu, topný výkon – 800W, napájení – 230V • plynulý náběh otáček i teploty • stabilita otáček i přes kolísání viskozity vzorků • míchací motor s pozvolným rozběhem, bezúdržbový motor • automatické vypnutí ohřevu při překročení teploty o 25°C nad nastavenou hodnotu • indikátor zbytkového tepla • samostatný spínač topení (on/off) a vizuální indikátor zapnutého topení • uzavřené pouzdro přístroje (slouží jako ochrana před agresivními výpary a kapalinami, zabraňuje vnitřní korozi a chrání motor před poškozením) • závit pro našroubování stojanové tyče | ks | 16 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 04 |  |  | 0
| Část 05 | Box pro přípravu PCR mixů
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N032 | 1 | Box pro přípravu PCR mixů Box poskytuje ochranu H35, např. ochrana proti kontaminaci při přípravě PCR směsi • vertikální laminární proudění pro účinnou ochranu po celou dobu práce v boxu • polyuretanový předfiltr • hlavní HEPA filtr, účinnost filtrace > 99,99 % pro částice 0,3 μm • v souladu s normami IEST-RP-CC002.2, ISO 14644.1 tř. 3, EN1822 (H 13) vestavěná germicidní UV lampa pro dekontaminaci povrchů uvnitř boxu po skončení práce, s časovačem • polička pod UV lampou pro účinnější sterilizaci nástrojů • polykarbonátové čelní sklo, výklopné, s bezpečnostním spínačem UV lampy • výška otvoru: při práci alespoň 16,5 cm, při plném vyklopení alespoň 35 cm (čištění apod.) vestavené osvětlení 5000 K > 800 Lux (optimální zbarvení a intenzita) • antimikrobiální nátěr na hlavním těle boxu snižuje riziko kontaminace uzavíratelný otvor v zadní stěně pro snadný přívod elektřiny do boxu • rozměry vnitřní alespoň 600x530x550 mm (ŠxHxV) | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 05 |  |  | 0
| Část 06 | UTZ čistička
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N116 | 1 | Ultrazvuková čistička • Kapacita alespoň 3 l. • Výkon ultrazvuku 80 W. • Frekvence zvuku 40 kHz. • Časovač, ale i možnost nepřetržitého provozu. | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 06 |  |  | 0
| Část 07 | Výrobník suchého ledu
| Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N058 | 1 | Výrobník suchého ledu • Výrobník vloček nebo tablet ze suchého ledu • Vhodný pro všechny evropské tlakové nádoby pro oxid uhličitý s ventilem (W 21,80 x 1 ¼ ") • Váha tablet suchého ledu 50 – 250 g • Velikost tablet suchého ledu 40 – 85 mm × 20 – 70 mm • Bez elektrického napájení | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 07 |  |  | 0